# 1	Hinweise zur Inbetriebnahme des Programms

## Download

Verweis auf Github-Seite

## Installation

Verweis auf Github-Seite

## Programmstart

Programm startet nicht wegen fehlender Zugriffsrechte

Treten solche Probleme auf?

##### Programm startet nicht oder beendet sich mit einer Runtime-Fehlermeldung

Treten solche Probleme auf?

Hinweis zur Verknüpfung von Projektdateien (.txp) mit UncertRadio.exe

Wird das gebraucht?

Konfigurationsdatei UR2_cfg.dat:

| [UncertRadio configuration] [Path] Help_path=UR2_CHM/ log_path=log/ results_path=results/ example_path=pros/ [Local] Decimal_point=, List_separator=; Language=DE Monitor#=1 ContrastMode=F | Änderbare Pfadnamen (relativ zur UncertRadio exe): Pfad in dem die CHM-Hilfe-Datei steht (lokales LW!) Pfad für (temporäre) Ausgaben Pfad für Ausgaben von Ergebnisdateien Pfad der bereit gestellten UR-Beispielprojekte Wenn der Kontrastmodus des Programmfensters temporär benötigt wird, kann dieser auch im Dialog Optionen aktiviert werden |
| --- | --- |

Länderspezifische Einstellungen

Die Benutzerführung in UncertRadio ist so eingerichtet, dass sie sowohl in Deutsch, in Englisch als auch in Französisch erfolgen kann. Dies lässt sich mit Hilfe des Eintrags „Language“ in der Konfigurationsdatei UR2_cfg.dat steuern, die bei jedem Programmstart gelesen wird. Die Parameterwerte sind:

DE 	für Deutsch	Komma als Dezimalpunkt; Semikolon als Listentrennzeichen

EN 	für Englisch	Punkt als Dezimalpunkt; Komma als Listentrennzeichen

FR 	für Französisch	Komma als Dezimalpunkt; Semikolon als Listentrennzeichen

Die Sprache kann mit Hilfe des Dialogfeldes des Menus „Optionen - Voreinstellungen“ auch umgestellt werden, wenn das Programm schon gestartet wurde (temporär; siehe oben). Mit Hilfe der dort eingestellten Sprache werden dann, wie hier unter a) beschrieben, die Zeichen für Dezimalpunkt und Listentrennzeichen festgelegt. Zusätzlich kann in dem Dialog aber auch das Listentrennzeichen direkt gewählt werden.

Hinweis: Die im Hauptmenü – Optionen einstellbare Sprache gilt nur temporär, d.h. während eines Programmlaufs.

Für eine grafische Darstellung wird das Dezimalpunkt-Zeichen durch das Sprachkürzel, DE, EN oder FR festgelegt; eine Ländereinstellung in Windows auf diese Sprache ist nicht erforderlich.

Die Windowshilfe kann durch Doppelklicken auf den Dateinamen UR25_help_de.chm separat vom UncertRadio-Programm gestartet werden.

Konfigurationsdatei settings.ini:

[Settings]

gtk-theme-name = win64

gtk-font-name = Sans 11

In dieser sich auf das GTK3-GUI beziehenden Datei darf nur der Eintrag für gtk-font-name geändert werden, der Schrifttyp und -größe definiert.

##### Verwendung mehrerer Monitore

Das Arbeiten mit mehr als einem Monitor ist nicht unüblich. In diesem Fall umfasst der Koordinatenbereich des Screens die entsprechenden Bereiche der einzelnen Monitore. Den Screen muss man sich dann als äußeres, die Gesamtheit der Monitor-Rechtecke einhüllendes Rechteck vorstellen. Die Zuordnung zu einem der Monitor-Rechtecks erfolgt durch Vorgabe der Koordinaten dieses Monitor-Rechtecks als Screen-Koordinaten. Man ordnet der Breite die Koordinate x und der Höhe die Koordinate y zu. x=0 kennzeichnet den linken Rand des Screens und y=0 dessen oberen Rand; die beiden Achsen zeigen also von links nach rechts (x) und von oben nach unten (y). Programmintern wird ein Monitor-Rechteck aus der Koordinate der linken oberen Ecke und den Breiten- und Höhenangaben des Monitors konstruiert.

Die folgende Abbildung zeigt zwei mögliche Screen/Monitor-Anordnungen.

|  | screen: 2560 x 1656 (Monitor 2 nicht aktiv) |
| --- | --- |
|  | screen: 5760 x 1200 |

In UncertRadio werden beim Programmstart mit GDK-Befehlen die Größe des Screens, die Anzahl vorhandener Monitore und deren Rechteck-Koordinaten abgefragt. Diese Angaben findet man in der Datei fort66.txt in folgender Form wieder (beispielhaft für mehrere Monitorbereiche).

------------------------------------------------------------------------------

coordinates: width x height

***  Screen: 3200 x 1776

PixelxZoom=120  PixelyZoom=120

***  Monitors:

***  1 Ranges (geom): (1920 - 2560) x (0 - 480)  scaling fact= 1.25

***  1 Ranges (geom): (0 - 1920) x (480 - 1680)  scaling fact= 1.25

***  1 Ranges (geom): (1920 - 2560) x (0 - 480)  scaling fact= 1.25

***  # of monitors:  3

***  Monitor number selected as given in UR2_cfg.dat: 2

***  Primary monitor # = 1

***  Selected monitor: 1; Screen min-max horiz.: 1 - 1919  min-max vertical: 482 - 1642

(und etwas weiter unten)

***  Main window: first Show:  upper-left pos: mposx,mposy=   96  532

***  Main window: Monitor# at mposx+10,mposy+10=     1

***  Main window:  width= 983  height= 713

------------------------------------------------------------------------------

Dabei gibt es aber noch zwei Probleme.

Die sich aus der Tabelle ergebenden Breiten- und Höhenangaben können einen in Windows 10 eingestellten Skalierungsfaktor enthalten: z.B. 1,25 für eine Windows 10-Skalierung von 125 %. Dieser Faktor kann derzeit von UncertRadio noch nicht sicher aus Windows 10 ermittelt werden. Die Skalierungsangaben in Windows basieren auf einem Wert von 96 DPI (dots per inch), der dort als 100 % der Skalierung ausgewiesen wird. Für eine vom Anwender eingestellte Skalierung von 125 % wird intern jedoch der um das 0,96fache kleinere Wert 120 % gespeichert, z.B. als „LogPixels“ in der Registrierung.

Zum anderen können sich die von UncertRadio den Monitoren zugeordneten Nummern von den in Windows 10/11 vergebenen Nummern unterscheiden. Windows 10/11 erlaubt überdies die grafische Umordnung der Monitore.

Die Zuordnung zu einem der Monitore erfolgt durch Vorgabe von dessen Nummer. Die Nummer kann in der Datei UR2_cfg.dat mit folgendem Eintrag vorgegeben werden (hier auf 1 gesetzt):

Monitor#=1

Es kann sein, dass durch Vorgabe der Monitornummer das UR2-Fenster nicht an der gewünschten Stelle des Screens erscheint. Dann ist das Testen der Monitornummern in dem Eintrag Monitor#= erforderlich.

Nachdem das UncertRadio-Fenster vollständig aufgebaut ist, kann man die vom Programm verwendete Monitornummer mit Hilfe des Eintrags „Monitor#“ im Menü – Optionen abfragen. Für diese Abfrage wird derjenige Monitor ermittelt, in dessen Koordinatenbereich die linke obere Ecke des UncertRadio-Fensters liegt.

Aus dem bisherigen Stand ergibt sich folgende Empfehlung für das Vorgehen.

Ist nur ein Monitor an den PC angeschlossen, gibt es drei Optionen für die UR2_cfg.dat:

a) den Eintrag „Monitor#=0“ verwenden, oder 
b) diesen ganz weglassen, oder 
c) „Monitor#=1“ verwenden (hierbei werden das UR2-Fenster und das MC-Grafikfenster besser voneinander getrennt);

Bei mehreren Monitoren sollten zunächst die Optionen a) oder b) versucht werden.

Wenn das UncertRadio-Fenster nicht im gewünschten Monitor erscheint, kann die richtige Monitornummer vorerst nur durch Probieren mit dem Eintrag „Monitor#=“ in UR2_cfg.dat ermittelt werden.

Derzeit versucht UncertRadio mit folgendem Algorithmus aus seinen aus Windows ausgelesenen Informationen die passenden Koordinaten des Monitors zu finden. Zunächst wird der Wert der Skalierung gelesen, LogPixels = 96 entspricht 100 %. Weiterhin hält UncertRadio eine Tabelle mit 20 möglichen Breite/Höhe-Kombinationen vor. Mit den von UncertRadio aus Windows gelesenen Werten für die Monitor-Koordinaten wird als erstes versucht, ohne Skalierung aus den 20 vorgegebenen die exakt passende Breite/Höhe-Kombination zu finden. Wenn das nicht gelingt, werden im zweiten Schritt die aus Windows gelesenen Koordinaten um die Skalierung verringert (Teilen durch (LogPixels/96)) und aus den 20 Kombinationen diejenige Breite/Höhe-Kombination mit der geringsten Abweichung davon verwendet.

## Programm-Version und Anwendungsvermerk

Das Windows-Programm UncertRadio wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Das Programm wurde vom Autor nach derzeitigem Stand von Wissenschaft, Normung und Technik geschrieben. Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass keinerlei Garantie für die Richtigkeit der bei der Verwendung von UncertRadio erhaltenen Rechenergebnisse übernommen werden kann.

Hinweise auf mögliche Fehler sind sehr willkommen!

UncertRadio eignet sich hierbei sehr gut für Vergleichsrechnungen, z.B. zum Vergleich mit Rechnungen mit eigenen Tabellenkalkulationen.

## 1.5	UR- Hilfe und Netzlaufwerke

Die Windowshilfe UR2_HELP_DE.CHM zum Programm lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht von einem Netzlaufwerk aus betrieben. Daher ist anzuraten, das UR inkl. dazugehöriger Hilfedatei auf einem lokalen Laufwerk zu installieren. Es würde aber auch ausreichen, nur die CHM-Datei in einen Ordner auf einem lokalen Laufwerkt zu verlegen. In der Konfigurationsdatei UR2_cfg.dat kann dieser Pfad mit dem Eintrag Help_path= festgelegt werden.

Folgendes kann ebenfalls empfehlen werden:

- Klicken sie im Windows-Explorer mit der RECHTEN Maustaste auf die CHM-Datei und wählen aus dem Kontextmenü den Menüpunkt »Eigenschaften«

- Im Fenster »Eigenschaften« finden den Reiter »Sicherheit«; darauf wird unten der Text »Die Datei stammt von einem anderen Computer. Der Zugriff wurde aus Sicherheitsgründen geblockt.« angezeigt;

- Klicken sie auf den Button »Zulassen«.

# Inhalt des Programms

## 2.1	Einleitung

Das Programm UncertRadio erlaubt es, mit Hilfe von einzugebenden Gleichungen für die Auswertung einer Messung aus dem Bereich der Radioaktivitätsmessung die komplette Berechnung der Ergebnisgröße und ihrer kombinierten Standardunsicherheit der Ergebnisgröße (nach ISO GUM) als auch der damit eng verknüpften Werte der Erkennungsgrenze und der Nachweisgrenze nach DIN EN ISO 11929-1:2021, DIN EN ISO 11929-2:2021 und DIN EN ISO 11929-3:2021 durchzuführen.

Im Programm wird die Interpretation des ISO GUM nach der Bayes’schen Theorie der Messunsicherheit (Bayes-Statistik) vorausgesetzt. Anders als in der konventionellen Statistik besitzt eine „Bayes’sche Messunsicherheit“ weder eine statistische Unsicherheit noch mit ihr verknüpfte statistische Freiheitsgrade. Die Erfassung von Freiheitsgraden ist unter dieser Voraussetzung im Programm nicht vorgesehen.

In den meisten Messproblemen werden die Messungen von Impulsanzahlen bzw. Zählraten durch Vorwahl der Messdauern beendet. Für den Fall der Begrenzung durch Vorwahl von Impulsanzahlen, bei dem die Messdauern zu Zufallsgrößen werden, wird auf Kapitel 7.20 verwiesen.

Derzeit ist das Programm dafür eingerichtet, bis zu drei Ergebnisgrößen zu verwalten.

Die Schritte, die im Programm nacheinander abgearbeitet werden, sind:

| 1. | Eingabe einer kurzen textlichen Beschreibung des Messproblems; |
| --- | --- |
| 2. | Eingabe der das Messproblem, d.h. die Ergebnisgrößen y, definierenden Gleichungen; diese definieren das „Modell der Auswertung“; die ersten der Gleichungen müssen die(se) Ergebnisgröße(n) definieren; Anmerkung: Wenn mehr als eine Ergebnisgröße zu behandeln sind, erfolgt die Berechnung von Ergebnisgröße, Unsicherheiten-Budget, Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze nur für eine dieser Ergebnisgrößen; bei der erstmaligen Definition der Gleichungen ist die erste von ihnen „aktiviert“, zu einem späteren Zeitpunkt kann im Hauptmenü des Programms eine andere ausgewählt werden; |
| 3. | automatische Extraktion der darin enthaltenen Formelsymbole und Eingabe von deren Beschreibung (Einheit, Bedeutung), automatische Einteilung in abhängige und unabhängige Symbole; manuelle Ergänzung von Symbolen, die nicht explizit in den Gleichungen auftreten; |
| 4. | Auswahl der Symbole, welche die Nettozählrate (Rn) und die Bruttozählrate darstellen, allein für den Zweck der späteren Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze; mit der Nettozählrate ist hier die „verfahrensbezogene Nettozählrate“ gemeint, in welcher auch der auf Interferenzen störender Radionuklide zurückgehende Zählratenbeitrag berücksichtigt wird, der sich im Allgemeinen aus einer Rechnung ergibt; |
| 5. | tabellarische Eingabe von Messwerten und Standardunsicherheiten für die Eingangsgrößen (unabhängige Symbole); |
| 6. | bei der Eingabe von Messunsicherheiten kann für die Verteilungsform einer unabhängigen Messgröße zwischen a) Normalverteilung, b) Rechteckverteilung und c) Dreiecksverteilung sowie d) Gammaverteilung sowie weitere gewählt werden; Halbbreiten der letzten beiden Verteilungsformen werden vom Programm gemäß GUM in Standardunsicherheiten konvertiert; für eine komplette Liste siehe andere Verteilungsformen Anmerkung: Im Falle von Low-Level-Anwendungen mit sehr kleinen Impulsanzahlen kann zur Verbesserung die sogenannte „(N+x)-Regel“ (d) für diese ausgewählt werden, wodurch die daraus berechneten Zählraten als Gamma-verteilt zu betrachten sind. |
| 7. | für die Eingabe kann zwischen absoluten und relativen Unsicherheiten gewählt werden; |
| 8. | für Zählraten oder Impulsanzahlen können Unsicherheiten auch als Formeln eingegeben werden; |
| 9. | für die Bruttozählrate muss eine Formel für ihre Standardabweichung eingegeben werden; dies ist die „Unsicherheits-Funktion“ (Standardunsicherheit) der Bruttozählrate, auf der die Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze basiert; |
| 10. | tabellarische Eingabe von Kovarianzen zwischen Eingangsgrößen, die als Formeln oder als Korrelationskoeffizienten eingegeben werden; |
| 11. | numerische Berechnung von Werten und kombinierten Standardunsicherheiten für die abhängigen Größen einschließlich der Ergebnisgröße und des Unsicherheiten-Budgets; die Einbeziehung von Kovarianzen/Korrelation von Eingangsgrößen ist möglich; Berechnung der "besten Schätzer und Vertrauensgrenzen nach Bayes" für den Wert und die Standardunsicherheit der Ergebnisgröße; |
| 12. | numerisch-iterative Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze der Ergebnisgröße auf der Basis der numerischen Berechnung ihrer kombinierten Standardunsicherheit unter Einbeziehung von Kovarianzen; |
| 13. | es kann zur Überprüfung eine Monte Carlo Simulation ausgeführt werden, die ebenfalls den Wert der Ergebnisgröße und deren kombinierten Standardunsicherheit ermittelt; partielle Ableitungen sind dabei nicht erforderlich: für jeden als unabhängig (u) charakterisierten Messwert bzw. Parameter wird ein seiner Verteilung entsprechender Wert „gewürfelt“ und damit der Wert der Ergebnisgröße berechnet. Aus der vielfachen Wiederholung wird dann eine statistische Verteilung der Ergebnisgröße erhalten und daraus ihr bester Schätzwert als Mittelwert und aus der Streuung die kombinierte Standardunsicherheit berechnet; Konfidenzgrenzen werden als Quantile dieser Verteilung bestimmt, während für Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze separate MC-Verteilungen mit modifizierten Werten der Ergebnisgröße erzeugt und daraus als Quantile ermittelt werden; |
| 14. | am Ende kann ein vollständiger Report als Textdatei erzeugt werden, die alle Gleichungen und Eingangswerte, das Unsicherheiten-Budget und die Endergebnisse enthält - einschließlich der Monte Carlo-Ergebnisse. |
| 15. | Die erhaltenen charakteristischen Werte können mit „Save to CSV“ können als Datensatz an eine CSV-Datei angehängt werden. |

UncertRadio eignet sich sehr gut für Vergleichsrechnungen zu solchen Lösungen, die man selbst auf der Basis von Tabellenkalkulationen entwickelt hat. Letztere können je nach Anwendung recht komplex werden und sind gelegentlich, gerade im Hinblick auf die richtige Fortpflanzung von einzelnen Unsicherheiten, nicht leicht überschaubar.

## 2.2	Numerische Verfahren

### 2.2.1 Struktur der Gleichungen

Die Bestimmungsgleichungen zur Berechnung des Wertes der Ergebnisgröße(n) y, die das Auswertemodell definieren, können in einem Dialogtextfeld des Programms direkt eingegeben werden. Dabei können zur Verbesserung der Übersicht auch Gleichungen für Hilfsgrößen eingeführt werden. Aus den Gleichungen werden automatisch die verwendeten Formelsymbole extrahiert, die danach in einer Tabelle einzeln mit einer Einheit sowie ihrer Bedeutung ergänzt werden können. Nach der Eingabe von Werten der primär gemessenen Größen und ihrer Unsicherheiten wird ein sogenannter "Function Parser" verwendet, um mit Hilfe der zuvor definierten Gleichungen den Wert der Ergebnisgröße y zu berechnen.

Wichtig bei der Aufstellung der Gleichungen ist, auf die Einführung einer hier im Programm Nettozählrate Rn genannten Größe zu achten, von der die Ergebnisgröße linear abhängt:

y = Rn*FL + FC 	(1)

Hierin stellt der Proportionalitätsfaktor FL den verfahrensbezogenen Kalibrierfaktor dar. FC berücksichtigt ggf. weitere Interferenzbeiträge, wie z.B. den, der durch Zugabe einer Traceraktivität vor Beginn einer radiochemischen Analyse entsteht.

Die Nettozählrate Rn soll als diejenige Nettozählrate (genauer: verfahrensbezogene Nettozählrate), verstanden werden, für deren Berechnung aus der Bruttozählrate Rb alle möglichen darin enthaltenen Beiträge abgezogen werden, die nicht von der Ausgangsprobe der durch ein Analysenverfahren hergestellten Messprobe herrühren. Dies sind nicht nur der Detektor-Nulleffekt R0, sondern auch der Blindwert Rbl, sowie, z.B. im Falle der Alphaspektrometrie mit Tracern, zusätzlich auftretende Blindwerte (in diesem Fall aus Verunreinigungen der Tracer herrührend). Ebenso kann ein berechneter Beitrag Rint enthalten sein, der eine Störung (engl.: interference) durch ein anderes Radionuklid berücksichtigt. Die verfahrensbezogene Nettozählrate kann z.B. lauten:

Rn = Rb – R0 – Rbl – Rint  . 	(2)

Die Konstanten FL und FC lassen sich für beliebige Arten von Bestimmungsgleichungen, die linear bezüglich der Nettozählrate sind, ganz leicht programmintern ermitteln. Diese Darstellung gestattet UncertRadio, die obige Gleichung für einen modifizierten Wert y‘ leicht nach der Zählrate aufzulösen:

Rn‘ = (y‘ – FC) / FL.  	(3)

Ebenso kann die Gleichung für die Nettozählrate Rn in verallgemeinerter Form als eine lineare Funktion der Bruttozählrate Rb dargestellt werden:

Rn = FB * Rb - R0total. 	(4)

Der Faktor FB ist in den meisten Fällen gleich 1; FB kann aber auch ungleich 1 sein. R0total stellt die Summe aller von der Bruttozählrate abzuziehenden Untergrundbeiträge dar; siehe Gl. (2). Am Beginn der Rechnungen ermittelt UncertRadio den Wert von FB und daraus den festen Wert R0total:

R0total = FB*Rb - Rn. 	(5)

Zu einer im Verlaufe der Nachweisgrenzen-Berechnung variierten Nettozählrate Rn’ ergibt sich daraus die modifizierte Bruttozählrate:

Rb‘ = (Rn‘ + R0total) / FB. 	(6)

Besonderheit

In Gleichung (2) können alle Zählraten jeweils auch mit Faktoren g multipliziert werden, die auch mit Unsicherheiten behaftet sein können, z.B.

Rn = gb*Rb – g0*R0 – gbl*Rbl – gint*Rint  	(7)

Nicht-lineare Abhängigkeit

Es kann Fälle geben, in denen der Zusammenhang zwischen der Ergebnisgröße und der Nettozählrate, oder zwischen der Ergebnisgröße und der Aktivität bei linearer Entfaltung, nicht linear ist. Das hat zur Folge, dass die Kennwerte FC und FL in Gl. (1) nur noch Näherungswerte sind und die in Gl. (3) angegebene Umkehrung von Gl. (1) nicht mehr korrekt ist.

Daher werden in UncertRadio zusätzlich zu Gl. (1) zwei interne Funktionen verwendet:

- Alternativ zu Gl. (1) wird unter Verwendung des Unterprogramms RESULT (s. weiter unten) eine Funktion ActVal(Rn) zur Berechnung des Werts der Ergebnisgröße verwendet;

- für die Umkehrung nach Gl. (3) wird alternativ eine Funktion RnetVal(y‘) eingesetzt; hierfür wird das numerische Verfahren nach Brent verwendet; es benötigt Startwerte für die untere und obere Grenze des zu suchenden Nettozählratenwerts, die aus y‘, FC und FL leicht berechnet werden können.

### 2.2.2 Typen von Modellen

Betrachtet man die Beziehung zwischen der Ergebnisgröße und der Nettozählrate, oder der Aktivität des Messpräparats im Falle der linearen Entfaltung, wird in UncertRadio zwischen drei Typen von Modellen der Messung unterschieden:

- positiv lineares Modell, mit Nachweisgrenzenberechnung

- negativ lineares Modell, mit Nachweisgrenzenberechnung

- nur GUM, ohne Nachweisgrenzenberechnung

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Beziehung stellt den überwiegend anzutreffenden Fall des positiv linearen Modells dar. Dabei nimmt die Nettozählrate Rn mit zunehmender Bruttozählrate zu. Die Aktivität wird erkannt, wenn die Bruttozählrate die Nulleffektzählrate signifikant übersteigt.

Ein negativ lineares Modell zeichnet sich dadurch aus, dass der Bruttoeffekt den „Untergrund“ signifikant unterschreiten muss, um den damit verbundenen Effekt als nachgewiesen betrachten zu können. Hier wird die Differenzbildung im Ausdruck der Nettogröße Rn aus Gl. (1) umgekehrt:

y = (R0 – Rb)*FL + FC          mit Rb < R0 	(8)

Rb und R0 sind bei diesem Modell nicht notwendigerweise Zählraten. Das Projekt Rn-222-Emanation_DE.txp ist ein Beispiel dafür.

Der als „nur GUM“ bezeichnete Fall wurde nur dafür eingeführt, dass man für die Messung zwar eine Unsicherheit nach GUM, jedoch keine Nachweisgrenze berechnen will oder kann, weil die Messung z.B. eine Wägung darstellt.

### 2.2.3 Kombinierte Standardunsicherheit ucy der Ergebnisgröße

Die Berechnung der kombinierten Standardunsicherheit ucy der Messgröße y erfolgt nach ISO GUM (ISO Guide on Uncertainty of Measurement (1995); vgl. auch EURACHEM / CITAC Guide "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement" (2000) und berücksichtigt auch Kovarianzen zwischen einzelnen Messgrößen.

Für die Standardunsicherheit einer Größe des Typs A, die aus einer statistischen Analyse einer Beobachtungsreihe (Messreihe) gewonnen wird, muss eine kleine statistische Auswertung (Mittelwert und Standardabweichung) außerhalb dieses Programms vorgenommen werden; nur der Mittelwert und die Standardabweichung werden hier verwendet. Üblicherweise wird bei der Messung von Radioaktivität der größere Anteil der Größen dem Typ B zugerechnet, u.a. die verschiedenen Zählraten bzw. Impulsanzahlen. Im Rahmen der Bayes’schen Theorie der Messunsicherheit, die hier zugrunde gelegt wird (Weise & Wöger, 1999; Weise et al., 2006), ist im Programm eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen Größen des Typs (Ermittlungsmethode) A und B überflüssig. Aus demselben Grund werden auch keine Freiheitsgrade berücksichtigt.

Die analytische Ableitung von Formeln für die kombinierte Unsicherheit z.B. einer Masse- oder Volumen-bezogenen Aktivität nach dem Gesetz zur Fortpflanzung der Unsicherheiten kann bekanntlich leicht zu einem „Wust an einzelnen Formeln“ führen, deren Richtigkeit oft schwer zu kontrollieren ist. Hier wird daher ein numerisches Verfahren angewendet.

Der erste Schritt besteht darin, alle zur Berechnung erforderlichen Messgrößen/Parameter, dies können schnell mehr als z.B. 20 sein, in ein Feld Messwert(i) = p(i) zu transferieren. Dann wird in einem Unterprogramm RESULT mit Hilfe des function parsers aus den zuvor eingegebenen Gleichungen der Wert der Ergebnisgröße aus den Werten der Parameter p(i) berechnet.

Ebenso werden die bekannten Messunsicherheiten der einzelnen Parameter auf ein Feld StdUnc(i) = u(i) übertragen. Zur Berechnung der kombinierten Messunsicherheit wird ein Unterprogramm UncPropa verwendet, dem beide Felder, p(i) und u(i) übergeben werden. Kovarianzen werden hierbei einbezogen. Die Sensitivitätskoeffizienten, d.h. die partiellen Ableitungen der mit RESULT berechneten Funktion nach den Parametern p(i), werden numerisch durch Differentialquotienten approximiert.

Weiteres hierzu: siehe  Unsicherheitsfortpflanzung

### 2.2.4 Bestimmung von Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze (iterativ)

Zur Berechnung der Nachweisgrenzen wird die mit der Bayes-Statistik begründete Norm DIN EN ISO 11929-1:2021 (siehe auch Weise et al., 2006) herangezogen, die so gestaltet ist, dass die komplette Unsicherheiten-Fortpflanzung verwendet wird, unter ausdrücklicher Einbeziehung aller verfügbaren Einzelunsicherheiten; Kovarianzen werden ebenfalls einbezogen. Dazu wird auf die numerischen Berechnungen mit dem Funktionsunterprogramm UncPropa zurückgegriffen. Die Werte für Erkennungs- und Nachweisgrenze für die Ergebnisgröße y werden implizit durch ein numerisches Iterationsverfahren berechnet. Hierbei wird der Wert von y variiert, jetzt als angenommener Wert y bezeichnet. Daraus errechnet sich über die Nettozählrate der iterierte Wert Rb der Bruttozählrate; für jeden Schritt wird aus u Rb die als „Unsicherheits-Funktion“ uy bezeichnete kombinierte Standardunsicherheit berechnet.

Die Erkennungsgrenze y* für die Ergebnisgröße y wird nach DIN EN ISO 11929-1:2021 wie folgt berechnet:

|  | y*=k1-α∙ucyRn=f-1y=0 | (9) |
| --- | --- | --- |

wobei k1-α das Quantil der standardisierten Normalverteilung zum Fehler 1. Art α ist. Zur Berechnung der kombinierten Standardunsicherheit ucy der Ergebnisgröße wird UncPropa benutzt, und zwar mit der Randbedingung, dass die Netto-Zählrate des Analyten dabei gleich null gesetzt wird. Dies ist einfach zu erreichen.

Die Nachweisgrenze y# für die Ergebnisgröße y wird wie folgt berechnet, wobei y* die zuvor berechnete Erkennungsgrenze und k1-β das Quantil der standardisierten Normalverteilung zum Fehler 2. Art β ist:

|  | y#=y*+k1-β∙ucyRn=f-1y=0 | (10) |
| --- | --- | --- |

Dies stellt eine implizite Gleichung für y# dar, da auf der rechten Seite die Unsicherheit u für einen Wert von Rn zu berechnen ist, der dem Wert y# auf der linken Seite entspricht; letztere Beziehung erhält man mit der Umkehrfunktion f-1, die wegen des einfachen linearen Zusammenhangs zwischen y und Rn (siehe Gleichung (3) leicht zu berechnen ist.

Die Lösung der impliziten Gleichung (8) erfolgt durch ein einfaches Iterationsverfahren, am Beispiel für die Nachweisgrenze dargestellt. Der Wert für Faktor wird im Unterprogramm RESULT berechnet. Die Unsicherheit in Gl. (2) wird mit dem Funktionsunterprogramm UncPropa berechnet. Um UncPropa korrekt zu bedienen, wird bei jedem Iterationsschritt aus dem Zwischenwert y#i das dazugehörige Rni berechnet, welches noch auf die Bruttozählrate des Analyten transformiert wird, die im Beispiel im Feldelement p8i abgelegt wird. Deren Unsicherheit wird mit Hilfe der „Unsicherheits-Funktion (Standardunsicherheit) für die Bruttozählrate“, die vom Benutzer eingegeben wird, abgeschätzt. In der grafischen Darstellung wird die Bruttozählrate so dargestellt, als sei p8i mit einer simplen Einkanal-Messung gemessen worden: u8i=p8i/t, was in den allermeisten Fällen auch zutrifft.

Für die numerische Iteration wird das Verfahren nach Brent verwendet.

Sonderfälle

Im Falle einer linearen Entfaltung mithilfe der linearen Least squares-Analyse, z.B. bei der Auswertung von Abklingkurven, ist der Fitparameter für die gesuchte Nettozählrate diejenige Größe, die zur iterativen Bestimmung von Erkennungs- und Nachweisgrenze variiert wird (vgl. Hinweis zu Erkennungs- und Nachweisgrenzen bei linearer Entfaltung).

Bei der Aktivitätsbestimmung eines Radionuklids mit mehreren Gammalinien ist der Wert der Aktivität der Messgröße diejenige Größe, die variiert wird (vgl. Verfahren der Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze für Gamspk1).

### 2.2.5 Vermeidung von „verdeckten“ Kovarianzen

Es wird im Folgenden angenommen, dass sich der arithmetische Ausdruck für die Ergebnisgröße y aus mehreren Ausdrücken zusammensetzt, z.B.,  a1, a2,a3, die jeweils Funktionen der Eingangsgrößen xi sind. Oft werden zunächst die Unsicherheiten u(a1),  u(a2), u(a3) bestimmt und damit dann u(y a1, a2,a3) berechnet. Wenn es aber unter Eingangsgrößen bestimmte xi gibt, die in mehr als einem der Ausdrücke  a1, a2,a3 vorkommen, sind dadurch sogenannte „verdeckte“ oder „übersehene“ Kovarianzen zwischen den  a1, a2,a3 entstanden, die nachträglich berücksichtigt werden müssen.

Dieses Problem tritt bei den Berechnungen in UncertRadio dadurch nicht auf, dass sich die partiellen Ableitungen in dessen Unsicherheitsfortpflanzung immer auf die Ergebnisgröße beziehen. Warum das funktioniert, wird im Folgenden gezeigt.

Der Ansatz für die Unsicherheitsfortpflanzung mit partiellen Ableitungen, die auf die Ergebnisgröße y=y( a1(x), a2(x),a3(x)) bezogen werden, wird mit dem Vektor x der Eingangsvariablen wie folgt formuliert:

|  | u2y=i=1ni∂y∂xi2u2xi | (1) |
| --- | --- | --- |
|  | u2y=i=1nij=13∂y∂aj∂aj∂xi2u2xi= i=1ni∂y∂a1∂a1∂xi+∂y∂a2∂a2∂xi+∂y∂a3∂a3∂xi2u2xi | (2) |

Zunächst wird das Quadrat der Summe ausgeführt:

|  | u2y=i=1ni∂y∂a1∂a1∂xi2+∂y∂a2∂a2∂xi2+∂y∂a3∂a3∂xi2+2∂y∂a1∂a1∂xi∂y∂a2∂a2∂xi+2∂y∂a1∂a1∂xi∂y∂a3∂a3∂xi+2∂y∂a2∂a2∂xi∂y∂a3∂a3∂xiu2xi | (3) |
| --- | --- | --- |

|  | u2y=i=1ni∂y∂a1∂a1∂xi2u2xi+∂y∂a2∂a2∂xi2u2xi+∂y∂a3∂a3∂xi2u2xi+2∂y∂a1∂a1∂xi∂y∂a2∂a2∂xiu2xi+2∂y∂a1∂a1∂xi∂y∂a3∂a3∂xiu2xi+2∂y∂a2∂a2∂xi∂y∂a3∂a3∂xiu2xi | (4) |
| --- | --- | --- |

Nun wird die Summation über i für jeden der sechs Terme ausgeführt, gleichzeitig werden die partiellen Ableitungen von y nach aj jeweils vor die Summen gezogen:

|  | u2y=∂y∂a12i∂a1∂xi2u2xi+∂y∂a22i∂a2∂xi2u2xi+∂y∂a32i∂a3∂xi2u2xi+2∂y∂a1∂y∂a2i∂a1∂xi∂a2∂xiu2xi+2∂y∂a1∂y∂a3i∂a1∂xi∂a3∂xiu2xi+2∂y∂a2∂y∂a3i∂a2∂xi∂a3∂xiu2xi | (5) |
| --- | --- | --- |

Jede einzelne Summe über i stellt entweder eine Varianz oder eine Kovarianz der drei Ausdrücke  a1, a2,a3 dar:

|  | u2y=∂y∂a12u2a1+∂y∂a22u2a2+∂y∂a32u2a3+2∂y∂a1∂y∂a2cov(a1,a2)+2∂y∂a1∂y∂a3cov(a1,a3)+2∂y∂a2∂y∂a3cov(a2,a3) | (6) |
| --- | --- | --- |

Üblicherweise beinhaltet bei einer Zerlegung von y in Ausdrücke oder Funktionen aj eine per Hand ausgeführte Unsicherheitsfortpflanzung nur die ersten drei Terme in Gl. (6), da Kovarianzen zwischen den aj meistens nicht vermutet werden; darauf geht die Bezeichnung „verdeckte“ Kovarianzen zurück.

Der mit Gl. (6) entstandene Ausdruck ist genau derjenige, den man erwartet, wenn die verdeckten Kovarianzen zwischen den aj mitberücksichtigt werden. Dieses Ergebnis demonstriert, dass die Unsicherheitsfortpflanzung in UncertRadio die verdeckten Kovarianzen berücksichtigt, quasi automatisch, da es nach Gl. (1) mit partiellen Ableitungen der Ergebnisgröße selbst arbeitet.

### 2.2.6 Verwendung von Schaltvariablen in Gleichungen

Der in UncertRadio verwendete Funktions-Parser (fparser) erlaubt die Verwendung von sogenannten Schaltvariablen, deren Eigenschaft darin besteht, dass sie nur die zwei Werte 0 und 1 annehmen können. Damit kann man eine zweite Variable b mit b^1 „einschalten“ bzw. aktivieren oder mit b^0 auf die Konstante 1 setzen (deaktivieren). In UncertRadio können die Schaltvariablen mit einem Zusatz „_Trigger“ im Symbolnamen gekennzeichnet werden. Sie werden daher auch als „Trigger-Variable“ bezeichnet. Beispiele: „min_Trigger“, „kilo_Trigger“; mit „60^min_Trigger“ oder mit „1000^kilo_Trigger“ kann ein Umrechnungsfaktor 60 (bei Minuten) oder 1000 geschaltet werden; siehe dazu auch Kapitel 2.2.7. Wenn Schaltvariable im Zusammenhang mit Zählraten vorkommen, müssen diese den Namensteil „_Trigger“ enthalten, damit sie vom Programm als solche erkannt werden und die interne Auffindung von solchen Zählraten, die direkt zur Nettozählrate beitragen (siehe das Kapitel 2.3), nicht stören können.

### 2.2.7 Berechnung physikalischer Einheiten für abhängige Variable

UncertRadio enthält eine Option, mit der die physikalischen Einheiten der abhängigen Variablen testhalber mit Hilfe eines auf numerischen Rechnungen basierenden Algorithmus „berechnet“ werden können. Die Einheiten der Eingangsgrößen werden in sogenannte Basiseinheiten umgewandelt. Bei dieser Umwandlung anhand der primär eingegebene Einheiten (oft „abgeleitete Einheiten“) werden Umrechnungsfaktoren ermittelt, die in die numerischen Werte für die verschiedenen Größen eingehen. Wenn z.B. eine Messdauer in der Einheit min eingegeben wurde, wird bei der Umrechnung auf die Basiseinheit Sekunde ein Faktor 60 einbezogen. Zur Beschreibung der Basiseinheiten und dazugehöriger abgeleiteter Einheiten, sowie des Algorithmus zur „Berechnung“ von Einheiten wird auf das Kapitel 7.21 verweisen.

Die mit dem Programm bereitgestellte CSV-Datei mit den möglichen Einheiten enthält nur eine kleine Anzahl von Einheiten, die primär auf den Bereich der Messung von Aktivität zugeschnitten ist. Die Basiseinheiten in der CSV-Datei können vom Anwender für den eigenen Bedarf angepasst werden.

Unter dem Menüpunkt „Bearbeiten – physik. Einheiten testen“ kann man die Umwandlung auf Basiseinheiten testen. Im Programm-Editor erfolgt für die Liste der Größen (Symbole) eine Gegenüberstellung der „alten“ und „neuen“ Einheiten sowie der dazugehörigen Werte und Unsicherheiten. Am Ende der Liste erfolgt ggf. die Ausgabe der ersten Fehlermeldung, die einen Hinweis auf einen möglichen Einheitenfehler geben kann.

Die Routine zu diesem Menüpunkt wurde auf alle zu UncertRadio gehörenden Beispielprojekte angewendet. Dabei wurden durchaus Fehler gefunden, oder es war erforderlich, für eine Detektor-Nachweiswahrscheinlichkeit nicht die Einheit „1“, sondern „1/Bq/s“ als Einheit anzugeben, um für die Ergebnisgröße Aktivität auch auf die Einheit „Bq“ zu kommen. Dazu wird auf das Kapitel 7.21.3 verwiesen.

## Gleichungen als Baum-Topologie

Bei den analog zu Abschnitt 2.2.1 aufgestellten Gleichungen zur Berechnung des Wertes der Ergebnisgröße handelt es sich um hierarchische Gleichungen. Dabei entsteht eine Liste mit abhängigen Größen (Anzahl nab), denen die Liste der unabhängigen Eingangsgrößen (Anzahl nmu) folgt. Den Größen lassen sich somit Nummern von 1 bis (nab+nmu) zuordnen, sie können also anhand der Symbolnummern identifiziert werden. Man kann sich diese Liste wie eine Leiter mit (nab+nmu) Stufen vorstellen, oder wie ein Atomkernniveauschema; auf jeder Stufe (Niveau) sitzt ein Größensymbol. Die abhängigen Größen werden mit der ihnen zugeordneten Hilfsgleichung mit anderen Größensymbolen weiter unten in dieser Leiter verknüpft. Verbindet man die derart verknüpften Symbole mit Linien, entsteht eine Baumstruktur, vergleichbar den bekannten Übergängen in einem Atomkernniveauschema. Die Folge der Verbindungslinien von der abhängigen Größe bis zu den Leiterstufen der unabhängigen Symbole entspricht einer Kaskade im Kernniveauschema.

Die folgende Betrachtung ist auf Anwendungen ohne lineare Entfaltung beschränkt.

Solche Symbolkaskaden lassen sich für alle vorkommenden Übergängen (i, j)= i  j zwischen den Symbolen i und j innerhalb einer Kaskade darstellen. Mit Hilfe eines rekursiven numerischen Verfahrens können diese Kaskaden ermittelt werden.

Dieses Verfahren wird dafür genutzt, um für die zur Ergebnisgröße proportionalen Nettozählrate Rn herauszufinden, aus welchen Zählratenbeiträgen Ri sie sich zusammensetzt. Die Zählraten Ri haben überdies zwei zusätzliche Eigenschaften:

- ihnen kann jeweils eine Wurzelfunktion als Unsicherheit zugeordnet sein, z.B. sqrt(Ri / ti). oder,

- sie lassen sich auf Impulsanzahlen Ni zurückführen, denen sich ebenfalls Formeln für die Unsicherheit (sqrt(Ni)) oder für die gar spezielle Verteilungstypen vereinbart sind (Gammaverteilung („x+1“)

Durch Ausnutzung dieser zusätzlichen Eigenschaften (weiter unten „rules“ genannt) können in den meisten Fällen diejenigen Symbole identifiziert werden, die eine Impulsanzahl repräsentieren und mit welchem Messdauersymbol sie verknüpft sind. Damit wird dann durch einen Schritt nach oben in der betreffenden Kaskade die dazugehörige Zählrate Ri=Ni / ti gefunden.

Kennt man den Zusammenhang zwischen der Bruttozählrate Rb, der Impulsanzahl Nb und der Messdauer tb, und deren Symbolnummern innerhalb ihrer Kaskade, ist es leicht möglich, die für Erkennungs- und Nachweisgrenze erforderliche Änderung von Rb in Rb~ auf die dazugehörige Änderung von Nb in Nb~ zurückzuführen. Um dies zu erleichtern, werden in UncertRadio entsprechende Indexfelder angelegt, die von Zählrate auf Impulsanzahl und Messdauer und umgekehrt verweisen. Das setzt allerdings voraus, dass in den Gleichungen nicht nur die Zählratensymbole Ri allein definiert sind, sondern auch die Gleichungen Ri / ti; daraus resultiert die Empfehlung, dies in UncertRadio auch zu tun.

Beispiel Ra226_U235-bei-186keV_DE.txp.

Gleichungen (nab=8, nmu=10):

Formeltext=

1  : cRa = Phi * RRa

2  : Phi = 1. / (eps * pRA * mp)

3  : RRa = RS - RU5

4  : RS = Rb - RT - RnNE

5  : RU5 = AU5 * Ufakt

6  : Ufakt = eps * pU5 * mp

7  : Rb = Nb / tm

8  : RT = NT / tm

Tabelle der Übergänge i  j:

nd      i    j    Symb(i)  Symb(j)

---------------------------------------

1      3    4    RRa     RS

2      3    5    RRa     RU5

3      4    7    RS     Rb

4      4    8    RS     RT

5      4   12    RS     RnNE

6      5   13    RU5     AU5

7      5    6    RU5     Ufakt

8      6    9    Ufakt     eps

9      6   14    Ufakt     pU5

10      6   11    Ufakt     mp

11      7   15    Rb     Nb

12      7   16    Rb     tm

13      8   17    RT     NT

14      8   16    RT     tm

Tabelle der Kaskaden (chain) und drei identifiziete Zählraten, die zur Nettozählrate gehören

nc     i     j   kcnt ktime krate rule Symbol         chain

-----------------------------------------------------------------------

1     7    15   15    15     7     A5  Rb             3  4  7 15

2     7    16    0     0     0                        3  4  7 16

3     8    17   17    17     8     A3  RT             3  4  8 17

4     8    16    0     0     0                        3  4  8 16

5     4    12    0     0    12     A6  RnNE           3  4 12

6     5    13    0     0     0                        3  5 13

7     6     9    0     0     0                        3  5  6  9

8     6    14    0     0     0                        3  5  6 14

9     6    11    0     0     0                        3  5  6 11

Tabelle der Zuordnungen von Messdauer (iptr_time) und Impulsanzahl (iptr_cnt) zur Zählrate (iptr_rate)

(RnNE ist nur als unabhängige Nettozählrate des Nulleffekts gegeben)

i iptr_time iptr_cnt iptr_rate   Symbol

--------------------------------------------

7     16     15      7           Rb

8     16     17      8           RT

12      0      0      0           RnNE

Unter den zu UncertRadio gehörenden Beispielprojekten sind zwei, bei denen mit dem oben skizzierten Algorithmus die Bruttozählrate und die Nulleffektzählrate je zweimal gefunden werden:

BSH_Gesamt-Gamma_var2_DE.txp

DWD_sr89_sr90_TDCR_Verfahren_DE.txp

Im ersten Beispiel führt dieser Befund zur Einsicht, dass die Gleichungen der Nettozählrate nicht weit genug zusammengefasst wurden. Tatsächlich kann man die Gleichungen dieses Beispiels algebraisch so weit umformen, dass daraus die Gleichungen des Beispiels BSH_Gesamt-Gamma_var1_DE.txp werden.

Im zweiten genannten Beispiel ist die Gleichung für Rn_s für die Berechnung der Sr-90-Aktivität so komplex, dass R0_s und R0_c jeweils zweimal darin vorkommen, und zwar auch in nicht-linearer Form.

Hinweis: Bei der Batch-Auswertung von Projekten wird zusätzlich eine Datei fort.64 angelegt, die für jedes Projekt (ohne lineare Entfaltung) in Kurzform die identifizierten Zählratenbeiträge zur Nettozählrate aufführt. Diese Option ist inzwischen deaktiviert.

Hinweis: Aus dem obigen Beispiel geht hervor, dass die Bruttozählrate Rb die erste in der Liste der an der Nettozählrate beteiligten Zählraten ist. Diese Eigenschaft kann dazu verwendet werden, intern zu überprüfen, ob im TAB „Gleichungen“ das richtige Bruttozählraten-Symbole selektiert wurde, da die Bruttozählrate immer die erste Zählrate im Ausdruck für die Nettozählrate sein muss.

## Verwendete Programmierhilfsmittel

Das Programm wurde unter Windows in Fortran 90/95/2008 entwickelt.

Der Fortrancode verwendet String-Felder variabler Längen („character arrays of deferred shape”), wofür ein User-Variablentyp definiert wurde. Dies bedeutet, dass die Elemente solcher String-Felder unterschiedlicher lang sein können. Es erfordert aber eine ausführlichere Belegung/Freigabe von Variablen-Speicher („memory allocation/deallocation“), auch für Felder des Typs integer und real. Es ermöglicht, dass in UncertRadio Symbole mit mehr als 20 Zeichen definiert werden können.

Der Fortran-Code umfasst derzeit etwa 430 Routinen/Funktionen mit ca. 47.000 Zeilen (ohne Kommentar- oder Leerzeilen, GTK-Fortran- und PLPLOT-Routinen nicht mitgezählt).

Damit das Programm als ein Windows-Programm betrieben werden kann, wurden folgende Programmiertools verwendet:

- GNUFortran; 64 bit, Version 14.1.0

- GTK3+ Version 3.24.41, das für C-Anwender entwickelte Graphical User Interface (GUI) (https://www.gtk.org);

- GTK-Fortran, Version 20.04 vom 07.05.2020, das Fortran-Interface zu den C-Funktionen von GTK+ (https://github.com/jerryd/gtk-fortran/wiki);

- Glade Interface Designer für Windows (Version 3.40.0) zum grafischen Aufbau des GUI (http://glade.gnome.org);

- PLplot 5.15.0 für grafische Darstellungen (http://plplot.sourceforge.net/ ).

Die Tools GNUFortran-Compiler, GTK+3 und Glade wurden als Pakete einer MSYS2-Installation (https://www.msys2.org/wiki/MSYS2-introduction/) verwendet. Die CHM-Version der UR Windows-Hilfe wurde mit dem NüHelp Tool (Version v2018.04.23; https://sourceforge.net/projects/nuhelp/ ) erstellt.

Zur Umsetzung der vom Benutzer eingegebenen Gleichungen in während des Programmlaufs berechenbare Formeln wurde das von Roland Schmehl bei der Universität Karlsruhe bereitgestellte Public Domain Function Parser Modul verwendet, das als Fortran 90 Source auf einer – inzwischen nicht mehr existierenden – Internet-Seite zur Verfügung gestellt wurde.

Zur Erzeugung Gamma-verteilter Zufallszahlen wird ein Generator nach Marsaglia and Wang (2000) verwendet, in der Form, wie er von Alan Miller auf dessen bekannter Webseite für Fortran90-Routinen bereitgestellt wurde.

## Interne Rechengenauigkeit

Es wird programmintern die „extended precision“-Genauigkeit (real(10)) verwendet, bei der die Zahlen um etwa 3 Dezimalstellen genauer sind als bei real(8). Das bietet den Vorteil, dass speziell die numerischen partiellen Ableitungen um etwa 3 Stellen genauer berechnet werden können.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch der Wert der Nachweisgrenze um drei Stellen genauer ist. Deren Genauigkeit ist durch das Abbruchkriterium (1.0E-06 * Nachweisgrenze) der dazugehörigen Iteration begrenzt, welches einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und erforderlicher Rechenzeit darstellt.

In den Gleichungen vom Anwender ganzzahlig geschriebene Zahlen werden als real(10)-Werte interpretiert. Beispiel: Das bei der Darstellung von Zerfallskonstanten benötigte ln(2) wird sowohl in der Form „log(2)“ als auch in der Form „log(2.)“ korrekt als real(10)-Wert interpretiert.

## Weitere Hinweise

Dialog für Datei-Selektion

Das grafische Layout dieses Dialogs hat sich gegenüber dem aus Windows bekannten etwas geändert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die jetzigen Programmierkomponenten Plattform-unabhängig sind.

Das Scrollen mit der Laufleiste am rechten Rand hat sich geändert. Die Laufleiste wird sichtbar, wenn sich der Mauszeiger dem rechten Rand des Dialogfelds nähert. Das Kontextmenü der rechten Maustaste erlaubt weitere Einstellungsoptionen.

Wird dieser Dialog in dem Modus „Speichern unter“ verwendet, ist darauf zu achten, dass die gewünschte Extension des Dateinamens im Namen-Eingabefeld (ganz oben im Dialog) explizit anzugeben bzw. zu ändern ist. In diesem Feld ist nur der Dateiname einzugeben, der gewünschte Ordnername wird separat in den Feldern darunter selektiert.

Durch Klicken auf „Zuletzt verwendet“ wird in der Mitte die Liste der zuletzt verwendeten Dateien angezeigt. Die Dateinamen werden mit dem RecentManager von GTK verwaltet; dieser arbeitet mit einer Datei „recently-used.xbel“, die z.B. bei WINDOWS „c:\users\user\AppData\Local\“ zu finden ist („user“ im Ordnername ist durch den Windows-Namen des Benutzers zu ersetzen).

Eingabe in Tabellen

Die Eingabe eines Werts in eine Zelle einer Tabelle soll mit der Eingabe-Taste beendet werden.

Spaltenblöcke in Tabellen

In den UR-Tabellen können Spaltenblöcke nicht markiert werden, d.h. der Export eines Spaltenblocks ist nicht möglich. Wohl aber ist der umgekehrte Weg möglich: der Import eines Spaltenblocks, z.B. aus Excel oder aus dem Editor Notepad ++, in den entsprechenden Zielblock in einer UR-Tabelle; siehe auch.

Eine Tabellenzeile kann durch Klicken in den rechten Teil einer Zelle in dieser Zeile selektiert werden.

## 2.7	Verwendete Literatur

AKU, 2008. Moderne Routine- und Schnellmethoden zur Bestimmung von Sr-89 und Sr-90 bei der Umweltüberwachung. Bericht einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Arbeitskreises Umweltüberwachung (AKU). Bericht FS-08-147-AKU des Fachverbandes für Strahlenschutz. TÜV Media GmbH, Köln.

Barlow, R.J., 1999: Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences. The Manchester Physics Series. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, New York, 204 S.

Blobel, V., Lohrmann, E., 1998. Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse. B.G. Teubner Stuttgart-Leipzig, 358 S.

Brandt, S., 1999: Datenanalyse. Mit statistischen Methoden und Computerprogrammen; 4. Auflage. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg-Berlin, 646 S.

Cox, M.G., Harris, P.M., 2001: Measurement Uncertainty and the Propagation of distributions. NPL, UK, Paper presented at the 10th International Metrology Congress, Saint-Louis, France, 22-25th October 2001.

Cox, M.G., Forbes, A.B., Harris, P.M., Smith, I.M., 2004: The classification and solution of regression problems for calibration. NPL Report CMSC 24/03, (chapter 6.3), National Physics Laboratory, Teddington, UK, 46

http://www.npl.co.uk/ssfm/download/nplreports.html.

Cox, M., Harris, P., Nam, G., Thomas, D., 2006: The Use of a Monte Carlo Method for Uncertainty Calculation, with an Application to the Measurement of Neutron Ambient Dose Equivalent Rate. Radiation Protection Dosimetry 121, pp. 12-23.

Cox, M.G., Eiø, C., Mana, G. and Pennecchi, F, 2006b. The generalized weighted mean of correlated quantities. Metrologia 43 S268-S275

DIN ISO 11929, Norm, 2010. Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung – Grundlagen und Anwendungen. (ISO 11929:2019). 83 S.

DIN EN ISO 11929-1, Norm, 2021. Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung – Grundlagen und Anwendungen. Teil 1: Elementare Anwendungen

DIN EN ISO 11929-2, Norm, 2021. Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungs-grenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung – Grundlagen und Anwendungen – Teil 2: Fortgeschrittene Anwendungen.

DIN EN ISO 11929-3, Norm, 2021. Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungs-grenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung – Grundlagen und Anwendungen – Teil 3: Anwendung von Entfaltungstechniken.

EURACHEM/CITAC, Guide CG 4, 2000. Quantifying uncertainty in analytical measurement. Second edn., 120 S. http://www.eurachem.ul.pt/guides/QUAM2000-1.pdf .

Gavin, H. P., 2022. The Levenberg-Marquardt algorithm for nonlinear least squares curve-fitting problems. Department of Civil and Environmental Engineering, Duke University

http://www.duke.edu/∼hpgavin/m-files/lm.m

- Gilmore, G.: Practical Gamma-Ray Spectrometry. 2nd Edition; J. Wiley & Sons Ltd; 2008.

Hauschild, T., Jentschel, M., 2001. Comparison of maximum likelihood estimation and chi-square statistics applied to counting experiments. Nucl. Instr. & Meth A 457 (1-2), S 384-401.

Hoover, W. E., 1984: Algorithms For Confidence Circles and Ellipses. NOAA Technical Report NOS 107 C&GS 3; Charting and Geodetic Services; Rockville, MD; September 1984

http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/AlgorithmsForConfidenceCirclesAndEllipses_TR_NOS107_CGS3.pdf

International Organisation for Standardisation, 1993. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). (Geneva: ISO), corrected reprint (1995), also as ENV 13005 (1999).

International Safety Research, Safety Support Series, 2013. Radiation Counting Statistics. Volume 1. Canada.

Janßen, H., 2004. Determination of Strontium-89 and Strontium-90 in soils and sediments. In: Quantifying uncertainty in nuclear analytical measurements, IAEA-TECDOC-1401, pp. 149-166.

JCGM 101:2008. Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method GUM, Joint Committee for Guides in Metrology, 2008. (GUM Supplement 1)

JCGM 102:2011. Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" – Extension to any number of output quantities. Joint Committee for Guides in Metrology; 2011;   http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.htm

Kacker, R.N., Datla, R.U., Parr, A.C, 2002. Combined result and associated uncertainty from interlaboratory evaluations based on the ISO Guide. Metrologia 39, 279-293.

Kacker, R.N., Datla, R.U., Parr, A.C., 2004. Statistical analysis of CIPM key comparisons based on the ISO Guide. Metrologia 41, 340-352.

Kanisch, G., 2004. Quantifying Uncertainties in the Alpha-spectrometric Analysis of Environmental Samples. In: Quantifying uncertainty in nuclear analytical measurements, IAEA-TECDOC 1401, Vienna, pp. 127-139;

Kanisch, G., 2016. Generalized evaluation of environmental radioactivity measurements with UncertRadio. Part I: Methods with linear unfolding. Applied radiation and Isotopes 110, 28-41 http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.12.003

Kanisch, G., 2016. Generalized evaluation of environmental radioactivity measurements with UncertRadio. Part II: Methods without linear unfolding. Applied radiation and Isotopes 110, 74-86

http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2015.12.046

Kessel, R., Kacker, R., Berglund, M., 2006. Coefficient of contribution to the combined standard uncertainty. Metrologia 43, S189-S195.

Knoll, G.F.. Radiation Detection and Measurement, 2nd edition, John Wiley, NewYork,1989, pp. 96-99

Laurence, T. A., Chromy, B., 2009. Efficient Levenberg-Marquardt Minimization of the Maximum Likelihood Estimator for Poisson Deviates. Report LLNL-JRNL-420247, November 13, 2009.

Marsaglia, G., Tsang, W.W., 2000. A Simple Method for Generating Gamma Variables. ACM Transactions on Mathematical Software, Vol. 26, No. 3, 363–372.

- Mathews, I.P., Kouris, K., Jones, M.C., Spyrou, N.M.: Theoretical and experimental investigations on the applicability of the Poisson and Ruark-DeVol statistical density functions in the theory of radioactive decay and counting. Nucl. Instr. Meth. 171 (1979), 369-375.

Michel, R., 2000: Quality assurance of nuclear analytical techniques based on Bayesian characteristic limits. J. Radioanal. and Nucl. Chem. 245: 137-144.

Michel, R., Kirchhoff, K., 1999. Nachweis-, Erkennungs- und Vertrauensgrenzen bei Kernstrahlungsmessungen. Fachverband für Strahlenschutz e.V., Köln: TÜV-Verlag, Publikation FS-99-108-AKSIGMA, ISSN 1013-4506, 157 S.

Miller, A. Alan Miller’s Fortran Software.  https://jblevins.org/mirror/amiller/

Moreno, J., Vajda, N., Burns, K., Danesi, P.R., De Regge, P., A. Fajgelj, A., 2004. Radiochemical determination of Strontium-90 in environmental samples by Liquid Scintillation Counting. In: Quantifying uncertainty in nuclear analytical measurements, IAEA-TECDOC-1401, pp. 167-193.

Pengra, D., 2008: Counting statistics of random events: A tutorial. 9 S.

http://courses.washington.edu/phys433/muon_counting/counting_stats_tutorial_b.pdf

Pishro-Nik, H., Introduction to Probability:

https://www.probabilitycourse.com/chapter11/11_1_2_basic_concepts_of_the_poisson_process.php

Pommé, S., Keightley, J., 2007. Countrate estimation of a Poisson process: unbiased fit versus central moment analysis of time interval spectra. Applied Modeling and Computations in Nuclear Science. In: Semkow, T.M., Pommé, S., Jerome, S.M., Strom, D.J. (Eds.), ACS Symposium Series 945. American Chemical Society, Washington, DC, pp.316–334.2007.ISBN0-8412-3982-7.

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T. and Flannery, B. P., 1992. Numerical Recipes in FORTRAN, second edn. Cambridge: Cambridge Unversity Press.

Ratel G., Michotte, C., Bochud, F. O.: Uncertainty of combined activity estimations.   Metrologia 52 (2015) S30–S41.

Rusconi, R., Forte, M., Caresana, M., Bellinzona, S., Cazzaniga, M.T., Sgorbati, G., 2006. The evaluation of uncertainty in low-level LSC measurements of water samples. Appl. Radiat. Isot. 64, 1124-1129.

- Salma, I., Zemplén-Papp, É.: Experimental investigation of statistical models describing distribution of counts. Nucl. Instr. Meth. A 312 (1992), 591-597.

- Semkow, T.M.: Bayesian Inference from the Binomial and Poisson Process for Multiple Sampling. In: T.M. Semkow, S. Pommé, S.M. Jerome, D.L. Strom (Ed.): Applied Modeling and Computations in Nuclear Science. ACS Symposium Series 945, ACS, Oxford University Press, 2007.

- Spyrou, N.M., Foster, J., Jones, M.C., Kouris, K., Matthews, I.P.: Should the Poisson statistical density function be used in the measurement of short-lived isotopes? J. Radioanal. Chem. 61 (1981), 121-130.

Thompson, M.A., 2015:  Gaussian Statistics Lecture.

http://www.hep.phy.cam.ac.uk/~thomson/lectures/statistics/GaussianStatistics_Handout.pdf

Weise, K., Hübel, K., Michel, R., Rose, E., Schläger, M., Schrammel, D., Täschner, M., 2004. Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei Kernstrahlungsmessungen: Spezielle Anwendungen. Vorschlag für eine Norm. Fachverband für Strahlenschutz e.V., Köln: TÜV-Verlag, Publikation FS-04-127-AKSIGMA, ISSN 1013-4506, 31 S.

Weise, K., Wöger, W., 1999. Meßunsicherheit und Meßdatenauswertung. Verlag Wiley-VCH Weinheim, 345 S.

Weise, K., Hübel, K., Rose, E., Schläger, M., Schrammel, D. Täschner, M., Michel, R., 2006. Bayesian decision threshold, detection limit and confidence limits in ionizing-radiation measurement. Radiat. Prot. Dosimetry 121(1), 52 – 63.

Weise, K., Kanisch, G., Michel, R., Schläger, M., Schrammel, D., Täschner, M., 2009. Monte Carlo determination of the characteristic limits in measurements of ionizing radiation – Fundamentals and numerics. Radiation Protection Dosimetry 135 (3), 169–196.

Weise, K., Kanisch, G., Michel, R., Schläger, M., Schrammel, D., Täschner, M., 2013. Characteristic values in measurements of ionizing radiation – Materials for a critical discussion on Fundamentals and alternatives. Fachverband für Strahlenschutz e.V., Köln: TÜV-Verlag, Publikation FS-2013-167-AKSIGMA, ISSN 1013-4506, 51 pp.

Wübbeler, G., Krystek, M., Elster, C., 2008. Evaluation of measurement uncertainty and its numerical calculation by a Monte Carlo method. Meas. Sci. Technol. 19, 084009 (4pp)

# Erste Schritte

## 3.1	Programmstart, Hauptmenü und Toolbar

Menü Datei

Nach dem Start des Programms befindet sich das Programm in dem Zustand, dass ein neues Messproblem - im Programm als Projekt bezeichnet - definiert und bearbeitet werden kann. Es sind die TABs "Verfahren" und "Gleichungen" zugänglich.

Mit dem Menü-Punkt "Datei – Projekt Laden" oder dem Icon   kann ein bereits als Projektdatei (Extension.txp) vorliegendes Messproblem in das Programm geladen werden, wobei das Programm den gesamten Rechengang automatisch einmal „durchfährt“, bis zum TAB „Resultate“. Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen, währenddessen ein zusätzlicher Windowsdialog, der auf diesen Vorgang hinweist, sich erst wieder schließt, wenn das Programm „stehen“ bleibt. Danach kann das Projekt weiterbearbeitet werden.

Falls während des Ladens bei dem automatischen „Durchfahren“ durch die verschiedenen TABs Probleme auftreten, kann das „Durchfahren“ mit dem Menü-Punkt „Optionen – Project Load – ohne Berechnungen“ abgeschaltet werden.

Mit dem Menü-Punkt "Datei - Projekt speichern" oder dem Icon  kann ein in Bearbeitung befindliches Messproblem als Projektdatei (Extension txp) unter demselben Dateinamen gesichert oder mit "Datei - Projekt speichern unter" oder mit  unter einem neuen Dateinamen gespeichert werden. Mit "Datei - Projekt schließen" oder mit   kann die Projektdatei geschlossen werden. Eine Projektdatei kann auch im CSV-Format selektiert und eingelesen oder gespeichert werden.

Menü Bearbeiten

Unter dem Menü-Punkt "Bearbeiten - Report" wird eine Reportdatei "Report.txt" erzeugt, die den augenblicklichen Stand der Bearbeitung des Projekts wiedergibt. Sie kann mit dem internen Texteditor unter dem TAB Text Editor angesehen bzw. damit auch unter einem anderen Dateinamen gesichert werden kann. In der Reportdatei werden die Ergebnisse für alle Ergebnisgrößen nacheinander ausgegeben, jeweils ab dem Unsicherheiten-Budget.

Unter dem Menü-Punkt "Bearbeiten – Selektieren Ergebnisgröße" kann, falls für das bearbeitete Projekt mehr als eine Ergebnisgröße definiert wurde, eine dieser Ergebnisgrößen ausgewählt werden. Auf diese beziehen sich dann die Berechnungen der Unsicherheiten, des Unsicherheiten-Budgets und von Erkennungs- und Nachweisgrenze.

Hinweis: Wenn die Ergebnisgröße gewechselt wird, bedeutet dies, dass auch die sich auf diese Größe beziehenden Selektionen der Brutto-Zählrate und der Netto-Zählrate anzupassen sind, solange es sich nicht um Auswerteverfahren der linearen Entfaltung handelt. Das Programm wechselt dann zum TAB „Gleichungen“ und gibt einen entsprechenden Hinweis im rechten Feld der Statusbar. Handelt es sich jedoch um das Verfahren der linearen Entfaltung, bei dem Brutto- und Nettozählrate nicht selektiert werden müssen, werden alle Schritte der Berechnungen bis zum TAB „Resultate“ automatisiert in einem Schritt durchgeführt.

Das Menü „Bearbeiten – Zerfallskurve“ erlaubt das Editieren einzelner Dialoge oder Zwischenergebnisse, sofern die lineare Entfaltung mit dem Aufruf LINFIT(..) in den Gleichungen aktiviert wurde.

- Untermenü „Modell der Zerfallskurve“ bzw. das Icon  in der Toolbar:

Hierüber können Parameter des Modells für die Auswertung geändert werden;

- Untermenü „Dateneingabe“ bzw. das Icon  in der Toolbar:

Damit wird der Dialog zum Editieren der Eingabedaten der Abklingkurve aufgerufen;

- Untermenü „Kurvenfit-Tabelle“ bzw. das Icon  in der Toolbar:

Hiermit wird das Editorfenster zum Einsehen der Fit-Resultate geöffnet.

Bei hierin erfolgten Änderungen erfolgt nach Schließen dieser Dialoge die erneute Auswertung bis hin zum TAB „Resultate“.

Das Menü „Bearbeiten – Gammaspektrometrie“ erlaubt das Editieren einzelner Dialoge oder Zwischenergebnisse, sofern die lineare Entfaltung mit dem Aufruf Gamspk1(..) in den Gleichungen aktiviert wurde.

- Untermenü „Gammalinien editieren“ bzw. das Icon  in der Toolbar:

Damit wird der Dialog zum Editieren der Eingabedaten der einzelnen Gammalinien aufgerufen.

- Untermenü „Mittlere Linien-Aktivität“ bzw. das Icon   in der Toolbar:

Hiermit wird das Editorfenster zum Einsehen der Resultate für den gewichteten Mittelwert geöffnet.

Bei hierin erfolgten Änderungen erfolgt nach Schließen dieser Dialoge die erneute Auswertung bis hin zum TAB „Resultate“.

Der Menü-Punkt „Bearbeiten – Kalibrierkurve“ ruft einen Dialog auf, der dazu dient die Daten einer Kalibrierkurve einzugeben, daran ein Polynom anzupassen und daraus für einen bestimmten Kalibierpunkt den dazugehörigen Wert mit Unsicherheit in UR weiter zu verwenden.

Der Menü-Punkt „Bearbeiten – Ändern des Symbolnamens“ erlaubt es mit Hilfe eines Dialogs den Namen eines darin selektierten Symbols zu ändern. Diese Änderung wird in alle betroffenen Dialoge und Programm-interne Felder übertragen. Falls man den Namen eines Symbols ändern möchte, sollte man diesen nicht in den Gleichungen direkt ändern, sondern diesen Menü-Punkt dafür verwenden.

Der Menü-Punkt „Bearbeiten – Tausche 2 Symbole“ erlaubt es in einem Dialog den Namen zweier darin selektierter Symbole auszutauschen. Dies kann dann genutzt werden, wenn man im Falle mehrerer Ergebnisgrößen die Reihenfolge zweier Ergebnisgrößen ändern möchte.

Der neue Menüpunkt „Bearbeiten – Serielle Auswertung“ wurde eingeführt, der die mehrfache Auswertung eines Projekts mit partiell geänderten Eingangsgrößenwerten/-unsicherheiten erlaubt. Zur Beschreibung wird auf den im Kapitel 5 neu erstellten Abschnitt 5.6 verwiesen.

Menü Optionen

Mit dem Menü-Punkt „Optionen – Voreinstellungen“ können u. a. die beiden Werte der Quantile der Normalverteilung eingestellt werden, die den sog. Fehlern 1. und 2. Art,  und , entsprechen. Auch die Sprache kann selektiert werden, mit der UR betrieben werden soll (Deutsch, Englisch oder Französisch).

Unter dem Menü-Punkt „Optionen – Projekt Laden“ kann gewählt werden, ob beim Laden einer Projekt-Datei die Berechnungen beim automatischen „Durchfahren“ durch die TABs abgeschaltet werden; beim Programmstart ist „mit Berechnungen“ eingestellt.

Der Menü-Punkt „Optionen – LSQ Export nach R?“ erlaubt im Falle eines Fitverfahrens (Abklingkurven, mit Linfit) den Export bestimmter Eingangsdaten in eine Datei UR-Export-to-R.txt, von der aus man in Teilschritten diese Daten in das Statistik-Paket R importieren und von R auswerten lassen kann. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

Mit dem „Optionen – Modelltyp“ wird zwischen drei Typen von Modellen der Messung unterschieden:

- positiv linear, mit Nachweisgrenze:

der Ergebniswert nimmt mit der Brutto-Größe linear zu (dies ist das bisher schon für die Auswertung von Aktivitäts- und Dosimetrie-Messungen verwendete Modell);

- nur GUM, ohne Nachweisgrenze:

es sollen nur Wert und Unsicherheit der Ergebnisgröße ermittelt werden, z.B. die Bestimmung einer Masse durch Wägung. In diesem Fall braucht man weder eine Brutto- noch eine Nettozählrate noch eine Nachweisgrenze;

- negativ linear, mit Nachweisgrenze (neu):

der Ergebniswert nimmt mit der Brutto-Größe linear ab.

Ein Anwendungsfall ist die Ermittlung einer Nachweisgrenze für den Radon-222-Emanationskoeffizienten, bei dem in de Ra-226-Quelle die (nicht-emanierte) Rn-222-Aktivität kleiner als die Ra-226-Aktivität werden muss, um die Emanation sicher nachzuweisen (beide Aktivitäten werden mittels Gammaspektrometrie in der Ra-226-Quelle gemessen).

Für ein Projekt, in dem die lineare Entfaltung mit mehr als einer Ergebnisgröße verwendet wird, kann mit dem Menü-Punkt „Optionen - Berechnen Konfidenz-Ellipse“ die Konfidenz-Ellipse für je zwei der Ergebnisgrößen grafisch dargestellt werden. Auch die Korrelationsmatrix wird in dem dafür vorgesehenen Dialog aufgeführt.

Für das Menü – QC-Batch-Test wird auf das Kapitel 3.9 “Programm-Test” verwiesen.

Mit Menü – Monitor# kann abgefragt werden, in welchem Monitor das UncertRadio-Fenster eingerichtet ist.

Unter den restlichen Icons in der Toolbar sind die wichtigsten:

- das „Aktualisieren-Icon“  , mit dem z. B. nach Änderungen an Eingabedaten oder in anderen Dialogen die Berechnungen vom TAB „Werte, Unsicherheiten“ bis hin zum TAB „Resultate“ automatisch durchgeführt werden;

- das „Zeilen löschen Icon“ , das es gestattet, in den Grids „Tabelle der Symbole“ und, in anderen Dialogen, z.B. „Tabelle der Zerfallskurve“, solche Zeilen zu löschen, die zuvor mit der Maus markiert wurden;

dazu kann auch ein Zeilen-Block markiert werden:

mit der Maus in die obere Zeile klicken, dann Shift-Taste drücken und festhalten und dann mit der Maus in die unterste Zeile klicken;

- mit dem Icon   kann die CHM-Hilfe aufgerufen werden;

- mit dem Icon  kann in der CHM-Hilfe eine Seite mit Ratschlägen bei Problemen aufgerufen werden;

- das „Fontname-Icon“  erlaubt die Änderung des Schrifttyps und der Schriftgröße;

- mit dem „Farben-Icon“  können Hintergrund-Farben geändert werden.

--> Derzeit können die geänderten Farben allerdings NICHT angewendet werden

- das „Mittelwert-Icon“  öffnet einen Dialog für die Eingabe von Einzelwerten einer Variablen, die Selektion solcher Variablen und des Mittelwerttyps.

- Mit dem Icon  kann ein Dialog zur Ansicht der Parameter einer speziellen Verteilungsdichte einer Eingangsgröße aufgerufen werden. Dazu muss die Zeile dieser Eingangsgröße in der „Werte, Unsicherheiten“-Tabelle markiert sein.

- Mit dem Icon  können kurze Informationen über spezielle UR-Funktionen abgerufen werden.

Eine Führung des Benutzers erfolgt in der Statusleiste am unteren Ende des UncertRadio-Fensters, in dem Feld ganz rechts. Wenn das Projekt in einigen Details geändert wurde, wird dies in dem Statusleisten-Feld links davon angezeigt („unsaved“).

Zum Bearbeiten von Tabellen: siehe Menü-Bearbeiten-Tabelle.

Dem Programm ist eine ganze Reihe von Rechenbeispielen als Projektdateien beigefügt. Zum Einstieg in das Programm wird empfohlen, eins davon mit dem Programm zu öffnen und „durch das Projekt zu blättern“.

## 3.2	Existierendes Projekt einsehen

Um die Arbeitsweise des Programms kennen lernen zu können, empfiehlt es sich, einige bereits fertige Projekt-Beispiele anzusehen. Wie man dazu vorgeht, wird hier kurz aufgezeigt; die Abfolge der Schritte und der zu klickenden Buttons und TABs (Register) entspricht im Wesentlichen auch der Vorgehensweise bei der Erstellung eines eigenen Projekts.

Eine Führung des Benutzers erfolgt in der Statusleiste am unteren Ende des UncertRadio-Fensters, in dem Feld ganz rechts.

	Datei - Laden Project"  : Laden eines bereits als Projektdatei (Extensions txp oder csv) vorliegenden Messproblems in das Programm, wobei alle Berechnungen durchgeführt werden und das TAB „Resultate“ sichtbar wird

	TAB „Verfahren“ einsehen

	TAB „Gleichungen“ auswählen

	Button „Lade Symbole aus Gleichungen“ betätigen

	Button „Laden der Symbole aus der ergänzten Symbol-Tabelle“ betätigen

- Button „Alles übernehmen“ betätigen  ->  damit wird das TAB „Unsicherheiten“ bedienbar

	Ansehen der Gleichungen und der Symbole-Tabelle

	TAB „Werte, Unsicherheiten“ auswählen

	Button „Berechnung der Unsicherheiten“ betätigen  ->  damit wird das TAB „Unsicherheiten-Budget“ bedienbar

	Ansehen der Unsicherheiten-Tabelle

	TAB „Unsicherheiten-Budget“ auswählen

	Ansehen der Ergebnisse für die Ergebnisgröße

	TAB „Resultate“ auswählen

	Ansehen der Werte von Erkennungs- und Nachweisgrenze

	eine Monte Carlo Simulation der Berechnungen als eine alternative Methode kann durch den Button “Start” gestartet werden

	Schließen der Projektdatei , Laden des nächsten Projekts (s.o.), oder Beenden des Programms: Datei - Exit.

Sicherheitshinweis:

Hat man während des Durchblätterns Parameter oder Werte geändert, sollte man bei Nachfrage des Programms das Projekt NICHT sichern (saven), um die Original-Projektdatei nicht zu verändern.

Durch Mausklick innerhalb von Tabellen bzw. im Gleichungsfenster ist auch das Scrollen in ihnen mit dem Mausrad möglich.

## Beispiele zum Ausprobieren

### 3.3.1 Liste der Beispiel-Projekte

Projektdateien zum Kennenlernen

Hinweis: In den meisten Fällen enthalten die Beispiel-Projekte die dazugehörige Literatur des Verfahrens; dies kann nach Laden eines Projekts unter dem TAB „Verfahren“ eingesehen werden. Siehe auch: Hilfe-Thema „verwendete Literatur“.

In der Mitte des Jahres 2021 wurden alle Projekte unter dem Aspekt überprüft, ob jeweils passende physikalische Einheiten verwendet wurden. Es wurden nur wenige echte Einheitenfehler gefunden und korrigiert. Zu den erfolgten Änderungen wird auf Abschnitt 2.2.7 und 3.3.2 verwiesen.

Alle farbig hinterlegten Beispiel-Projekte sind als evaluiert zu betrachten, da sie auf entsprechende Publikationen zurückgehen oder durch unabhängige Vergleichsrechnungen von Kollegen bestätigt wurden.

| Beispiele mit 1 Ergebnisgröße: |  |
| --- | --- |
| ohne lineare Entfaltung: |  |
| ISO-Beispiel-1a_DE.txp | Alpha-Aktivitätskonzentration in einem flüssigen Material: Messung mit Alpha-Detektor; entspricht Beispiel 1a, Abschnitt D.2.1, DIN ISO 11929:2010 |
| ISO-Beispiel-1b_DE.txp | Alpha-Aktivitätskonzentration in einem flüssigen Material: Messung mit Ratemeter; entspricht Beispiel 1b, Abschnitt D.2.2, DIN ISO 11929:2010 |
| ISO-Beispiel-2a_DE.txp | Sr-90 in Boden, Mehrfachbestimmungen; entspricht dem Beispiel 2, Abschnitt D.3.1, DIN ISO 11929:2010; NWG 5% zu klein |
| ISO-Beispiel-2a_V2_DE.txp | vereinfachte Version von ISO-Beispiel-2a_DE.txp |
| ISO-Beispiel-2b_DE.txp | Sr-90 in Boden, Mehrfachbestimmungen; entspricht dem Beispiel 2, Abschnitt D.3.2, DIN ISO 11929:2010; |
| ISO-Beispiel-2b_V2_DE.txp | vereinfachte Version von ISO-Beispiel-2b_DE.txp |
| ISO-Beispiel-3a_DE.txp | I-131-Anreicherung auf Luftfilter; entspricht Beispiel 3(a) aus Abschnitt D.4, DIN ISO 11929:2010 |
| ISO-Beispiel-3b_DE.txp | I-131-Anreicherung auf Luftfilter; entspricht Beispiel 3(b) aus Abschnitt D.4, DIN ISO 11929:2010 |
| ISO-Beispiel-4_DE.txp | Aktivitätskonzentration mit Peakauswertung (Ge-Detektor); entspricht Beispiel 4 aus Abschnitt D.5.1, DIN ISO 11929:2010 |
| ISO-Beispiel-5_DE.txp | Peak-Nettozählrate (NaI(Tl)-Detektor); entspricht Beispiel 5 aus Abschnitt D.5.2, DIN ISO 11929:2010 |
| Michel-2000-b_DE.txp | I-129-Bestimmung in Boden mit AMS (ein Wert geändert) |
| Sterlinski-2008-NAA_EN.txp | Messung von Cs in Tabak mit Neutronenaktivierung (en) (neues Beispiel) |
| ISO-Neutronen-Dosis_DE.txp | Messung Neutronendosis in einem gemischten Strahl.-Feld; ersetzt AKS-Neutronen-Dosis_DE.txp |
| ISO-Photonen-Dosis_DE.txp | Messung Photonendosis in einem gemischten Strahl.-Feld; ersetzt AKS-Photonen-Dosis_DE.txp |
| Moreno-Sr90_IAEA-135_V3_EN.txp | Sr-90-Bestimmung mit LSC, an IAEA-135-Probe (en) |
| Alpha-IAEA-1401-Kanisch_EN.txp | Alpha-spectrometry of Pu-238 in Fisch (en) |
| vTI-Alpha-Americium_DE.txp | Alphaspektrometrie von Americium-241 in Fisch; recht komplex wegen zwei Interferenzen: a) aus einer Pu-241-Verunreinigung des Pu-242-Tracers nachwachsendes Am-241 und b) Am-241 als Verunreinigung des Am-243-Tracers Die entsprechende Excel-Variante liefert das gleich Ergebnis |
| Ra226_U235-bei-186keV_DE.txp | gammaspektrometrische Ra-226-Bestimmung (186 keV-Linie) mit Abzug eines U-235-Anteils (Interferenz); Die entsprechende Excel-Variante liefert das gleiche Ergebnis |
| DWD_AB-Gesamt-Aeros-Alpha1_DE.txp | Monitoring der künstl. Alpha-Akt.-Konzentration in Luft, Variante 1 |
| DWD_AB-Gesamt-Aeros-Alpha3_DE.txp | Monitoring der künstl. Alpha-Akt.-Konzentration in Luft, Variante 3 |
| DWD_AB-Gesamt-Aeros-Beta1_DE.txp | Monitoring der künstl. Beta-Akt.-Konzentration in Luft, Variante 1 |
| DWD_AB-Gesamt-Aeros-Beta3_DE.txp | Monitoring der künstl. Beta-Akt.-Konzentration in Luft, Variante 3 |
| Gamma-Dist_DE.txp | Verwendung der (N+1)-Regel für den Fall sehr kleiner Impulsanzahlen bei der Brutto- und Nulleffektzählrate |
| Lira-GammaDist_DE.txp | Verwendung der (N+1)-Regel für den Fall sehr kleiner Impulsanzahlen bei der Brutto- und Nulleffektzählrate; Beispiel aus Lira & Grientschnig, Metrologia, 2010 |
| Fe-55-mit-LSC-und-Standardaddition_DE.txp | LSC-Messung von Fe-55 nach dem Standardadditionsverfahren Das Symbol der Bruttozählrate taucht zweimal in der Bestimmungsgleichung auf, sowohl im Zähler als auch im Nenner des Ausdrucks dafür. Weiteres siehe Beschreibung in der Projektdatei. (Von D. Schrammel (KIT) und Prof. Michel gegen-gerechnet) |
| NLWKN_Fe-55_mit_KALFIT_DE.txp | Fe-55-Betamessung für deren Auswertung eine komplette Kalibrierkurve für die Nachweiswahrscheinlichkeit verwendet wird. |
| Beispiel_8_mit_KALFIT_DE.txp | Beispiel 8 aus dem Beiblatt 1 zu DIN ISO 11929 (2014). |
| Mittelwert-theta_DE.txp | Sr-90-Bestimmung mit Aufnahme eines Datensatzes mit Mehrfachmessungen einer Bezugsprobe in der Projektdatei, um daraus den Parameter theta abzuleiten, mit dem Mittelwert und Unsicherheit berechnet werden. |
| TemperaturKurve_KALFIT_V2_DE.txp | Interpolation einer linearen Temperatur-Kalibrierkurve, Beispiel aus JCGM 100:2008: b(t) = y1 +y2*(t - t0) |
| BSH_Gesamt-Gamma_var1_DE.txp | Gesamt-Gamma-Messung in Meerwasser, Version 1 |
| BSH_Gesamt-Gamma_var2_DE.txp | Gesamt-Gamma-Messung in Meerwasser, Version 2 |
| Ac228_binomial_V2_DE.txp | Messung kurzlebiges Radionuklid: binomial-verteilter Probenbeitrag zur Bruttozählrate |
| Ra226_U235-bei-186keV_DE_long.txp | Das gleiche Projekt wie weiter oben genannt, aber mit längeren Symbolnamen |
| sumEval_summe_V3_DE.txp | Zusammenfassung von 4 Messungen durch Summation zur Bestimmung einer Ergebnisgröße |
| sumEval_mitteln_V3_DE.txp | Zusammenfassung von 4 Messungen durch Mitteln zur Bestimmung einer Ergebnisgröße |
| ImpulsVorwahl_DE.txp | Einfache Einkanalmessung zur Demonstration der Messung mit Impulsvorwahl (Impulsanzahl n festgelegt; Messdauer t variabel) |
| Ein Satz von 13 Projektdateien iso11929-4_Example-6_EN.txp bis iso11929-4_Example-17_EN.txp | Projekte, die für die in der Norm ISO 11929-4:2022 behandelten Beispiele erstellt wurden. (en) |
| mit linearer Entfaltung: |  |
| vTI-Y90-16330_Blw_V2_DE.txp | Y-90-Abklingkurve, mit Blindwertanteil (Fischprobe) |
| vTI-Y90-16671_Blw_V2_DE.txp | Y-90-Abklingkurve, mit Blindwertanteil (Fischprobe) |
| vTI-Y90-16748_Blw_V2_DE.txp | Y-90-Abklingkurve, mit Blindwertanteil (Fischprobe) |
| Mehr-Linien-Nuklid-Aktivitaet-V3_DE.txp | Aktivität, bestimmt als gewichteter Mittelwert aus mehreren -Linien eines Radionuklids |
| La140_REMSPEC-4Linien-V3_DE.txp | Aktivität, bestimmt als gewichteter Mittelwert aus 4 -Linien des Radionuklids La-140 |
| Ratel_Annex1_Beispiel_DE.txp | Messung der Abklingkurve von Fluor-18 (Halbwertszeit von 1,829 h), Beispiel aus Ratel et al., Metrologia, 2015 |
| Beispiele mit mehr als 1 Ergebnisgröße: |  |
| ohne lineare Entfaltung: |  |
| Janszen-Sr-89-Sr-90_V4_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung in Boden/Sediment IAEA-1401 |
| J-ALUFT-Sr-89-Sr-90_V2_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung in Abluft s. Messanleitung |
| Galpha_beta_Rusconi_2006_V2_DE.txp | Gesamtalpha- und Gesamtbeta-Bestimmung in Wasser, mit LSC-Messungen in zwei Fenstern, mit alpha/beta-Diskriminierung |
| dwd_sr89_sr90_TDCR_Verfahren_V2_DE.txp | Bestimmung der Betastrahler Sr-89 und Sr-90 mit einem TDCR-Verfahren, realisiert in einem HIDEX LSC Counter |
| mit linearer Entfaltung: |  |
| Sr89-Sr90_Schrammel_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung mit LSC, mit 1 Energiebereich; einfach |
| DWD-LSC-3Kanal-V2_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung mit LSC, mit 3 Energiebereichen; komplex |
| DWD-LSC-3Kanal-V2-fd_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung mit LSC, mit 3 Energiebereichen; komplex, mit Anwendung der Funktion fd() |
| J-ALUFT_Sr-89_Sr-90_Linf_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung in Abluft (vgl. J-ALUFT-Sr-89-Sr-90_V2_DE.txp) |
| LUBW_Sr-89_Sr-90_mit-Sr-85-fixed_V2_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmungbei Anwesenheit eines Sr-85-Tracers, dessen Beta-Zählratenbeitrag jedoch NICHT gefittet wird. |
| Sr89-Sr90_IAEA_AQ-27_2013_V2_EN.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung mit LSC; Energiebereich und Nachweiswahrscheinlichkeit zwischen 1. und 2. Messung verschieden |
| Sr89_Sr90_LSC-ohne-Sr85_DE.txp | Sr-89/Sr-90-Bestimmung mit LSC, mit 3 Energiebereichen; ohne Sr-85-Tracer; mit Kovarianzen zwischen einzelnen Fenster-Effizienzen |
| Tritium_4Bubbler_used_1-3_DE.txp | Messung von HT und HTO in Luft mit Hilfe eines 4fach-Bubblers (nach J.-M. Duda, JER 189 (2018) 235-249), Anwendung linearer Entfaltung, Verwendung der Bubbler 1,2 und 3 |
| Tritium_4Bubbler_used_2-3_DE.txp | Messung von HT und HTO in Luft mit Hilfe eines 4fach-Bubblers (nach J.-M. Duda, JER 189 (2018) 235-249), Anwendung linearer Entfaltung, Verwendung der Bubbler 2 und 3 |
| Sonstige Beispiele, aus der Literatur, evaluiert, ohne Nachweisgrenzen: |  |
| Neutron-Dose-Cox-2006_V2_DE.txp | Bestimmung Neutronen-Äquivalentdosisleistung |
| Calibration-of-weight-Cox-2001_V2_EN.txp | Kalibrierung eines Gewichts (Literaturbeispiel) (en) |
| Kessel-1-2006_DE.txp | Kalibrierung einer Masse von nominal 10 kg |
| Kessel-2a-2006_DE.txp | Pb-Mol-Massenbestimmung, mit diversen Korrelationen |
| Kessel-2b-2006_DE.txp | alternative Pb-Mol-Massenbestimmung, mit diversen Korrelationen |
| Wuebbeler-Ex1_DE.txp | MC-Beispiel mit nicht-gaußförmiger Verteilung |
| Wuebbeler-Ex2_DE.txp | MC-Beispiel mit nicht-gaußförmiger Verteilung |
| PearsonYork_mit_KALFIT_DE.txp | Anwendung von „gewichtete totale LS“ (WTLS) auf den Datensatz von Pearson & York |
| Beispiel für ein „negativ“ lineares Modell: |  |
| Rn-222-Emanation_DE.txp | Ermittlung einer Nachweisgrenze für einen Rn-222-Emanationskoeffizienten |

### 3.3.2 Überarbeitung der physikalischen Einheiten in den Beispielen

In UncertRadio wurde der Menüpunkt eingeführt, die physikalischen Einheiten der abhängigen Größen durch Berechnung zu ermitteln; siehe die Kapitel 2.27, 2.26 und 7.21. In dem Zusammenhang wurden mit der Anwendung der Routine zu diesem Menüpunkt die bisher in den Beispielprojekten aus Abschnitt 3.3.1 verwendeten Einheiten überprüft. Es war eine Reihe von Anpassungen erforderlich. Die Anpassungen bedeuten, dass die vom Autor des Programms früher gewählten Einheiten nicht immer zweckmäßig waren.

In einigen Fällen wurden die Anpassungen eines Projekts in dem TAB „Verfahren“ direkt festgehalten. Bei den allermeisten Projekten war es nötig, für Detektornachweiswahrscheinlichkeiten, die in der Regel Symbolnamen wie „eps“ tragen, die vorhandenen Einheiten „1“ (leer gelassenes Einheiten-Eingabefeld) durch die Einheit „1/Bq/s“ zu ersetzen. Damit wird erreicht, dass die für die Ergebnisgröße meistens zu erwartende Einheit die Teileinheit „Bq“ anstelle von „1/s“ bekommt. Diese Änderungen sind nur in wenigen Beispielen in ihrem TAB „Verfahren“ festgehalten worden. Bei dem Beispiel J-ALUFT-Sr-89-Sr-90_V2_DE.txp wurden zwei Parameter a und b, mit denen das eps2 berechnet wird, mit den Einheiten „1/Bq/s/mg“ bzw.  „1/Bq/s“ versehen.

In einem Fall, Ra226_U235-bei-186keV_DE.txp, kam es mit der Gleichung RRa = RS – RU5 zur Differenz der Einheiten „1/s“ und „Bq“; hier wurde die erste der beiden Einheiten als Einheit für RRa gesetzt.

In einem anderen Fall, Ac228_binomial_V2_DE.txp, wird die Nachweiswahrscheinlichkeit epsD zweimal verwendet, als Bestandteil des Parameters p, der als Parameter der Binomialverteilung dimensionslos sein soll, und als Teil des Kalibrierfaktors.  Dies Dilemma wurde so gelöst, dass das epsD, wie es im Ausdruck für p benutzt wird, dimensionslos bleibt, während eine zusätzliche Variable, epsD_U, die im Kalibrierfaktor als Detektornachweiswahrscheinlichkeit verwendet wird, die Einheit „1/Bq/h“ und den Wert 1 (ohne Unsicherheit) bekam.

In solchen Beispielen, die in den Gleichungen explizit Umrechnungsfaktoren von 60 für die Einheit „min“ oder 1/1000 für die Einheit „g“ enthalten, wurde diese Umrechnungsfaktoren mit zwei speziellen Schaltvariablen (oder Triggervariablen) versehen; siehe dazu Abschnitt 2.2.6.

Bei einer Reihe von Projekten wurde deren Versionsnummer (_Vx_) im Dateinamen erhöht:

Ac228_binomial_V2_EN.txp

DWD_sr89_sr90_TDCR_Verfahren_V2_DE.txp

Galpha_beta_Rusconi_2006_V2_DE.txp

J-ALUFT-Sr89-Sr-90_V2_DE.txp

Janszen-Sr-89-Sr-90_V3_DE.txp

Moreno-Sr90_IAEA-135_V2_EN.txp

sumEval_summe_V2_DE.txp

sumEval_mitteln_V2_DE.txp

vTI-Y90-16330_Blw_V2_DE.txp

vTI-Y90-16671_Blw_V2_DE.txp

vTI-Y90-16748_Blw_V2_DE.txp

Die Berechnung von Einheiten abhängiger Variable (Menüpunkt „Physikal. Einheit testen“) ist mit einer Umrechnung auf Basiseinheiten verknüpft. Die dazu gehörigen Skalierungsfaktoren führen in einigen Fällen dazu, dass die Werte der Ergebnisgrößen sich um diese Faktoren ändern:

Galpha_beta_Rusconi_2006_V2_DE.txp:	Faktor 1000    (1/g  1/kg)    (permanent geändert)

Sterlinski-2008-NAA_EN.txp:		Faktor 1.0E-9    (Ausgangseinheit ng/g)

sumEval_summe_V2_DE.txp:	Faktor 1.0E+4   (1/cm2  1/m2)

sumEval_mitteln_V2_DE.txp:	Faktor 1.0E+4   (1/cm2  1/m2)

Die Änderungen der letzten drei Projekte kommen nicht zum Tragen, wenn das Menü des Tests physikalischer Einheiten nicht verwendet wird, wenn das Programm im normalen Modus verwendet wird.

Für die Datei mit den Referenzwerten der Beispielprojekte wurde eine neue Version erstellt:

BatListRef_v06.txt

## 3.4	Dialog Optionen - Voreinstellungen

Dieser Dialog erlaubt die Einstellung folgender Parameter:

Für die Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze:

- die Quantile der Normalverteilung, k1-α und k1-β, sowie die ihnen zugeordneten Irrtumswahrscheinlichkeiten α und β („Fehler 1. und 2. Art“); das Programm benötigt nur die Werte von k1-α und k1-β, man kann aber auch zuerst die gewünschten Werte der Irrtumswahrscheinlichkeiten eingeben, woraus dann die Quantile berechnet werden.

Voreinstellungen bei Anlage eines neuen Projekts:
k-alpha = 1.644854,  alpha = 0.05
k-beta  = 1.644854, beta = 0.05.

Wenn der Wert eines Quantils geändert wird, muss der dazugehörige Wert der Wahrscheinlichkeit geändert werden; dazu wird letzterer zunächst als nicht editierbar eingestellt und der Button „anpassen“ (oben) wird aktivierbar. Wird stattdessen ein Wahrscheinlichkeitswert geändert, ist der Ablauf gerade andersherum. Mit Klicken des Buttons „anpassen“ wird der jeweils andere Wert angepasst; bevor das nicht geschehen ist, kann der Dialog nicht geschlossen werden.

- die Nachweisgrenzenmethode: hier kann nur die Methode nach DIN EN ISO 11929-1:2021 verwendet werden.

- Zur Berechnung des (zweiseitigen) Vertrauensbereichs (besser: coverage interval), benötigt man die dazugehörige Wahrscheinlichkeit 1-γ, die in das entsprechende Feld eingegeben werden kann. Voreingestellt ist 1-γ=0.95.

- Für die Angabe einer erweiterten Messunsicherheit wird der Erweiterungsfaktor k benötigt, der in einem dafür vorgesehenen Feld Erweiterungsfaktor Ausgabe eingetragen werden kann. Dieser ist standardmäßig mit dem Wert 1 vorbesetzt (interne Variable coverf).

- Stellen in einer Projektdatei die Unsicherheiten der gelisteten unabhängigen Eingangsgrößen bereits erweiterte Unsicherheiten dar, muss für das Einlesen der Erweiterungsfaktor wieder entfernt werden. Der für die Eingangsunsicherheiten der unabhängigen Größen verwendete Erweiterungsfaktor wird unter Erweiterungsfaktor Eingabe eingetragen. Dieser ist standardmäßig mit dem Wert 1 vorbesetzt (interne Variable coverin).

Wenn man mit UncertRadio ein Projekt im Dialog bearbeitet, ist normalerweise coverin=1. Der Wert coverin=2 wird eher der automatisierten Betriebsart vorbehalten sein, wenn das UncertRadio aus einer anderen Anwendung heraus automatisiert betrieben wird. Bei z.B. einer Excelanwendung übergibt diese eine in Excel mit Daten gefüllte Projektdatei an UncertRadio zur Auswertung. Sind hier die Eingangsunsicherheiten mit coverin=2 eingegeben worden, und ist coverin=2  in der übergebenen Projektdatei angegeben, wandelt UncertRadio diese Unsicherheiten schon beim Einlesen um, indem diese durch 2 geteilt werden. Die internen Rechnungen laufen dann alle mit dem Erweiterungsfaktor 1. Erst bei der Ausgabe in eine externe CSV-Datei, die danach von Excel wieder eingelesen wird, werden die auszugebenden Unsicherheitswerte mit dem Wert der Variablen coverf multipliziert, der im Projekt ebenfalls anzugeben ist.

Bei der automatisierten Auswertung mit Hilfe von UncertRadio ist zu beachten, in welcher Weise die Eingangsunsicherheiten in die an UncertRadio zu übergebende Projektdatei einzutragen sind: siehe dazu das Kapitel 3.6.3.

- Der Dialog enthält ein Eingabefeld für die Variable GamDistAdd ergänzt. Diese gibt das Argument x in der (N+x)-Regel für Impulsanzahlen oder Zählraten an, zwischen 0 und 1 liegend. Den Zahlen 0, ½ und 1 für GamDistAdd entsprechen in einer Bayes’schen Betrachtungsweise üblichen Prioren, die proportional zu ν-(1-c) sind, mit c=GamDistAdd. Für die entsprechende Variable, für welche die (N+x)-Regel ausgewählt wurde, wird eine entsprechende Gamma-Verteilung angenommen.

| c=GamDistAdd | (1-c) | Mittelwert |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | N+0 |
| 1/2 | 1/2 | N+1/2 |
| 1 | 0 | N+1 |

- Die Sprachdarstellung in den Programmdialogen und das Listentrennzeichen für CSV-Dateien können während des Betriebs umgestellt werden (Wechsel zwischen DE und EN). Siehe dazu: Länderspezifische Einstellungen.

Siehe auch: Hinweis zum nachträglichen Aufruf dieses Optionen-Dialogs

## Ratschläge bei Problemen

- Wenn das Programm ohne Fehlermeldungen durchläuft, die Ergebnisse aber unplausibel sind, z.B., die Nachweisgrenzen-Iteration konvergiert nicht:

dann unbedingt prüfen, ob für die Netto- und Bruttozählraten die richtigen Symbole selektiert sind.

Daher muss für die Nettozählrate immer eine eigene Hilfsgleichung angelegt werden.

- Die Nachweisgrenzen-Iteration klappt auch dann nicht mehr, wenn die relative Unsicherheit des Kalibrierfaktors in die Nähe von 61% kommt oder diesen Wert übersteigt; die Ursache dafür ist im Verfahren der ISO 11929 selbst zu suchen.

- Auch Werte in der Tabelle des Dialogs „Werte, Unsicherheiten“, die noch den Wert null haben, können zu ähnlichen Problemen führen; dies kann bei nachträglichem Um-Editieren der Gleichungen geschehen, wobei es noch zu Verschiebungen zischen Symbol- und Werte-Listen kommen kann. Letzteres zu prüfen ist nach signifikanten Änderungen der Gleichungen ratsam.

- Durch Änderungen der Gleichungen überflüssig gewordene Symbole: zu deren Entfernung wird auf Abschnitt 4.2 verwiesen.

- Aufrufe der Funktionen LINFIT bzw. KALFIT sollen jeweils in einer eigenen Hilfsgleichung definiert werden; hinter ihren schließenden Klammern dürfen in derselben Gleichung keine weiteren Operatoren oder Variablen auftauchen.

- Das Toolbar-Icon initiiert eine Neuberechnung der Kennwerte nach Änderungen an Werten. Wenn das Programm danach im TAB „Werte, Unsicherheiten“ stehen bleibt, nochmals das Icon verwenden, um ans Ende zu gelangen.

- Editieren einer Tabellenzelle:

ein Klick in die Zeile markiert diese;

ein zweiter Klick, in eine Zelle dieser Zeile, erlaubt das Editieren der Zelle.

Eine Eingabe in die Zelle muss mit ENTER bestätigt werden, die TAB-Taste reicht dafür nicht.

- Einfügen aus der Windows-Zwischenablage in eine Tabellenzelle:

Das Einfügen mit Strg-V funktioniert nur beim ersten Mal, danach nicht mehr!

Danach funktioniert dies nach Markieren des Zellinhalts nur bei Verwendung des Punktes „Einfügen“ des Kontext-Menüs;

- Das Optimieren der Spaltenbreiten von Tabellen kann durch Doppelklicken auf den vertikalen Trennstrich zwischen zwei Spaltenköpfen erfolgen; zuvor ändert sich dabei die Form des Mauszeigers.

- Zum Einfügen von Spaltenblöcken aus Excel oder aus Notepad++ in Tabellen-Spalten in UR2 wird auf das Ende des Hilfe-Kapitels 7.7 verwiesen.

## 3.6	Struktur der Projektdatei

Die Kenntnis des Aufbaus einer Projektdatei kann für eine automatisierte Anwendung von UncertRadio nützlich sein. Z.B. bei regelmäßigen Wiederholungen einer Sr-89/Sr-90-Analyse mit linearer Entfaltung, die immer nach dem gleichen Schema erfolgt, wird man eine Grundform der UncertRadio-Projektdatei erstellen, in der sich bestimmte Teile von Messung zu Messung wenig oder gar nicht ändern. Ein anderer Teil jedoch, die Reihe der gemessenen Zählraten, wird sich von Messung zu Messung ändern. Diese „beweglichen“ Daten können beispielsweise mit Visual Basic in Excel in eine solche Projektdatei direkt hineingeschrieben werden.

Neben der bisher schon verwendeten Ausführung einer Projektdatei als Textdatei *.TXP, deren Struktur hier ausführlicher dargestellt wird, kann die Variante als CSV-Datei verwendet werden; darauf wird am Ende dieses Hilfethemas eingegangen.

### 3.6.1	Projektdatei im *.TXP-Format als Textdatei

Dies kann so geschehen, dass man zunächst die Grundform dieser Projektdatei Zeile für Zeile in eine Arbeitskopie – ebenfalls mit der Dateierweiterung .txp, z.B. „Test2.txp“ – kopiert. Nur bei bestimmten Schlüsselwörtern (mit @ eingeleitet, s.u.) werden an der Stelle die der aktuellen Messung entnommenen Daten in diese Kopie hineingeschrieben. Nach dem Schließen dieser Arbeitskopie kann UR z.B. direkt von Visual Basic aus so gestartet werden, dass es diese Arbeitskopie dabei auch lädt, z.B. mit einem „Start Uncertradio.exe Test2.txp“. Dieser externe Start kann auch über die Windows-Konsole erfolgen:

D:\UR > Uncertradio.exe Test2.txp

Die folgende Übersicht zeigt den einfachen Aufbau der Struktur einer Projektdatei (Extension TXP).

Note: numbers always with . as decimal point (no comma!)!

| Deutsche Beschreibung: |  |  |  |  |  |  |  | English description: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project: Name der CSV-Projektdatei / name of CSV project file |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| @Titeltext: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Text zur Beschreibung des Verfahrens |  |  |  |  |  |  |  | text describing the procedure |  |  |  |
| @Formeltext: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es folgen die Gleichungen zur Berechnung der Aktivität |  |  |  |  |  |  |  | is followed by the equations for calculating the activity |  |  |  |
| @FormeltextFit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es folgen die Gleichungen der energieabhängigen Funktionen im Verfahren Gamspk1 oder der Abklingfunktionen im Verfahren Linfit1. |  |  |  |  |  |  |  | is followed by equations describing the energy dependent curves in the method Gamspk1 or the decay functions in the method Linfit1. |  |  |  |
| @Symbole-GRID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| folgende Variablen werden Werte zugeordnet: |  |  |  |  |  |  |  | values are attributed to the following variables: |  |  |  |
| nchs= 1 nEGr= 1 ngrs= 8 nab= 3 nmu= 5 | Anzahl der Messkanäle Anzahl der Ergebnisgrößen Anzahl der Variablen (Symbole) Anzahl der abhängigen Symbole (a) Anzahl der unabhängigen Symbole (u) |  |  |  |  |  |  |  |  | number of counting channels number of output quantities number of variables (symbols) number of dependent symbols (a) number of independent symbols (u) |  |
| Hiernach folgen zeilenweise die Informationen, die zum „Symbole-Grid“ im TAB „Gleichungen“ gehören, für jedes Symbol (in den Zeilen dient das Zeichen # als Trennzeichen): - der Name, - der Typ (a oder u), - die Einheit und - die „Bedeutung“; |  |  |  |  |  |  |  | For each symbol from the „symbol grid” of the TAB “Equations” following information is given (with # as separating character): - name, - type (a or u), - unit and - the symbol‘s „meaning“; |  |  |  |
| @Menu1 und Menu2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummern der Symbole der: |  |  |  |  |  |  |  | numbers of the symbols of: |  |  |  |
| knetto= 2 |  | Nettozählrate |  |  |  |  |  | net counting rate |  |  |  |
| kbrutto= 0 |  | Bruttozählrate (0: nicht verwendet bei Verfahren mit Entfaltung) |  |  |  |  |  | gross counting rate (0: not used with procedures using linear unfolding) |  |  |  |
| @Unc-Grid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es folgt für jede Variable eine Zeile, in der mit einer csv-Struktur (# als Trennzeichen) folgende Elemente (Zahlenwerte: double precision; -999.d0 bedeutet „nicht definiert“) stehen: |  |  |  |  |  |  |  | for each variable the following elements are given in one row (with a csv structure; # as separating character; numbers: double precision, -999.d0 means “not defined”: |  |  |  |
| - Symbol; - Wert der Größe; - Index des Verteilungstyps: 1 Normalverteilung 2 Rechteckverteilung 3 Dreiecksverteilung 4 (N+x)-Regel für Impulsanzahlen 5 Lognormalverteilung 6 Gammaverteilung 7 Binomia+Poisson-Verteilung 8 2-ParameterBetaverteilung 9 t-Verteilung - Text-Formel für die Standardunsicherheit; - Zahlenwert der Standardunsicherheit; - Halbreite der Verteilung (Dreieck oder Rechteck); - 1: absolute bzw. 2: relative Unsicherheitsangabe bei der Eingabe; - berechnete absolute Standardunsicherheit. |  |  |  |  |  |  |  | - symbol; - value of the quantity; - Index of the distribution type 1 normal distribution 2 rectangular distribution 3 triangular distribution 4 (N+x) rule for counting numbers 5 lognormal distribution 6 gamma distribution 7 binomial+poisson distribution 8 2-parameter beta distribution 9 t-distribution - text formula for standard uncertainty; - value of the standard uncertainty; - Half-width of a distribution (triangular or rectangular); - interpretation of the uncertainty: 1: absolute, 2: relative; - calculated absolute standard uncertainty. |  |  |  |
| @Covar-Grid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falls Kovarianzen definiert sind, folgen diese hiernach folgt für jedes Variablenpaar: - die zwei Symbol-Nummern des Variablenpaars; - 1 für Kovarianz oder 2 für Korrelation; - ggf. Textformel für die Kovarianz; - Wert der Kovarianz (1) bzw. Korrelation (2) |  |  |  |  |  |  |  | If covariances are defined, they are characterized for each pair of variables: - the two symbol numbers of the pair; - 1 for covariance, or 2 for correlation; - if necessary, covariance formula as text; - value of covariance (1) or correlation (2) |  |  |  |
| @Abkling-Grid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ModPar= 1 1 1 1 1 0 0 8 Werte (8 values): #1 -3: ifit(.) #4: #5: #6: #7: #8: 01.01.2005 12:12:07 1 |  |  | 7 checkbox/radiobutton-Werte im Grid; welche Parameter fitten? (1: fitten; 2: festhalten; 3: weglassen) gewichteter Fit? Benutzung Kovarianzen Wahl der Fitmethode: 0: WLS, 1: PLSQ, 2: PMLE, 3: WTLS WTLS: nein/ja (jetzt überflüssig) Nachweiswahrscheinlichkeiten variabel zwischen Messungen: 0: nein; 1: ja Datum/Uhrzeit Sr/Y-Separat.; Zeiteinheit (1: s; 2: min). |  |  |  |  | 7 checkbox/radiobutton values within the grid defining the model of the decay curve; which parameters to fit? (1: fit; 2: fix it; 3: omit it) use weighted fit? use covariances? use of fitting method: 0: WLS, 1: PLSQ, 2: PMLE, 3: WTLS WTLS: no/yes (now redundant) counting efficiencies vary with measurements: 0: no; 1: yes datetime of e.g. Sr/Y separation: time base (1: s; 2: min). |  |  |  |
| Hiernach folgen, für jede Messung der Abklingkurve eine Zeile, die folgende Daten enthält: - Startdatum der Messung – oder Zeitdifferenz zum Abtrenn-Datum; - Messdauer der Bruttomessung; - Bruttoimpulse; - Bruttozählrate; - Unsicherheit der Bruttozählrate; - Messdauer der Nulleffektmessung; - Impulse der Nulleffektmessung; - Nulleffektzählrate; - Unsicherheit der Nulleffektzählrate; - Nettozählrate; - Unsicherheit der Nettozählrate; |  |  |  |  |  |  |  | Hereafter, for each measurement of the decay curve one row is given, containing following data: - start date of the measurement – or time difference to datetime of the chemical separation; - gross counting duration; - gross counts; - gross counting rate; - uncertainty of gross counting rate; - counting duration of background meas.; - counts of background measurement; - background counting rate; - uncertainty of background counting rate; - net counting rate; - uncertainty of net counting rate; |  |  |  |
| @Gamspk1-Grid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CurveUse= 0 0 0 0 |  |  |  |  | für Checkbox-Werte im Dialog „Definition energieabhängiger Kurven“ (nur UR1-Projekte); wird nicht mehr verwendet; |  |  | for checkbox values within the dialog „Definition of energy dependent curves“ (only UR1 projects); no longer used; |  |  |  |
| UnitRadio= 1 1 1 2 1 1 1 Reduced to, since V. 2.4.19: UnitRadio= 1 1 1 1 1 (see section 7.16) |  |  |  |  | Werte der Radiobuttons (1 oder 2) im Dialog zur Eingabe der Gammazählraten |  |  | Radio button values (1 or 2) within the dialog for input of counting rates of gamma lines |  |  |  |
| MeanTyp= 1 |  |  |  |  | Mittelwerttyp |  |  | type of mean used for averaging activities |  |  |  |
| FBT= 1.1200 |  |  |  |  | (1+b/(2L))-äquivalenter Faktor |  |  | factor equivalent to (1+b/(2L)) |  |  |  |
| EcorrUse=1 |  |  |  |  | sollen Effizienz-Korrelationen verwendet werden? |  |  | shall peak efficiency correlations be used? |  |  |  |
| Hiernach folgen, für jede Gammalinie eine Zeile: - 1 für Verwendung der Linie, sonst 0; - Energie der Linie (keV); - Wert der Nettozählrate, Rnet; - Wert der Untergrund-Kontinuum-Zählrate, RT; - Wert der Netto-Nulleffektzählrate, Rbg im separaten Spektrum; - Wert der Effizienz, effi; - Unsicherheit der Effizienz; - Gamma-Emissionsrate, pgamm; - Unsicherheit von pgamm; - Wert der Selbstschwächungskorrektion, f_att; - Unsicherheit von f_att; - Wert der Koinzidenzsummationskorrektion, f_coin; - Unsicherheit von f_coin - Ein früher noch vorhandener Parameter WMextSD wird nicht mehr verwendet |  |  |  |  |  |  |  | Hereafter, for each gamma line one row: - 1 for using the line, 0 otherwise; - energy of the line (keV); - value of net counting rate; - value of the background continuum counting rate, RT; - value of net counting rate from separate background spectrum, Rbg; - value of the peak efficiency, effi; - uncertainty of effi; - Gamma-emission rate, pgamm; - uncertainty of pgamm; - value of self-attenuation correction, f_att; - uncertainty of f_att; - value of coincidence summing correction, f_coin; - uncertainty of f_coin - a parameter WMextSD used earlier is no longer considered |  |  |  |
| @Kalfit-Grid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KalPars= 5 2 #1: 5 #2: 2 Ctitel |  |  |  | 2 Integer-Feld-Werte im Dialog: Anzahl der Kalibrierpunkte Grad des Fit-Polynoms (0-3) (0: Mittelwert der Y-Werte) Titel der Kalibrierkurve |  |  |  |  | 2 integer field values in the dialog: number of calibration points Degree of fit polynomial (0-3) (0: Mean of the y-values) Title of the calibration curve |  |  |
| Hiernach folgen zeilenweise 4 Werte der Kalibrierkurve: X-Wert, Std Unsicherheit des X-Werts (oder leer oder 1), Y-Wert, Std Unsicherheit des Y-Werts (oder leer oder 1) (1 bedeutet identische Wichtung) |  |  |  |  |  |  | Hereafter, 4 values of the calibration curve follow, line by line: X value, Std uncertainty of X value (or empty or 1), Y value, Std uncertainty of Y value (or empty or 1) (1 means identical weighting) |  |  |  |  |
| @Sonstige: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kalpha=3.000000 kbeta=1.644854 coverf=1.000 coverin=1.0 1-gamma=0.9500 GamDistAdd=0.0 ModelType=PosLin BinPoi=8 10 12 9 Note: NWGTyp is no longer used |  |  | Quantil zum Fehler 1. Art α; Quantil zum Fehler 2. Art β; Erweiterungsfaktor für die Ergebnisunsicherheit; Erweiterungsfaktor für die Eingabeunsicherheit unabh. Größen; Wahrscheinlichkeit zum Vertrauensintervall Parameter für Gammaverteilung; ModellTyp (one of: PosLin/GUMonly/NegLin); Binom/Poisson-Fall: Symbol-Nummern von p, R0, tm, lambda |  |  |  |  | Quantile associated with type I error, α; Quantile associated with type II error, β; coverage factor for uncertainty of the output quantity; coverage factor for uncertainties of the independent input quantity; probability associated with the confidence interval Parameter for Gamma distribution; Type of model (one of PosLin/GUMonly/NegLin); Binom/Poisson case: symbol numbers of p, R0, tm, lambda |  |  |  |
| @Means: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| meantyp= 2 2 refmean= 2 (> 0) gefolgt von / followed by: n Zeilen der Art: / n lines like: „name_data 1.5 2.0 2.2…“ |  |  |  |  |  | eine Folge von n Mittelwert-Typen (integer, Werte 1, 2 oder 3) der n Mittelwert-Variablen Bedeutung der meantyp-Nummer: („unbekannte zufällige Einflüsse“) 1: siehe Gl. (1) in 6.9.1 2: siehe Gl. (3) in 6.9.1 3: siehe Gl. (5) in 6.9.1 für Referenz-Zweck selektierter Datensatz „bekannte Einflüsse“: siehe Gl. (6) u. (7) in 6.9.1 Ein Variablen-Bezeichner, gefolgt von den Einzelwerten der Variablen mit dem Namen „name“ aus der Symbolliste |  |  |  |  | a series of n types of means (integer, values 1, 2 or 3) of the n mean variables Meaning of meantyp number: (“unknown random influences”) 1: see Eq. (1) in 6.9.1 2: see Eq. (3) in 6.9.1 3: see Eq. (5) in 6.9.1 data record selected for reference purpose “known influences”: see Eqs. (6) and (7) in 6.9.1 a variable-identifier, followed by the single values of the variable with the name “name” of the symbol list |

### 3.6.2	Projektdatei im Excel-kompatiblen *.CSV-Format

Projektdatei im Excel-kompatiblen *.CSV-Format

Das CSV-Format ist ähnlich aufgebaut wie für das *.TXP-Format beschrieben. Die für letztere gegebene Strukturbeschreibung findet sich auch im CSV-Format wieder. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel. Das Format ist unter Einbeziehung der Beschreibung des TXP-Formats weitgehend ohne umfangreiche Erklärungen verständlich. @Sonstige aus dem txp-Format taucht hier als Optionen auf.

WARNHINWEIS: Lädt man mit UR eine TXP-Projektdatei und speichert diese im CSV-Format ab, darf diese CSV-Datei nachträglich nicht mehr mit Excel bearbeitet und in Excel gesichert werden, da hierbei die Zahlenwerte in ihren Dezimalstellen deutlich verkürzt und damit verändert werden. Für eine solche Nachbearbeitung sollte besser ein einfacher Texteditor (Notepad) verwendet werden.

Da die Automatisierung von UR über eine Excelanwendung laufen kann, sei hier erwähnt, dass dieses Problem beim VBA-programmierten Exportieren des CSV-Projekts aus Excel heraus nicht auftritt.

### 3.6.3	Hinweise zur Eingabe von Eingangsunsicherheiten

Es ist zu beachten, dass Unsicherheiten von Eingangsgrößen in verschiedenen Feldern eingegeben werden können. Diese Felder sind in der folgenden Tabelle, die dem TAB „Werte, Unsicherheiten“ entspricht, nochmal aufgeführt.

Im *.TXP-Format der Projektdatei sind dies in dem Abschnitt @Unc-Grid: die unter dem 6. bis 9. Bullet beschriebenen Felder; im CSV-Format sind dies im Abschnitt „Werte, Unsicherheiten“ die Spalten 5 bis 8 (E bis H).

Auf keinen Fall darf ein Unsicherheitswert in die Spalte 10 eingetragen werden, die Eingabe muss, je nach Anwendung, in den Spalten erfolgen, die nachfolgend mit 6 bis 9 benannt sind.

| 6: | StdAbw-Formel | Textfeld | Formel für die Standardabweichung der Messgröße (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1); als Dezimalpunkt ist immer der „.“ zu verwenden! |
| --- | --- | --- | --- |
| 7: | StdAbw-Wert | Zahlenfeld | Wert der Unsicherheit für Normal-Verteilung; Bei Selektion der (N+x)-Regel ist in dieser Zelle nichts einzutragen! (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1) |
| 8: | Halbbreite | Zahlenfeld | Halbbreite von Rechteck- bzw. Dreieckverteilung (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1) |
| 9: | abs./rel. | Auswahlfeld | Festlegung, ob der Unsicherheitswert in Sp. 6, 7 oder 8 als absoluter oder relativer Wert zu nehmen ist. |
| 10: | abs. Std.Uns. | Zahlenfeld | vom Programm aus den Werten der Spalten 6, 7, 8 und 9 berechneter absoluter Wert der (kombinierten) Standardunsicherheit Achtung: Ein vom Benutzer hier eingegebener Wert wird immer vom Programm überschrieben! |

Wenn in die Spalten 6 bis 8 Werte mit einem Erweiterungsfaktor ungleich eins eingetragen werden, muss der Parameter coverin in derselben Projektdatei auf diesen Erweiterungsfaktor gesetzt sein. UncertRadio konvertiert dann alle Eingangsunsicherheiten auf den internen Erweiterungsfaktor 1; nach den Berechnungen gibt UncertRadio die Unsicherheiten mit dem im Projekt definierten Erweiterungsfaktor coverf multipliziert aus.

## Schrift und Farben

Die Einstellung von Schriften und Farben erfolgt üblicherweise mit sogenannten CSS-Dateien („cascaded style sheets“), die z.T. recht komplex sein können. Für UR wird dies auf die Verwendung einer stark verkürzten Datei Settings.ini (zu GTK+3 gehörend) reduziert. Diese ist auf Windows eingestellt und besitzt nur zwei Einträge.

Datei Settings.ini:

[Settings]

gtk-theme-name =  win64

gtk-font-name =  Sans 11

Die jeweils links vom Gleichheitszeichen stehenden Strings dürfen nicht verändert werden. UR lädt beim Programmstart die Settings.ini-Datei. Dies Datei soll im selben Pfad stehen wie UncertRadio.exe auch.

Für die Einstellung von anderen Werten für gtk-font-name steht in der Toolbar der Fontname- Button zur Verfügung.

Mit dem Fontname-Button  können auf einfache Weise die Schriftart und/oder die dazugehörige Schriftgröße geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass bei der Erhöhung der Schriftgröße allerdings auch das Programmfenster größer wird, ggf. zu groß.

Mit dem Dialog-Button „Anwenden“ wird der neue Fontname auf das Programm angewendet. Bei Gefallen kann dieser Fontname mit dem Dialog-Button „Speichern“ in der Datei Settings.ini gesichert werden; dies setzt voraus, dass der Fontname zuvor auch auf das Programm angewendet wurde. Der neue Fontname wird nicht gesichert, wenn man den Dialog dagegen mit „Beenden“ schließt.

Hinweis: der Color-Button kann derzeit nicht verwendet werden. Mit dem Color-Button  können die Farben für den permanenten Dialog-Hintergrund oder den selektierten Hintergrund (der die schwebende Selektion von Dialogobjekten andeutet) ausgewählt werden. Die eigentliche Farbauswahl erfolgt erst nach Klicken auf das rechteckige Feld, das den Colorbutton beinhaltet. Danach kann in einem weiteren Dialog eine Farbe aus einer vorgefertigten Palette ausgewählt werden. Nach Klicken des Plus-Zeichens eröffnet sich ein weiterer Dialog, der eine Maus-gestützte Farbauswahlunterstützt. In diesem Dialog wird oben ein Textfeld angezeigt, z.B. mit dem Inhalt „#E7E3BA“, das den RGB-Farbcode in hexadezimaler Darstellung enthält. Links neben diesem Textfeld wird die gerade selektierte Farbe dargestellt. Einen solchen Farbcode kann man in dieses Feld auch direkt eingeben, um danach die Maus-gestützte Selektion gezielter von dieser Startfarbe aus durchführen kann. Der hexadezimale Code ist derjenige, der bei „Speichern“ in die Settings.ini-Datei eingetragen wird. Die Anwendung der Buttons „Speichern“, „Anwenden“ und „Beenden“ erfolgt analog zum Fontname-Dialog.

## 3.8	Grafik-Fenster

Grafische Darstellungen werden in einem Fenster mit drei Reitern für verschiedene Anwendungen dargestellt:

- Monte Carlo-Simulation (Reiter MC),

- eine noch nicht freigegebene Anwendung (Reiter MCMC) und

- für Messdaten und Standardunsicherheiten sowie die Fitkurve aus der linearen Entfaltung (Reiter LFit).

Die dazugehörigen Grafiken werden standardmäßig als PNG-Dateien abgelegt:

- MCplotfile.png

- -

- CurvePlot.png

Mit dem Button „Copy“ kann die Grafik auch in dem zuvor mit dem in der Combobox selektierten Grafikformat als Datei ausgegeben werden, mit dann explizit einzugebendem Dateinamen.

Mit dem Button „Close“ am unteren Ende des Fensters kann dieses geschlossen werden.

Die Grafik unter dem Reiter LFit kann mit dem Icon  in der Toolbar dargestellt werden.

## 3.9	Programm-Test

Es besteht der Bedarf, nach Installation neuer Programm-Versionen selbst testen zu können, ob von den in UncertRadio verwendeten analytischen Verfahren weiterhin Auswertungsergebnisse zu erwarten sind, die mit den dokumentierten Ergebnissen (Referenzwerte) übereinstimmen. Dies ist in folgender Weise möglich. Eine schon länger vorhandene (interne) Testroutine zur Abarbeitung vieler Projekte im Pseudo-Batch-Betrieb diente bisher dem Zweck, für die Vielzahl der in Abschnitt 3.3 aufgeführten Projekte zu testen, ob die erhaltenen Ergebnisse mit früher dokumentierten Werten dafür übereinstimmen. Diese – bisher nicht verwendbare – Routine wurde so erweitert, dass sie vom Benutzer unter dem Menü Optionen – QC-Batch-Test selbst aufgerufen werden kann. Damit werden die analytischen Verfahren an zurzeit 2x70 Projekten (DE+EN) getestet, was insgesamt ca. 40 Sekunden Rechenzeit in Anspruch nimmt.

Hierzu wird bei der Installation eine Datei mit dem Namen

BatListRef-v06.txt

mit den Referenzwerten bereitgestellt. Mit dem Menü Optionen – QC-Batch-Test wird ein Dialog aufgerufen, in dem die obige Eingabe-Datei mit den Referenzwerten und eine Datei für die Ausgabe des projekt-weisen Vergleichs der gerade berechneten Werte und der Referenzwerte festgelegt wird.

Wenn der Test beendet ist, bekommt man eine Information darüber, bei wieviel Projekten Abweichungen gefunden wurden. Die Details zu solchen Abweichungen können in der im obigen Dialog eingestellten Ausgabedatei eingesehen werden. Darin werden allerdings nur die Informationen zu den Projekten aufgeführt, für die Abweichungen gefunden wurden.

# Bedienung der einzelnen TABs

## 4.1	TAB "Verfahren"

Hier kann für das Messproblem in Kürze das "Prinzip des Verfahrens" textlich beschrieben und z.B. auf Besonderheiten darin hingewiesen werden. Literatur dazu kann hier ebenfalls aufgeführt werden. Solange man sich noch in der Phase der Aufstellung von Gleichungen für ein neues Projekt befindet, kann dieser Punkt auch übersprungen werden.

Wenn man die Eintragungen beendet hat, wechselt man per Mausklick zum TAB "Gleichungen".

## 4.2	TAB "Gleichungen"

1)	Man beginnt mit dem zunächst bedienbaren ASCII-Textfenster ganz oben, in das zeilenweise die Gleichungen eingetragen werden können:

Textfenster für die Gleichungen

2)	Wenn alle Gleichungen eingegeben wurden, wird mit der Maus der Button "Laden Symbole(1) aus Gleichungen" betätigt, der die Formelsymbole aus den Gleichungen extrahiert, intern einen Syntaxcheck der Gleichungen mit Hilfe des „Function parsers“ durchführt und dann für Ergänzungen von Einheit und Bedeutung in eine Tabelle lädt, die der Benutzer als nächstes bearbeiten kann.

Nach dem Bearbeiten der Gleichungen kann es hinsichtlich der (vorher schon vorhandenen) Liste von Symbolen zu folgenden Fällen kommen:

a. Es sind neue Symbole hinzugekommen. Die entsprechenden Zeilen in der Symbole-Tabelle werden grün hinterlegt.

b. Bisher vorhandene Symbole werden nicht mehr benötigt (überflüssige Symbole). Die entsprechenden Zeilen in der Symbole-Tabelle werden an das Ende der Tabelle verlegt und dort gelb hinterlegt.

Die gelb hinterlegten Zeilen müssen zunächst mit der Maus markiert werden; danach werden diese Zeilen mit dem Toolbar-Icon „Zeilen löschen“  entfernt. Bestimmte Symbole, die nicht direkt in den Gleichungen vorkommen, aber noch benötigt werden (z.B. Messdauern), dürfen nicht gelöscht werden.

Zur weiteren Bearbeitung: siehe

Symbolliste bearbeiten

In der Symbolliste können solche Eingangsgrößen, für die Mittelwert und Standardabweichung aus einem noch einzugebenden Datensatz berechnet werden sollen, in der Spalte „Typ“ mit „m“ anstelle von „a“ (abhängige Größe) oder „u“ (unabhängige Größe) gekennzeichnet. Des Weiteren wird eine mit einer Gleichung zu berechnende Größe, die nur als Parameter ohne Unsicherheit verwendet werden soll, mit einem „p“ gekennzeichnet.

3)	Wenn die Symbolliste vervollständigt worden ist (in der Testphase auch ohne Einheiten und Bedeutungen), wird mit der Maus der Button "Laden Symbole(2) aus der ergänzten Symbol-Tabelle" betätigt und die ab jetzt für die nachfolgenden Berechnungen gültige komplette Symbolliste geladen.

4)	Inzwischen sind die beiden Auswahl-Felder "Netto-Zählrate" und "Brutto-Zählrate" bedienbar geworden. Hier sind aus der Symbolliste jeweils die Symbole für die Netto-Zählrate und die Brutto-Zählrate auszuwählen. Im weiteren Ablauf des Programms ist diese Zuordnung ausschließlich von Bedeutung für die Berechnung der Erkennungs- und Nachweisgrenzen. Hat man diese Auswahl getroffen, wird diese mit Klicken des Buttons "Netto- und Brutto-Zählrate übernehmen" bestätigt und übernommen. Wenn es in dem Projekt mehr als eine Ergebnisgröße gibt, müssen genau die zur aktuell gewählten Ergebnisgröße gehörenden Symbole für Netto- und Brutto-Zählrate ausgewählt werden.

Anmerkung: Die Identifikation der Netto-Zählrate (genauer: der verfahrensbezogenen Netto-Zählrate) wird benötigt, um bei der Nachweisgrenzen-Iteration die Umkehrung der Gleichungen, vom variierten Ergebniswert (z.B. in Bq/kg Feuchtmasse) zurück zur Netto-Zählrate (in s-1), rechnerisch vollziehen zu können. Die Brutto-Zählrate muss identifiziert werden, da der Benutzer für diese die Unsicherheits-Funktion definieren muss; für die Ermittlung von Erkennungs- und Nachweisgrenze wird intern der Wert der Bruttozählrate variiert, wobei diese Unsicherheits-Funktion dazu dient, für jeden Iterationsschritt den geänderten Wert der Unsicherheit bestimmen zu können.

Ausnahmen:

a) bei der Analyse einer Abklingkurve mit Hilfe des linearen Least squares-Verfahrens (Aufruf von Linfit) entfällt die Angabe der Brutto-Zählrate;

b) bei der Mittelung von Aktivitäten mehrerer Gammalinien eines Radionuklids (Aufruf von Gamspk1) entfällt die Angabe der Brutto-Zählrate; die Netto-Zählrate ist in diesem Falle Platzhalter für die Aktivität (Bq) des Messpräparats, dessen Symbol ausgewählt werden muss.

c)	bei der Summation oder Mittelung mehrerer Aliquot-Messungen (Aufruf von SumEval)

Bei diesen Ausnahmen ist also für das Symbol der Netto-Zählrate (bzw. Probenaktivität bei Gamspk1) dasjenige auszuwählen, das in den Gleichungen durch den Aufruf von Linfit bzw. Gamspk1 definiert wird.

5)	Nach Schritt 4 ist das TAB "Gleichungen" zunächst erfolgreich abgearbeitet, das nächste TAB "Werte, Unsicherheiten" wird bedienbar und man wählt dieses per Mausklick aus.

## 4.3	TAB "Werte, Unsicherheiten"

Der wesentliche Teil dieses TABs besteht aus einer 10-spaltigen Tabelle für die Aufnahme der Messwerte und Unsicherheiten der einzelnen unabhängigen Messgrößen (Eingangsgrößen). Sie besteht aus den Spalten:

| 1: | Symbol | Textfeld | Formelsymbol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2: | Typ | Textfeld | Variablentyp: a für abhängig, u für unabhängig, m für „Mittelwertgröße“, p für zu berechnenden Parameter ohne Unsicherheit |
| 3: | Einheit | Textfeld | Eingabe der Einheit |
| 4: | Messwert | Zahlenfeld | Wert der Messgröße |
| 5: | Verteilung | Auswahlfeld | Festlegung der Verteilung der Messgröße (Normal / Rechteck / Dreieck / u.a.) Es kann die (N+x)-Regel für sehr kleine Impulsanzahlen selektiert werden, womit die damit verknüpften Zählraten Gamma-verteilt werden |
| 6: | StdAbw-Formel | Textfeld | Formel für die Standardabweichung der Messgröße (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1) ; als Dezimalpunkt ist immer der „.“ zu verwenden! |
| 7: | StdAbw-Wert | Zahlenfeld | Wert der Unsicherheit für Normal-Verteilung; Bei Selektion der (N+x)-Regel ist in dieser Zelle nichts einzutragen! (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1) |
| 8: | Halbbreite | Zahlenfeld | Halbbreite von Rechteck- bzw. Dreieckverteilung (der interne Erweiterungsfaktor ist immer 1) |
| 9: | abs./rel. | Auswahlfeld | Festlegung, ob der Unsicherheitswert in Sp. 6, 7 oder 8 als absoluter oder relativer Wert zu nehmen ist. |
| 10: | abs. Std.Uns. | Zahlenfeld | vom Programm aus den Werten der Spalten 6, 7, 8 und 9 berechneter absoluter Wert der (kombinierten) Standardunsicherheit Achtung: Ein vom Benutzer hier eingegebener Wert wird immer vom Programm überschrieben! |

Die Spalten 1 bis 3 wurden aus der schon vorhandenen Symbolliste übernommen und können hier nicht mehr geändert werden.

Zur Unterstützung des Benutzers sind in der Tabelle diejenigen Zellen mit rotem Hintergrund belegt, in die vom Benutzer keine Eintragungen zu machen sind: Zellen der abhängigen Größen. Es sollen nur Zellen mit weißem Hintergrund vom Benutzer ausgefüllt werden. Die Zeilen für die abhängigen Größen stehen also im oberen Teil der Tabelle, in Zeile 1 findet man die Information zur Ergebnisgröße, bei drei Ergebnisgrößen in den Zeilen 1-3.

Besonderheit für nicht normalverteilte Impulsanzahlen und Zählraten: siehe.

Für eine Datensatz-basierte Größe werden Mittelwert und Unsicherheit intern aus dem dazugehörigen Datensatz berechnet und mit dem Button „Berechnung der Unsicherheiten“ in die Zellen der Spalten „Messwert“ und „StdAbw-Wert“ eintragen, daher haben diese Zellen ebenfalls einen roten Hintergrund.

Die „weißen“ Zellen in den Spalten 4 bis 9 sind vom Benutzer auszufüllen. In die Spalte „Messwert“ sind auf jeden Fall Zahlenwerte einzutragen, während dies in den Spalten 6 bis 9 nicht für alle Messgrößen erforderlich ist. Auf die Unsicherheiten von Messzeiten z.B. wird man meistens verzichten, die entsprechenden Zellen in den Sp. 6 bis 9 lässt man dann leer.

Die Eintragung von Unsicherheitswerten kann in nur jeweils einer der Spalten 6, 7 oder 8 erfolgen. Das Auswahlfeld „abs./rel.“ hingegen muss bedient werden, falls in den Spalten 6 bis 8 ein Eintrag vorliegt.

Für Zählraten bzw. Impulsanzahlen kann man die Standardabweichung als Formel in Sp. 6 („StdAbw-Formel“) eingeben - ohne vorangestelltes Gleichheitszeichen. Für die als normal-verteilt angenommenen Messgrößen - in der Regel auch für Zählraten bzw. Impulsanzahlen möglich - erfolgt der Eintrag des Unsicherheitswertes in Spalte 7 („StdAbw-Wert“). Im Falle von Rechteck- bzw. Dreiecks-verteilten Messgrößen erfolgt die Eintragung des dann vorliegenden Unsicherheitswertes als Halbbreite in Spalte 8. Letztere wird programmintern nach GUM-Regeln in eine Standardabweichung (Normalverteilung) umgerechnet und in die Spalte 10 („abs. Std.Uns.“) übertragen.

Eine Zelle in der Spalte „StdAbw-Formel“ ist grün markiert. Hier muss die Standardabweichung der Bruttozählrate als Formel eingetragen werden. Diese Formel wird bei der späteren numerisch-iterativen Berechnung der Erkennungs- und Nachweisgrenzen als „Unsicherheits-Funktion“ für die Variation der Standardabweichung der Brutto- (und damit implizit auch der (verfahrensbezogenen) Nettozählrate) als Funktion eines beliebigen Wertes der Bruttozählrate verwendet. Sie hat dagegen keine Bedeutung für die Berechnung der kombinierten Unsicherheit der Ergebnisgröße.

Mögliche Formeln für Standardabweichung der Brutto-Zählrate Rb (nicht vollständig):

sqrt(Rb/tm) 	zählende Messgeräte (Messzeit tm), einmalige Messung

sqrt(Rb/tm/n)	zählende Messgeräte (Messzeit tm), n-malige Messung

sqrt(Rb/2/tau)	Ratemetermessungen (Dämpfungszeitkonstante tau)

Wird zusätzlich zur Bruttozählrate Rb auch die Bruttoimpulsanzahl Nb verwendet, z.B. als Gleichung Rb=Nb/tm, ist zu beachten, dass das Programm bei der Variation von Rb auch die Impulsanzahl Nb entsprechend ändert. Aufgrund dieser Gleichung, Rb=Nb/tm, kann Uncertradio die zu Rb gehörende Impulsanzahl identifizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Programm beim Abarbeiten der Gleichungen von unten nach oben (Nb ist dann eine unabhängige Größe und Rb abhängig) ein zunächst geändertes Rb und seine Unsicherheit nicht von dem in der Hierarchie nachfolgenden Nb und dessen Unsicherheit wieder überschrieben würde, falls letzterer nicht geändert worden wäre.

Wenn der Wert der Bruttozählrate Rb als Mittelwert mehrerer Einzelwerte behandelt wird, muss eine lineare Interpolation zwischen dessen Varianz bei der Messung (u_Rbm^2) und der für die Berechnung der Erkennungsgrenze anzusetzende Varianz (u_R0^2) erfolgen. Die Formel für die Standardabweichung der Bruttozählrate lautet z.B. wie folgt:

sqrt( u_R0^2 + (u_Rbm^2 – u_R0^2)*(Rb - R0) / (Rbm – R0) )  	(1)

Hierin sind Rb und Rbm der zu variierende und der gemessene Wert der Bruttozählrate.  Wenn Rb den oberen Wert Rbm annimmt, kommt als Formel gerade sqrt(u_Rbm^2) heraus, während für den unteren Wert Rb=R0 gerade sqrt(u_R0^2) herauskommt. Rbm, u_Rbm und u_R0 sind hierfür in der Liste der unabhängigen Symbole zu ergänzen; ihnen wird keine Unsicherheit zugeordnet.

Hinweis:

Es ist nicht mehr nötig, dass die Gleichung (1), oder eine ähnliche Formel, vom Anwender in UncertRadio explizit eingegeben werden muss. Auch die Eingabe zusätzlicher Hilfsgrößen entfällt dann. Das Kapitel 6.9 informiert darüber, wie generell die Eingabe von Datensätzen für Mittelwerte erfolgt. Darauf aufbauend wird im Kapitel 6.12 beschrieben, wie die zum Aufbau der (erweiterten) Gleichung (1) nötigen Berechnungen im Programm erfolgen.

Der Typ der Gleichung (1) für die Unsicherheit des Bruttozählraten-Mittelwerts hängt davon ab, ob die einem Mittelwert zugeordneten Einzelwerte solchen zufälligen Einflüssen unterliegen, die man als nicht bekannt oder als bekannt einstuft. Für diese beiden Fälle werden unterschiedliche Arten der Gleichung (1) verwendet. Dies wird im Kapitel 6.12ebenfalls erläutert. Dort werden auch Beispiel-Projekte genannt.

Es wird Anwendungen geben, in denen die Formel für die Standardabweichung der Bruttozählrate länger wird als der sichtbare Teil der entsprechenden Tabellen-Zelle. Um die Formel besser einzusehen zu können, kann man diese per „Kopieren und Einfügen“ („Copy and Paste“, im Kontext-Menü der rechten Maustaste zu finden) zwischen dieser Zelle sowie in der deutlich „längeren“ Textzelle „Hilfszelle zum Formel-Entwurf“ oberhalb der Tabelle hin- und her kopieren. In der größeren Hilfszelle kann die Formel besser editiert werden.

Unterhalb der Unsicherheiten-Tabelle ist eine kleinere Tabelle für die Eingabe von Kovarianzen vorgesehen. Sie besteht aus den Spalten:

| 1: | Symbol A | Symbole-Auswahlfeld |
| --- | --- | --- |
| 2: | Symbol B | Symbole-Auswahlfeld |
| 3: | Typ | Auswahlfeld zur Eingabe einer Kovarianz oder eines Korrelationskoeffizienten |
| 4: | Formel | Textfeld zur Eingabe der Kovarianz als Formel als Funktion der bereits definierten Symbole. |
| 5: | (oder) Wert | Zahlenfeld zur Eingabe eines Wertes von Kovarianz / Korrelationskoeffizient |

In den Spalten 1 und 2 wählt man die Messgrößen-Symbole für die gewünschte Kovarianz aus. Hat man in Spalte 3 „Kovarianz“ als Typ ausgewählt, kann in der Spalte „Formel“ eine Formel dafür eingegeben werden. Ansonsten kann der Zahlenwert der Kovarianz oder des Korrelationskoeffizienten auch direkt in die 5. Spalte eingegeben werden.

Zusammenhang zwischen Korrelationskoeffizient r und Kovarianz cov:

rSymbolA, SymbolB=covSymbolA, SymbolBvarSymbolA∙varSymbolB

Nach Vervollständigung der Benutzereingaben in der Unsicherheiten-Tabelle und in der kleineren Kovarianz-Tabelle wird durch einen Mausklick auf den Button „Berechnung der Unsicherheiten“ folgendes berechnet:

	Anmerkung: Alle Berechnungen in diesem TAB und in den darauffolgenden beziehen sich nur auf eine - die gegenwärtig eingestellte aktuelle – Ergebnisgröße, falls in dem Projekt mehr als eine definiert wurden. Im Menüpunkt „Bearbeiten – Wähle Ergebnisgröße“ kann eine andere Ergebnisgröße selektiert werden;

	Unsicherheiten-Tabelle: Messwerte der abhängigen Messgrößen (in roten Feldern) berechnen und in die entsprechenden Spalte eintragen; Formeln für Standardabweichungen in die Spalte „StdAbw-Wert“ umsetzen; für unabhängige Messgrößen die Standardunsicherheiten berechnen (Spalte „abs. Std.Uns.“);

	Kovarianz-Tabelle: Umsetzen der Kovarianz-Formeln in Werte der Kovarianz (Spalte „(oder) Wert“);

	Unsicherheiten-Tabelle: jetzt sind alle Varianzen/Kovarianzen für die komplette Fortpflanzung der Unsicherheiten bekannt; Berechnung der Standardunsicherheiten der abhängigen Größen (a) unterhalb der Ergebnisgröße (per definitionem nur Hilfsgrößen) einschließlich derjenigen der Ergebnisgröße in Zeile 1 der Tabelle; Die kombinierten Standardunsicherheiten der abhängigen Größen (rote Felder) werden dabei ausschließlich aus den Unsicherheiten/Kovarianzen der unabhängigen Größen (weiße Felder) berechnet.

Erst nach Abschluss dieser Rechnungen wird das TAB „Unsicherheiten-Budget“ freigegeben. Bei sehr komplexen Messproblemen und einem langsameren PC mag es sein, dass diese Berechnungen einen gewissen Moment dauern; dies wird in dem Statusbar-Segment am unteren rechten Rand des UncertRadio-Fensters mit dem Eintrag „Rechnet..“ angezeigt, aus dem nach Abschluss der Rechnung „Fertig!“ wird.

Hinweis: Auswirkung der Änderung von Werten im Menü Optionen

Weiteres zur Bearbeitung von Tabellen

## 4.4	TAB "Unsicherheiten-Budget"

Unter diesem Tab - per Mausklick angezeigt - wird das sogenannte Unsicherheiten-Budget als eine Tabelle dargestellt. Es wird angezeigt, auf welche Ergebnisgröße sich das Unsicherheiten-Budget bezieht.

Die Tabelle „Unsicherheiten-Budget“ enthält wiederum die drei Spalten „Symbol“, „Typ“ und „Einheit“.

Unter den Spalten „Werte“ und „Std.-Unsicherheit“ werden die eingegebenen Werte und Standardunsicherheiten der unabhängigen Messgrößen sowie die für die abhängigen Größen (Hilfsgrößen und Ergebnisgröße) berechneten Werte und Standardunsicherheiten wiedergegeben.

Die Spalte „Sensitivitäts-Koeffizient“ enthält für die unabhängigen Größen ihre partiellen Ableitungen der Ergebnisfunktion (der über die Gleichungen bestimmten Funktion, mit der der Wert der Ergebnisgröße y berechnet wird).

Aus den zeilenweise berechneten Produkten Unsicherheit x Sensitivitätskoeffizient, deren Werte in der folgenden Spalte in zwei Varianten dargestellt werden können, ergibt sich formal das Unsicherheitsbudget.

Mit der Bezeichnung „relat. Beitrag(%)“ in dieser Spalte werden für jede unabhängige Messgröße - soweit für sie Unsicherheiten eingegeben wurden - die prozentualen Anteile ihrer Varianz an der kombinierten Varianz der Ergebnisgröße dargestellt. An dieser Spalte lässt es sich leicht ablesen, welche der Größen am meisten zur kombinierten Standardunsicherheit der Ergebnisgröße beitragen. Die Angabe von 100% in dieser Spalte für die Ergebnisgröße ist lediglich die Kontrollsumme der einzelnen prozentualen Beiträge.

Mit Hilfe des Buttons „Budget-Typ wechseln“ kann auf die Anzeige absoluter Unsicherheitsbeiträge, angegeben in der Einheit der Ergebnisgröße, umgeschaltet werden.

Die Definition des vorstehend erläuterten „relat. Beitrag(%)“ zum Unsicherheiten-Budget hat durch eine neuere Publikation von Kessel, Kacker und Berglund (2006) mit dem Titel „Coefficient of contribution to the combined standard uncertainty“ eine weitere plausible Deutung bekommen:

Dieser relative Beitrag einer Eingangsgröße xi, dividiert durch 100, ist im Falle nicht-korrelierter Eingangsgrößen identisch mit dem Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen dieser Eingangsvariable xi und der Ergebnisgröße y ! Dieser Größe wird in der Publikation die Bezeichnung „coefficient of contribution“ (in Deutsch etwa: Beitrags-Koeffizient) gegeben. Ihr wird das Symbol hy,xi zugewiesen.

Die verallgemeinerte Definition des „Beitrags-Koeffizienten“ lautet jetzt:

hy,xi=∂y/∂xi∙uxiuy∙ry,xi 	(1)

Da für nicht-korrelierte Eingangs-Größen gilt:

ry,xi=∂y/∂xi∙uxiuy  	(2)

folgt damit aus Gleichung (1) die Gleichung (3), was bisher schon, d.h. für nicht-korrelierte Eingangsgrößen, als stets positiver „relativer Beitrag zur Varianz der Ergebnisgröße“ bekannt war:

hy,xi=∂y/∂xi∙uxiuy2  	(3)

Bei Vorliegen von Korrelationen rxi, xj zwischen den Eingangsgrößen werden diese in Gleichung (1) in dem nach folgender Gleichung zu berechnenden Faktor ry,xi,

ry,xi=j∂y/∂xj∙uxjuy∙rxi,xj ,	(4)

verwendet, so dass hy,xi jetzt auch negative Werte annehmen kann.

Hinweise zu Auswirkungen von Kovarianzen:

Wenn Kovarianzen bei der Berechnung der Unsicherheiten berücksichtigt wurden, treten auch negative Werte in der Spalte „relat. Beitrag(%)“ auf; dies ist also kein Fehler des Programms!

Nach der oben angeführten Arbeit von Kessel et al. werden Korrelationen (Kovarianzen) zwischen den Eingangsgrößen nach obiger Gleichung (1) mit Gleichung (4) bei der Berechnung des „coefficient of contribution“ berücksichtigt und in der Spalte „relat. Beitrag(%)“ im Budget dargestellt. Gleichung (3) gilt dann nicht mehr.

Mit UncertRadio wird dieses Verfahren nach Kessel et al. bereits verwendet, d.h. die Werte, die UncertRadio in der Spalte „relat. Beitrag(%)“ des Budgets ausgibt, entsprechen bereits dieser neuen Definition. Dies kann mit Hilfe der Beispiel-Projekte Kessel-2a-2006.txp und Kessel-2b-2006.txp demonstriert werden, die aus zwei Rechenbeispielen dieser Publikation editiert wurden.

## 4.5	TAB “Resultate“

Unter diesem Tab, per Mausklick angezeigt, werden für die Ergebnisgröße das gesamte Messergebnis einschließlich einer Reihe von weiteren Kenngrößen sowie die Werte der Erkennungs- und der Nachweisgrenze dargestellt. Es wird angezeigt, auf welche Ergebnisgröße sich die Resultate beziehen.

Dies sind im Einzelnen:

das Messergebnis:

- der Wert der Ergebnisgröße (die aktuell gewählte Ergebnisgröße, falls mehrere vorliegen)

- die erweiterte Unsicherheit, in der Einheit der Ergebnisgröße

- die relative erweiterte Unsicherheit (in %)

- der Erweiterungsfaktor (kann über das Menü Optionen geändert werden)

beste Schätzwerte nach Bayes und Vertrauensgrenzen (vgl. hierzu DIN EN ISO 11929-1:2021):

- der Wert der Ergebnisgröße

- die erweiterte Unsicherheit

- der Wert der unteren Vertrauensgrenze

- der Wert der oberen Vertrauensgrenze

- Wahrscheinlichkeit 1-γ zum Vertrauensbereich:

Zur Darstellung der Grenzen des Überdeckungsintervalls im TAB “Resultate” kann mit den Toggle-Buttons „min. Coverage-Intervall“ zwischen der Anzeige der probabilistisch symmetrischen und der kürzesten Überdeckungsintervalle gewechselt werden, auch im Falle der MC-Simulation.

Erkennungs- und Nachweisgrenze:

- der Wert der Erkennungsgrenze mit der Anzahl der dafür benötigten Iterationen

- der Wert der Nachweisgrenze mit der Anzahl der dafür benötigten Iterationen

- die dafür verwendeten Quantile der Normalverteilung k_alpha = k1-α und k_beta = k1-β
zu den Fehlern 1. und 2. Art.

WLS, PLSQ, PMLE bzw. WTLS: Standardunsicherheiten des der Ergebnisgröße entsprechenden Fitparameters bei Analyse einer Abklingkurve:

- die Unsicherheit, die sich aus der Least Squares-Analyse ergibt; diese wird NICHT mit χR2 multipliziert, falls der Wert des reduzierten Chi-Quadrat größer als 1 ist; diese Variante der Unsicherheit der Nettozählrate wird für die Bestimmung der Unsicherheit der Ergebnisgröße verwendet;

- der Wert der Unsicherheit, der sich aus der Fortpflanzung der Unsicherheiten der Argumente der LinFit-Funktion (vor allem die Nulleffektzählrate, ggf. mit Blindwertanteil) und der Unsicherheiten der Bruttozählraten der Abklingkurve ergibt

- der Wert des reduzierten Chi-Quadrat χR2

Monte Carlo Simulation:

- Eingabe der gewünschten Anzahl N von simulierten Berechnungen für die Ergebnisgröße (ein Run)

- Festlegung der Anzahl r der Runs

- Optional Wahl der Vertrauensgrenzen kürzester Länge (kleinstes coverage interval)

Die MC Simulation wird mit dem Button “Start” gestartet. Während der iterativen Ermittlung der Verteilung der Nachweisgrenze wird die Nummer der Iteration angezeigt.

Aus der r-fachen Wiederholung (Runs) werden jeweils ein Mittelwert und seine relative Streustandardabweichung (in %) ermittelt, und zwar für:

Beste Schätzwerte nach Bayes:

- die Ergebnisgröße

- die erweiterte Unsicherheit

- die relative erweiterten Unsicherheit (%)

- die untere Vertrauensgrenze

- die obere Vertrauensgrenze

und:

- die Erkennungsgrenze

- die Nachweisgrenze

In einem Extradialog werden die drei erzeugten Monte-Carlo-Verteilungen grafisch dargestellt.

Mit Hilfe des Buttons "Save results" werden die in diesem Dialog enthaltenen Werte, einschließlich derjenigen aus einer erfolgten MC-Simulation, mit Projektname, Datum und Uhrzeit in eine CSV-Datei geschrieben: UR-Saved-Results.csv. Diese Datei wird entweder neu angelegt, oder die Datensätze werden hinten angehängt. Die Spalten sind ähnlich wie bei der Datei AutoReport-Result.csv aufgebaut; es werden noch Spalten für die LINFIT-Fitparameter, jeweils für Ergebnisgröße, Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze angehängt.

In dem Menü Optionen können die beiden Werte der Quantile der Normalverteilung eingestellt werden, die den sog. Fehlern 1. und 2. Art, α und β, entsprechen. Dort kann auch das Verfahren für die Nachweisgrenzen-Berechnung ausgewählt werden - Standardeinstellung ist „ISO 11929:2010, iterativ“.

Auswirkung der Änderung von Werten im Menü Optionen.

# UR automatisiert betreiben

## Benutzung von Kommandozeilen-Argumenten

Es ist möglich das Programm UncertRadio mit der Beigabe von sogenannten Kommandozeilen-Argumenten zu starten. Die Kommandozeile-Argumente, hier mit Arg_n abgekürzt, sind Strings (ohne Leerzeichen!) und dienen dazu, dem Programm beim Start sowohl spezielle Dateinamen oder Schlüsselworte zur Steuerung des Ablaufs des Programms zu übergeben. Mit einem derart zusammengesetzten Kommando-String kann UR unter Windows-Start wie folgt aufgerufen werden:

>Start D:\Uncertradio\Uncertradio.exe Arg_1 Arg_2 Arg_3

Zur Vorbereitung einer automatisierbaren Auswertung von mehreren UR-Projekten, hintereinander ausgeführt, sind in einem ersten Schritt folgende drei Kommandozeile-Argumente eingerichtet worden, die das Programm interpretiert:

>Start D:\Uncertradio\Uncertradio.exe AUTO Inputdatei.txp Sample_ID

Hierbei initiiert das erste Argument AUTO (großgeschrieben) den Batchmode; das 2. Argument ist der Name der automatisch auszuwertenden UR-Projekt-Datei; das dritte Argument ist eine Proben-Identifikationsnummer (oder Versuchsnummer) und soll nur dabei helfen, solche Auswerteergebnisse, die zwar mit verschiedenen Probenummern, aber derselben UR-Projektdatei gerechnet wurden, voneinander zu unterscheiden.

Es ist ein weiterer Batchmode integriert, mit dem ein vorgegebenes Projekt mehrfach seriell für spezifizierte Eingangswerte ausgewertet kann. Die Auswertung entspricht der in Kapitel 5.6 beschriebenen Auswertung. Das obige Argument AUTO wird hierbei durch BATSER ersetzt, gefolgt von der Projektdatei und der CSV-Datei mit den Datensätzen der darin spezifizierten Eingangswerte. Die Befehlszeile lautet in Anlehnung an Kapitel 5.6:

>Start D:\UR2\Uncertradio.exe BATSER J-ALUFT-Sr89-Sr-90_DE.txp J_Aluft_serial_DE.csv "LC=DE,;"

## Automatisierter Betrieb mit einer Excelanwendung

Die auf diese Weise automatisierbare Anwendung von UR macht erst dann Sinn, wenn diese UR-Aufrufe in ein anderes Programm eingebettet werden, welches auch den Ablauf der Auswertungen und welcher UR-Projektdateien steuert. Das kann z.B. ein eigenes Auswerteprogramm für ein bestimmtes Messverfahren sein, bei dem das Ziel darin besteht, eine feststehende UR-Projektdatei für jede separate Auswertung zu verwenden, allerdings erst nachdem ein vom Anwender zu erstellendes Programteil die von Versuch zu Versuch sich ändernden Eingangs-Daten in eine geeignete Arbeitskopie der UR-Projektdatei eingetragen hat.

Basierend auf dem neuen CSV-Format eines UR-Projekts wurde mit VB für Excel ein einfacherer Vorschlag realisiert, der den automatisierten Betrieb von UncertRadio demonstriert. Die dafür erstellte Datei heißt:

UR2_SingleAutoRun_V12.xlsm.

In dieser Exceldatei werden vier Tabellen für UR reserviert, voreingestellt sind darin Tabelle4, Tabelle5, Tabelle6 und Tabelle7:

Tabelle4 :	Ziel für den Import eines UR-Projekts im CSV Format

Tabelle5 : 	Ziel für den Import der von UR erzeugten Resultate

Tabelle6 :	Liste von UR-Projekten für den Batch-artigen Betrieb von UR

Tabelle7 :	enthält Buttons zum Ausführen verschiedener Makros

Die Datei enthält ein Modul mit dem Namen Modul_Auto_Single_UR. Am Beginn des Moduls erfolgt eine Abfrage-Anweisung, die sicherstellt, dass sowohl 32 bit- als auch 64 bit-Excel verwendet werden kann. Danach wird die erste der zuvor genannten vier Tabellen definiert:

Public Const FirstTableNum As Integer = 4

und kann darin vom Anwender ggf. anders eingestellt werden.

Die anderen Tabellen, außer den vier genannten, können frei genutzt werden.

Das Modul Modul_Auto_Single_UR beinhaltet mehrere Routinen (Makros), deren Funktion kurz erläutert wird.

| Init_pathnames | In der kleinen Routine am Beginn des Moduls legt man fest, ob UR und die Exceldatei im selben Pfad oder in verschiedenen Pfaden stehen. Die Pfad-bezogenen Informationen werden direkt aus der Datei UR2_cfg.dat entnommen, mit einer Ausnahme: der volle Pfadname der UR-exe-Datei muss vom Anwender in Zelle A43 in Tabelle7 eingetragen werden. Sub Init_pathnames() ‘Read other the filenames from UR’s configuraton file UR2_cfg.dat: Fnum = FreeFile() Reading the records of UR2_cfg.dat depends on the format of that file: If the file is UNIX-formatted (record end LF), Excel aggregates all individual records into a single one; If the file is WINDOWS-formatted (record end CHR LF), Excel extracts the array of all individual records. Close #Fnum ‘ Sprachabhängigkeiten: ‘Set Decimalpoint and ListSeparator characters : sDecimalPoint = GetDecimalSeparator() sListSeparator = _ Application.International(xlListSeparator) ‘Set language: Win_langg = “EN” Select Case Application.International( XlApplicationInternational.xlCountryCode) Case 1: Win_langg = “EN” Case 33: Win_langg = “FR” Case 49: Win_langg = “DE" End Select ... End Sub Es wird hier angenommen, dass die UR-Projekt-Dateien in einem durch die Variable example_path gegebenen Unterordner. |
| --- | --- |
| Autorun_UncertRadio | Ein einfaches Makro, das eine Batch-artige Auswertung von UR-Projekten erlaubt, die man zuvor in Tabelle6 dafür selektiert hat. Es lässt sich aus Tabelle7 heraus mit einem dafür vorgesehenen Button ausführen (s. weiter unten). |
| Import_UR_CSV_file | Damit kann ein außerhalb von Excel im CSV-Format vorliegendes UR-Projekt in die Tabelle4 der Exceldatei importiert werden. Es lässt sich aus Tabelle7 heraus mit einem dafür vorgesehenen Button ausführen (s. weiter unten). Diese Routine enthält am Beginn ein If-Then Konstrukt, mit dessen Aktivierung man mittels „Run_SheetName“ den Namen des Arbeitsblatts vorgeben kann. |
| SingleRun_UR | Dieses Makro exportiert das zuvor importierte UR-Projekt nach Um-Editieren durch den Benutzer als UR-Projekt im CSV-Format, startet dessen Auswertung durch UR und importiert die Ergebnisse nach Tabelle5 der Exceldatei. Es lässt sich aus Tabelle7 heraus mit einem dafür vorgesehenen Button ausführen (s. weiter unten). Im Einzelnen: Export der um-editierten Tabelle4: Makro DoTheExport, das Ausführen dieser externen CSV-Datei mit UR: Makro DoSingleRun_UncertRadio, Import der von UR zwischengespeicherten Ergebnisse nach Tabelle5: Makro doFileQuery. |
| Run_UR_AUTOSEP | Dieses Makro ruft ebenfalls SingleRun_UR auf (public Variable UR_AUTOSEP=True), benutzt aber zwei weitere Tabellen, UR2_data und UR2_results, für das Projekt und die Ergebniswerte; UR2 lässt hierbei das Speichern in die Auto_Report-Datei aus; nach Beendigung werden die hierbei angelegten CSV-Dateien wieder gelöscht (sie haben die Endungen *_xls.csv und *_xls_res.csv). |

Genau zwischen den manuellen Aufrufen der beiden Makros Import_UR_CSV_file und SingleRun_UR können die jetzt in Tabelle4 enthaltenen Eingangsdaten vom Anwender editiert werden, indem hier z.B. die Eingangsdaten für die nächste nach demselben Messverfahren durchgeführte Messung eingetragen werden.

Nach dem Run der beiden Hauptmakros können die Ergebnisse vom Anwender weiter verwertet werden, d.h. z.B. in weitere Excel-Dateien transferiert werden.

Im VB-Code (Makro Autorun_UncertRadio) liest sich der Aufbau der zum Starten der Auswertung eines UR-Projekts benötigte Kommando-Strings, dort in der Variablen UR_string gespeichert, wie folgt:

UR_string = Trim(UR_path) & "uncertradio.exe AUTO " & Chr(34) & Trim(UR_path) & _

Trim(fname) & Chr(34) & " " & Trim(sid)

' add the language code LC=:   (since 13.1.2018)

UR_string = Trim(UR_string) & " " & Chr(34) & "LC=" & Trim(Win_langg) & _

Trim(sDecimalPoint) & Trim(sListSeparator) & Chr(34)

Beispiel für den UR_string:

d:\UR2\uncertradio.exe AUTO "d:\UR2\zzURpr.csv" 556 "LC=DE,;"

Die Variablen fname und sid enthalten den UR-Projektdateinamen und den Sample_ID-String. Der komplette Pfadname UR_Path muss vom Benutzer am Beginn der Routine Autorun_UncertRadio festgelegt werden.

Im VBA-Code von SingleRun_UR wird das zu exportierende CSV-Projekt in den Pfad geschrieben, der in der Variablen Excel-Path hinterlegt ist:

' write out the UR project CSV file:

file_csv = Trim(UR_path) & "zzURpr.csv"

Call DoTheExport(file_csv, ifehl)

If (ifehl = 1) Then Exit Sub

' execute UR once with this input file:

Call DoSingleRun_UncertRadio(file_csv, ifehl)

If (ifehl = 1) Then Exit Sub

Mit einer Funktion bShellAndWait wird in Autorun_UncertRadio mit dem übergebenen UR_string das UncertRadio mit der in der in dem String enthaltenen UR-Projektdatei gestartet. Diese Funktion veranlasst Excel nach Absetzen des Start-Befehls so lange zu warten, bis UR die Berechnungen der aktuellen Projektdatei ausgeführt und sich selbst beendet hat. Danach wird die nächste Auswertung aufgerufen.

Die vier Kommandozeilen-Argumente des UncertRadio-Aufrufs Im Makro DoSingleRun_UncertRadio sind:

AUTO  oder AUTOSEP	(%1)

trim(fname)			(%2)

sid 				(%3)

LC=.. 				(%4)

Die von UncertRadio für ein Projekt erhaltenen Ergebnisse werden in tabellarischer Form in eine CSV-Datei geschrieben. Hierfür ist der folgende Dateiname in UR festgelegt (derzeit nicht veränderbar):

CSV-Datei:	AutoReport-Results.csv

Die Ausgabe der Daten in diese Datei erfolgt kumulativ, d.h. vorherige darin befindliche Daten werden nicht gelöscht. Die Zahlenangaben werden mit dem in Windows eingestellten Dezimalpunkt-Zeichen ausgegeben, in der Regel ein Komma.

Dies Date kann gelegentlich gelöscht werden; sie wird danach von UR wieder neu angelegt.

Bedeutung der in der Ausgabedatei enthaltenen Spalten:

| Spaltenbez. | Bedeutung | Meaning |
| --- | --- | --- |
| # | Nummer der Ergebnisgröße | number of the output quantity |
| File | UR-Projekt-Dateiname | filename of UR project |
| Sample_id | Proben/Analyse-Identifikation | identification of sample/analysis |
| Date | Datum + Uhrzeit | date and time of evaluation |
| quantity | Symbolname der Ergebnisgröße | name of the output quantity’s symbol |
| PE | Wert der Ergebnisgröße | value of the output quantity |
| uPE | erweiterte Unsicherheit, enthält den Faktor k, s. weiter unten | value of expanded uncertainty using the coverage factor k; see below |
| BE | bester Schätzwert | best estimate |
| uBQ | dem besten Schätzwert beigeordnete erweiterte Unsicherheit | uncertainty associated with best estimate |
| LQ | untere Grenze des Vertrauensbereichs | lower limit of the confidence interval |
| UQ | obere Grenze des Vertrauensbereichs | upper limit of the confidence interval |
| sLQ | untere Grenze des kürzesten Vertrauensbereichs | lower limit of the shortest confidence interval |
| sUQ | obere Grenze des kürzesten Vertrauensbereichs | upper limit of the shortest confidence interval |
| DT* | Erkennungsgrenze | decision threshold |
| DL# | Nachweisgrenze | detection limit |
| NT | (Nachweisgrenzentyp; sollte nur noch 1 sein, d.h. ISO 11929) | type of detection limit calculation (can only be 1, according to ISO 11929) |
| k | Erweiterungsfaktor für die Unsicherheit | coverage factor k for the uncertainty |
| kalpha | Wert von k1- | value of k1- |
| kbeta | Wert von k1- | value of k1- |
| 1-gamma | Wahrscheinlichkeit 1- für das Vertrauensintervall | confidence interval related probability |
| Chisqr | reduziertes Chi-Quadrat, im Falle linearer Entfaltung | reduced Chi-square value, in the case of linear unfolding |

## Starten der einzelnen Makros

Für das Starten einzelner Makros sind in Tabelle7 Start-Buttons eingerichtet worden:

## UR mit einem in Excel editierten Projekt ausführen

Nachdem man zunächst ein externes UR-Projekt, das im CSV-Format vorliegt, importiert hat,

können die Daten darin angepasst/geändert werden.

Danach können die Schritte des Exports der CSV-Datei, des Startens von UR zur Auswertung und das abschließende Importieren der Ergebnisse daraus mit einem Button in Tabelle7 veranlasst werden:

## Beispiel einer Excelanwendung für den Batch-artigen Betrieb

In der darin enthaltenen Tabelle6 werden in Spalte A die Namen der automatisch zu bearbeitenden UR-Projektdateien und in Spalte B die Sample_ID‘s zusammengestellt. In diesem Beispiel sind es alle UR-Projektdateien, die dem Programm beigegeben werden.

Bevor man mit dem Button Start Autorun_UncertRadio in Tabelle7 den Batchbetrieb startet, werden die gewünschten Dateinamen und Sample_IDs als ein Spaltenblock wie in obiger Abbildung gezeigt markiert, die ausgewertet werden sollen.

Nach Beendigung der Batch-Auswertung wird die von UR erzeugte Ausgabedatei AutoReport-Result.csv am Ende der VB-Routine in die Tabelle5 der Exceldatei eingelesen. Einen Ausschnitt daraus zeigt die folgende Abbildung.

## Serielle Auswertungen eines vorhandenen Projekts

Es kann der Bedarf entstehen, ein vorhandenes Projekt in der Weise mehrfach auszuwerten, dass Werte und/oder Unsicherheiten bestimmter Eingangsgrößen geändert werden. Einerseits können diese geänderten Eingangswerte zu verschiedenen Messungen gehören; anderseits möchte man u.U. erkunden, wie sich z. B. Erkennungs- oder Nachweisgrenze in Abhängigkeit der Werte bestimmter Eingangsgrößen ändern. Dieses Verfahren kann unter dem Menü-Punkt „Bearbeiten – Serielle Auswertung“ ausgeführt werden.

Die zu ändernden Werte und/oder Unsicherheiten bestimmter Eingangsgrößen werden vom Benutzer in Form einer CSV-Datei zusammengefasst. Ein Beispiel für eine solche Datei:

eps1;    u(eps1);  eps4;   u(eps4)

0,338;   0,045;   0,390;   0,055

0,36;    0,045;   0,370;   0,049

0,35     0,047;   0,360;   0,052

Die erste Zeile enthält die Symbole der betreffenden Eingangsgrößen; darauf folgen Zeilen (=Sets) mit den geänderten Werten. Es können bis zu 60 Symbole/Werte verwendet werden. Die Symbole müssen im Projekt definiert sein.

Dabei bedeuten in der ersten Zeile:

Symbol	der zu ändernde Wert der zum Symbol gehörenden Größe wird verwendet

u(Symbol)	die zu ändernde Standardunsicherheit wird verwendet

hw(Symbol)	die zu ändernde Halbbreite einer rechteckverteilten Größe wird verwendet (aus

der intern die Standardunsicherheit ermittelt wird).

Zulässige Symbole sind in dieser Anwendungsform die als unabhängig deklarierten Symbole in der Tabelle „Werte, Unsicherheiten“.

Das obige Beispiel ist als Datei    J_Aluft_serial_DE.csv      Bestandteil der UncertRadio-Installation; es ist für die Auswertung des Projekts    J-ALUFT-Sr89-Sr-90_DE.txp    gedacht.

Nach Aktivieren des Menüs „Bearbeiten – Serielle Auswertung“ erscheint der folgende Dialog, mit dem die serielle Auswertung gestartet werden kann:

UncertRadio erzeugt daraufhin eine oder zwei Ausgabedateien mit den Ergebniswerten (ohne oder mit MC-Simulation). Deren Namen werden aus dem Namen der Eingabe-CSV-Datei erzeugt, im obigen Beispiel also

J_Aluft_serial_DE_res.csv

J_Aluft_serial_DE_mc.csv

Diese Dateien enthalten Werte für:

File; #EG; PE; uPE; BE; uBE; LQ; UQ; sLQ; sUQ; DT; DL;

(Projektdateiname, Nr. der Ergebnisgröße, primärer Ergebniswert und Unsicherheit, Bester Schätzwert und Unsicherheit, unteres und oberes Quantil, Quantile mit kürzestem Abstand, Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze)

## Projekte im Batch-Mode auswerten

UncertRadio erlaubt die Auswertung mehrerer Projekte im Batch-Modus. Dazu wird mit dem Menüpunkt Bearbeiten – Batch-Auswertung Projekte ein Dialog geöffnet, ähnlich dem schon in Abschnitt 5.6 vorgestellten Dialog. Darin kann eine einfache Textdatei selektiert werden, die zeilenweise die Dateinamen der auszuwertenden Projekte enthält.

UncertRadio startet dann die Berechnungen, ohne oder mit MC-Simulation, und schreibt die Ergebnisse in eine Ausgabedatei batch_out.csv im CSV-Format. Für jedes ausgewertete Projekt und seinen bis zu drei Ergebnisgrößen erscheint darin der Dateiname gefolgt von einer Tabelle mit den Werten für

#EG, PE, uPE, BE, uBE, LQ, UQ, sLQ, sUQ, DT, DL.

Die Spaltenüberschriften in der Ausgabedatei sollen einen Bezug zu den Teilen 1 und 2 der ISO 11929:2019 andeuten.

Bedeutung der Kürzel:

Nr. der Ergebnisgröße, primärer Ergebniswert und Unsicherheit, Bester Schätzwert und Unsicherheit, unteres und oberes Quantil, Quantile mit kürzestem Abstand, Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze.

Bei der MC-Simulation wird für jedes Projekt eine PNG-Datei mit der MC-Grafik erzeugt.

Bei Selektion der MC-Simulation kann es ratsam sein, für Projekte mit oder ohne Anwendung der linearen Entfaltung zwei verschiedene Batch-Listen zu verwenden, d.h. auch zwei separate Batch-Läufe, da die MC-Simulation bei linearer Entfaltung erheblich länger dauern kann.

## Testauswertung der Beispielprojekte im Batch-Mode

UncertRadio erlaubt im Batch-Modus die Auswertung aller Beispiel-Projekte. Die daraus erhaltenen Ergebnisse werden mit vorgegebenen Referenz-Ergebnissen verglichen. Dabei gefundene Abweichungen werden in einer Datei dokumentiert.

Dieser Test wird mit dem Menüpunkt Optionen – QC-Batch – Test aufgerufen. Es wird der folgende Dialog geöffnet:

Hierin sind zwei Dateien voreingestellt, so dass dieser Test mit dem Button Anwenden sogleich gestartet werden kann. Die obere Datei enthält die Namen der Dateien und die Referenzwerte für die verschiedenen Beispielprojekte. Die untere Datei, deren Name frei wählbar ist, ist die Ausgabedatei. Bei festgestellten Abweichungen eines Projekts werden für die im Einzelnen verglichenen Kennwerte die Referenzwerte und die aktuell berechneten Werte aufgeführt und in Form von Verhältnissen miteinander verglichen.

Durch frühere Änderungen bzw. Korrekturen an 6 speziellen Projekten bedingt weichen hierfür die aktuellen Werte von den Referenzwerten ab. Es ist nur darauf zu achten, ob auch Abweichungen für andere als diese sechs Projekte gefunden werden. Die Abweichungen können in vgltest.txt nachgesehen werden.

Dieser Test dauert insgesamt etwa 47 Sekunden bei einer CPU-Rate von 4 GHz. Während des Testlaufs wird ein fester Bildschirminhalt gezeigt. Das jeweils in Bearbeitung befindliche Projekt wird nur in der der Kopfzeile des UncertRadio-Dialogs angezeigt. Nach Abschluss erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:

Von den drei Zeilen in dieser Meldung ist nur die mittlere zu beachten. Nur wenn darin mehr als null Abweichungen angezeigt werden, gibt es ein Problem.

Dieser Test wird immer ausgeführt, bevor eine neue Version der Software bereitgestellt wird.

# Einzelne Methoden

## Unsicherheitsfortpflanzung

### Verfahren ohne lineare Entfaltung

Eine Gleichung bzw. das System aus ggf. mehreren erforderlichen Gleichungen zur Beschreibung der Messgröße wird allgemein als Modell der Auswertung bezeichnet. Es wird in der Form

Y=GX1,…, Xm  	(1)

dargestellt. Durch Einsetzen der Schätzwerte der Eingangsgrößen erhält man den Schätzwert der Ergebnisgröße, das primäre Messergebnis y:

Y=Gx1,…, xm  	(2)

Die dem primären Messergebnis y beigeordnete Standardunsicherheit u(y) wird nach folgender Gleichung berechnet, sofern die Messwerte der Eingangsgrößen voneinander unabhängig gemessen wurden:

u2y=i=1m∂G∂xi2u2xi .  	(3)

Dies wird als Unsicherheitsfortpflanzung bezeichnet. Die partiellen Ableitungen werden auch Sensitivitätskoeffizienten genannt. Man schreibt es vereinfacht auch so, dass man G durch Y ersetzt:

u2y=i=1m∂Y∂xi2u2xi

Wurden die Eingangsgrößen nicht unabhängig voneinander gemessen, müssen in der letzten Gleichung noch Kovarianzen einbezogen werden. In allgemeiner Form lautet die erweiterte Gleichung dann:

u2y=i=1m∂G∂xi2u2xi+2i=1m-1j=i+1m∂G∂xi∂G∂xjuxi,xj 	(4)

Hierin ist uxi,xj die allgemeine Schreibweise für eine Kovarianz zwischen den Messwerten der beiden Eingangsgrößen, häufig auch als covxi,xj oder covarxi,xj geschrieben. Hierfür gilt folgendes: uxi,xi=u2xi und uxi,xj=uxj,xi.

Gleichung (3) ist die Grundform der in UR für Verfahren ohne lineare Entfaltung angewendeten Unsicherheitsfortpflanzung, dazu werden die im TAB „Werte, Unsicherheiten“ definierten Werte und Standard-Unsicherheiten der Eingangsgrößen verwendet. Werden in dem TAB auch Kovarianzen eingegeben, wird Gleichung (4) verwendet.

### Erweiterung auf mehrere Ergebnisgrößen

Die obige Gleichung (4) für u2y kann auch in der folgenden Form geschrieben werden:

u2y=ij∂G∂xi∂G∂xjuxi,xj .  	(5)

Als Überleitung zur linearen Entfaltung durch Erweiterung auf mehrere Ergebnisgrößen (y hat nun Indizes l und k) lässt sich diese Gleichung wie folgt schreiben:

u2yl,yk=ij∂Yl∂xi∂Yk∂xjuxi,xj  ,  	(6)

Zu dieser letzten Gleichung gibt es eine gleichwertige Darstellung in Matrix-Schreibweise, die in UncertRadio auch angewendet wird. Dazu geht man von einem n-Vektor X und einem m-Vektor Y aus, denen eine nn Kovarianzmatrix Ux und eine mm Kovarianzmatrix Uy zugeordnet sind. Führt man noch die mn Matrix Q mit den Elementen Qi,k=∂Yi/∂xk , d.h. partiellen Ableitungen, ein,

Q=∂Y1∂x1  ∂Y1∂x2   … ∂Y1∂xn∂Y2∂x1  ∂Y2∂x2   … ∂Y2∂x2⋮∂Ym∂x1  ∂Ym∂x2   … ∂Ym∂xn   , 	(7)

lässt sich Gleichung (6) wie folgt schreiben:

Uy=Q Ux QT  	(8)

Diese Form ist diejenige, die dann bevorzugt angewendet wird, wenn sich die partiellen Ableitungen numerisch bestimmen lassen. Diese Form der Unsicherheitspflanzung lässt sich auch in Excel gut verwenden.

Wir betrachten den einfachen Fall, dass m=1 und n=2 ist. Dies entspricht z.B. dem Fall der linearen Regression mit 1 Gleichung und 2 Unbekannten, wobei Ux die Kovarianzmatrix der beiden angepassten Parameter x1 und x2. ist. Die Gleichung dazu ist Y1=x1+x2z . Dann lautet Gl. (8) ausgeschrieben (eine Unsicherheit von z müsste zusätzlich in einem weiteren Term berücksichtigt werden):

Q Ux QT=∂Y1∂x1,  ∂Y1∂x2Ux,1,1Ux,1,2Ux,2,1Ux,2,2∂Y1∂x1 ∂Y1∂x2

=∂Y1∂x1,  ∂Y1∂x2Ux,1,1∂Y1∂x1+Ux,1,2∂Y1∂x2 Ux,2,1∂Y1∂x1+Ux,2,2∂Y1∂x2

=Ux,1,1∂Y1∂x1∂Y1∂x1+Ux,1,2∂Y1∂x2∂Y1∂x1+Ux,2,1∂Y1∂x1∂Y1∂x2+Ux,2,2∂Y1∂x2∂Y1∂x2

=u2x1∂Y1∂x12+ux1,x2∂Y1∂x2∂Y1∂x1+ux2,x1∂Y1∂x1∂Y1∂x2+u2x2∂Y1∂x22

Hierin erkennt man die in einzelne Terme zerlegte Gleichung (4) wieder.

### Anwendungen in UR

Im Falle der linearen Entfaltung liegen mehrere Gleichungen des Typs

xi=k=1nAk,iyk

vor, oder in Matrixschreibweise (A enthält die Xitk-Terme):

x=A y  	(9)

In diesem Falle stehen die Ergebnisgrößen Y auf der rechten Seite und die Eingangsgrößen auf der linken Seite der Gleichung. Das lineare Least squares-Verfahren liefert als Auflösung dieses Systems von Gleichungen bekanntlich:

y=UyATUx-1x x   ;   	Uy=ATUx-1x A-1  	(10a,b)

Im nächsten Schritt wird davon ausgegangen, dass die Elemente der Matrix A, bei der Analyse von Abklingkurven z.B. zusammengesetzte Abklingfaktoren, nun weitere Parameter (als Vektor p mit Kovarianzmatrix Up bezeichnet) enthalten können, die auch mit Unsicherheiten behaftet sind. Dann kann mit einer Transformationsmatrix Cp der numerisch berechneten partiellen Ableitungen Cp; i,k=∂Yi/∂pk die erweiterte Kovarianzmatrix Up berechnet werden (der Vektor y erfährt dabei keine Modifikation; hier wird anstelle von Q die Bezeichnung Cp gewählt):

Uy=ATUx-1x A-1+CP Up CpT   	(11)

Für jede einzelne Kombination yipk±∆pk (mit ∆pk=1∙ 10-6pk) in der numerischen Approximation für die partielle Ableitung

Cp; ik=∂yi∂pk≈yipk+∆pk-yipk∆pk  	(12)

müssen dazu die Matrix A, der Ergebnisvektor y und seine Kovarianzmatrix Up neu berechnet werden.

Alternativ kann man den zweiten Term in Gl. (11) durch Anwendung der Kettenregel für Ableitungen wie folgt ersetzen:

CP Up CpT=CADPUpCADPT =CADP Up DpT CAT=CA UA CAT

Dabei bedeuten: CA : Matrix der partiellen Ableitungen von yi nach den Elementen der Matrix A, Dp : Matrix der partiellen Ableitungen der Elemente von A nach den Parametern p; UA : Kovarianzmatrix der Elemente von A, die wiederum Funktionen von p sind. Die verwendete „Kettenregel“ für partielle Ableitungen hat die Form Cp= CA·Dp, mit der Eigenschaft CpT=DpTCAT .

Speziell der Ausdruck CA UA CAT wird im WTLS-Fitverfahren benötigt; er wird in einer Subroutine berechnet, die von den Fitverfahren WLS und WTLS gemeinsam genutzt werden kann. Die Matrix UA wird programmintern so berechnet wie im vorangehenden Unterkapitel beschrieben.

Hinweis zur Kovarianzmatrix UA:

Für die lineare Entfaltung nach dem Verfahren WTLS wurde ein Test implementiert, der mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung prüft, ob die Eingangs-Kovarianz-Matrix positiv-definit ist. Dies wurde nochmals überarbeitet. Vor der Cholesky-Zerlegung kann man die Matrix-Elemente einem Test mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung unterziehen:

covi,k2≤varivark .

Für Paare (i, k), bei denen das = Zeichen zutrifft, wird das dazugehörige cov(i, k) mit dem Faktor (1-) multipliziert mit =1·10-09. Ist die Kovarianzmatrix danach immer noch nicht positiv-definit (die Matrix kann nicht invertiert werden), werden alle nicht-diagonalen Elemente mit dem gerade genannten Faktor multipliziert. Bleibt die Matrix damit weiterhin nicht positiv-definit, wird die Berechnung mit einem Hinweis abgebrochen.

Das primäre Ergebnis (d.h. die Fit-Parameter) der linearen Entfaltung nach den Berechnungen der vorangegangenen Gleichungen bedarf einer weiteren Ergänzung, da die Fit-Parameter in weiteren Gleichungen verwendet werden. Das ist der Fall, wenn etwa die bei der Messung erhaltene Aktivität auf Masse/Volumen bezogen und eine weitere Zerfallskorrektion angewendet werden muss, und die damit verknüpften neuen Parameter (Parameter-Vektor q) mit Unsicherheiten behaftet sind (Einbettung der Entfaltung). In diesem Fall kann man in der Regel ohne Matrixalgebra auskommen, da die Ergänzung der Fitparameter yi meistens mit Hilfe von Faktoren φi  erfolgen kann, um die endgültige Ergebnisgröße yi' zu erhalten:

yi'=yi  φi q,yk   	 (13)

Diese Funktionen werden in einem Vektor

y'=y1q,y,  y2q,y, …,  ynq,y,T  	(14)

zusammengefasst. Um die Kovarianzmatrix von y' zu berechnen, benötigt man in Analogie zu Gl. (11) eine (n x n)-Matrix J der partiellen Ableitungen Ji,k=∂yi'/∂yk der Funktionen yi' nach den angepassten Werten yi. Für die Berücksichtigung der Unsicherheiten der nq Werte q benötigt man entsprechend die (n x nq)-Matrix Q' der partiellen Ableitungen Q'i,k=∂yi'/∂qk.

Unter der Voraussetzung, dass es keine Kovarianzen zwischen y und q gibt, ergibt sich damit in Verallgemeinerung von Gl. (11) als die den gesuchten (endgültigen) Ergebnisgrößen y' zugeordnete Kovarianzmatrix:

Uy'=J Uy JT+Q' Uq Q'T ,	 (15)

wobei die Kovarianzmatrix Uy diejenige aus Gl. (11) ist:

Uy'=J ATUx-1x A-1+Q Up QT JT+Q' Uq Q'T  	(16)

Hinweis: Werden die partiellen Ableitungen ∂yi/∂pk in der Matrix Q (Gleichung 11) auf den Vektor y' bezogen, d.h. durch ∂y'i/∂pk ersetzt, wird der dazugehörige Term Q Up QT aus Gl. (16) entfernt und als dritter Term zu Gl. (15) hinzugefügt.

Weitere Literatur dazu: Cox et al., 2004.

## Beste Schätzwerte nach Bayes und Vertrauensgrenzen

Der bei der Auswertung für die Ergebnisgröße primär erhaltene Wert y und seine kombinierte Standardunsicherheit u(y) definieren Mittelwert und Standardabweichung einer Gaußverteilungsfunktion der möglichen Werte y',

1uy2πexp-y'-y22 u2y ,

die man bei der Bayes-Methode aus der Anwendung des Prinzips der maximalen Entropie erhält.

Abhängig vom Verhältnis u(y)/y kann es hierbei vorkommen, dass ein Teil dieser Kurve in den negativen Bereich fällt (y' < 0). Nach der Bayes’schen Methode ergibt sich aus der Anwendung des „Modell-Priors“, dass diese Verteilungskurve nur für positive y'-Werte (Aktivitätswerte) größer als null sein soll. Die Verteilung wird also auf der linken Seite bei y'= 0 abgeschnitten. Mit Hilfe dieser modifizierten (abgeschnittenen) Verteilungskurve lassen sich Erwartungswerte für modifizierte Werte von Mittelwert und Standardabweichung berechnen, welche als „beste Schätzwerte nach Bayes“ bezeichnet werden. Das Integral über die modifizierte Gaußverteilungskurve von null bis unendlich beträgt ω, mit ω<1. Als Erwartungswerte ergeben sich:

Mittelwert:

y=y+uy exp-y22 u2yω2π   	mit     ω=Φyu(y)

(Φ ist die (kumulative) Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung)

Standardabweichung:

uy=u2y-y-y∙y

Dies garantiert, dass y immer einen positiven Wert hat.

Das probabilistisch symmetrische Überdeckungsintervall

Für den bestimmten Ergebniswert y und der Standardunsicherheit u(y) ist dieses Intervall durch die folgenden Grenzen gegeben:

y⊲=y-kpu(y) 	mit	p=ω(1-γ2)

y⊳=y+kpu(y) 	mit	q=1-ωγ2)

Zu dessen Herleitung wird die bei null abgeschnittene Normalverteilung zugrunde gelegt.

Das kürzeste Überdeckungsintervall

Dieses nicht mehr symmetrische Intervall ist wie folgt definiert:

y<=y+kpu(y) 	mit	p=(1+ω1-γ)/2

y>=y-kpu(y)

Im Falle von  y<<0 gilt stattdessen:

y<=0

y>=y+kqu(y) 	mit	q=1-ωγ

Numerische Bestimmung dieser Intervallgrenzen bei MC-Simulation

Aus einer MC-Simulation einer Messgröße resultiert ein nach der Größe aufsteigendes Feld von z.B. N=104 bis 106 simulierten Messwerten yi. Zwischen den Werten yi und dazugehörigen Werte der Wahrscheinlichkeit pi besteht ein einfacher Zusammenhang:

pi=iN    mit     i=1Npi=1

Damit kann zu einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit px der Index kx des Wertes aus dem Feld ermittelt werden:

kx=pxN .

Der dazugehörige Wert der als Quantil gesuchten Intervallgrenze liegt dann zwischen den Werten yint(kx) und  yintkx+1 .

Das kürzeste Überdeckungsintervall zur Wahrscheinlichkeit (1-γ) wird innerhalb einer einfachen Schleife im Feld y(i) schematisch wie folgt gesucht:

imax = γ*N

min_length = 1E+20

do i=1,imax

q_left = y(i)

q_right = y(int(N*(1 – i/N)))

if(q_right – q_left < min_length) then

min_length = q_right – q_left

q_left_min = q_left

q_right_min = q_right

endif

enddo

## 6.3	Lineares Least squares-Verfahren

Modell

Zur Anwendung der (multi-) linearen Least squares-Anpassung wird von folgendem Modell für eine Abklingkurve ausgegangen:

Ytk=a1∙X1tk+ a2∙X2tk+ a3∙X3tk 	(1)

An die von einer Zeitdauer tk abhängigen Messwerte der Größe Y kann die Summe aus bis zu drei Termen angepasst werden, die ebenfalls von der Zeitdauer tk abhängen; k zählt die Messwerte ab. Die ai sind die Koeffizienten (Fitparameter), deren Werte aus der Anpassung ermittelt werden. Die Größen Xitk sind als bekannt vorauszusetzende Funktionen (Abklingkurven), die nur von tk und anderen nicht explizit aufgeführten Parametern abhängen, die nicht Gegenstand der Anpassung sind. Sie dürfen insbesondere nicht von den anzupassenden Koeffizienten ai abhängen. Ytk wird als abhängige Variable, die Xitk als unabhängige Variable in der LSQ-Analyse verwendet. Es wird hierbei zunächst angenommen, dass die Messung der Werte von Ytk mit einem Einkanal-Zähler erfolgt.

Mit der Einführung von bis zu drei simultan zu behandelnden Ergebnisgrößen ist es auch möglich, dass z.B. die simultane Messung mehrerer Radionuklide in Zweikanal- oder Dreikanal-Zählern erfolgt. Mit einem LSC mit drei eingerichteten Zählkanälen können beispielsweise die Aktivitäten von Sr-90, Sr-89 und Sr-85 (Ausbeute-Tracer) simultan gemessen werden.

Sind für ein Projekt mehr als nur eine Ergebnisgröße definiert – z.B. zwei oder drei, die den Aktivitäten verschiedener Radionuklide entsprechen –, werden vom Programm drei Symbole, Fitp1, Fitp2 und Fitp3, in die Liste der Symbole eingefügt, die den Werten der ai entsprechen. Diese Namen dürfen nicht geändert werden. Der Benutzer kann aus ihnen dann mit Hilfe weiterer Gleichungen (im Fenster des TABs „Gleichungen“, oberhalb des Linfit-Aufrufs) z.B. die zerfallskorrigierten Aktivitätskonzentrationen berechnen lassen. Im TAB „Werte, Unsicherheiten“ werden für diese neuen Variablen vom Programm auch die aus der Anpassung erhaltenen Standard-Unsicherheiten eingetragen. Im selben TAB werden vom Programm auch die möglichen Korrelations-Paare zwischen den drei Fitparametern mit den jeweiligen Korrelationskoeffizienten eingetragen, so dass die gesamte Kovarianz-Matrix der drei Fitparamater bei der Fortpflanzung der Unsicherheiten korrekt berücksichtigt werden kann.

Es sei darauf hingewiesen, dass auch im Falle von zwei Ergebnisgrößen alle drei Symbole, Fitp1, Fitp2 und Fitp3, in die Symbolliste eingetragen werden. Lediglich dann, wenn nur eine Ergebnisgröße existiert, wird keiner dieser drei Parameter in die Symbolliste eingetragen. In diesem Fall wird der Wert dieses Fitparameters direkt der Variable Rn in dem Aufruf Rn = Linfit(1,… ) zugeordnet (s weiter unten).

In UncertRadio verwendete Routinen für Least squares- und andere Verfahren

Im Programm kommen zwei verschiedene Routinen für die Least squares-Berechnungen zum Einsatz. Diese sind:

- das üblicherweise angewendete „einfache“ Least squares-Verfahren (LLSQ), wenn die Werte Xitk keine Unsicherheiten haben; die gemessene Werte Ytk jedoch haben Unsicherheiten, es werden auch Kovarianzen zwischen ihnen berücksichtigt. Falls die Werte Xitk doch Unsicherheiten haben, werden diese von UncertRadio ebenfalls berücksichtigt, indem sie in die übergeordnete Fortpflanzung der Unsicherheiten, d.h. außerhalb dieser Routine, einbezogen werden;

- Im Herbst 2013 wurden drei verschiedene Optionen für das Anpassungsverfahren eingeführt, die sich in dem Ansatz für den Chi-Quadrat-Ausdruck unterscheiden, diese sind im Programm mit verschiedenen Kürzeln verknüpft:

WLS: Verwendung des Neyman-Chi-Quadrat; diese Verfahren ist identisch mit dem bisher als NLSQ abgekürzten Verfahren; linear, keine Iterationen;

PLSQ: Verwendung des Pearson-Chi-Quadrat; linear / iterativ;

PMLE: Poisson Maximum Likelihood Estimation (Poisson MLE); nicht-linear / iterativ.

- der „allgemeine Fall“ des Least squares-Verfahrens (WTLS, total least squares), welcher darüber hinaus berücksichtigt, dass sowohl die Werte Xitk eigene Unsicherheiten haben können, als auch, dass es Kovarianzen zwischen diesen Werten geben kann. Hierbei kommt intern ein iteratives, d.h. nichtlineares Matrix-Verfahren zum Einsatz, das wegen der Iterationen auch rechenaufwändiger ist. Die möglichen Kovarianzen zwischen den Xitk Werten ermittelt das Programm intern selbst mit Hilfe von numerisch berechneten partiellen Ableitungen nach den in den Xitk enthaltenen Symbolen, sie brauchen vom Anwender nicht selbst eingegeben werden.

Die Hintergründe zu den genannten Fitverfahren sind im Kapitel 7.4.3 zu finden.

Standardmäßig wird mit dem Aufruf Rn = Linfit(1,… ) zunächst das „einfache“ LSQ-Verfahren aktiviert. Die Verwendung von WTLS kann im Dialog Festlegung des Modells der Abklingkurve aktiviert werden.

Hinweise:

Untereinander korrelierte Messwerte Ytk treten z.B. dann auf, wenn die Messwerte Ytk Nettozählraten darstellen, für deren Berechnung von ihren Bruttozählraten derselbe (identische) Wert einer Nulleffektzählrate R0 als auch derselbe Wert Rbl für die Netto-Blindwert-Zählrate abgezogen wurde. Diese Kovarianzen - sie können in diesem Fall als Formel berechnet werden - müssen gerade bei sehr kleinen Nettozählraten berücksichtigt werden.

Im Falle der Nettozählraten (Ytk) lautet die Formel für die Kovarianz zwischen zwei verschiedenen Werten:

covYti,   Ytk=varR0,i+varRbl

Diese werden bereits programmintern in der entsprechenden Kovarianzmatrix zur Verfügung gestellt. Hierbei ist varR0,i genau dann gleich null zu setzen, wenn R0,i und R0,k oder deren Unsicherheiten sich unterschieden.

Es sei hier darauf hingewiesen, dass in diesem Verfahren die Eingabe der Nulleffektzählrate in dem speziellen Eingabe-Dialog für Abkling-Kurven sehr individuell erfolgen kann. Es kann für jede einzelne Brutto-Zählrate eine individuelle Nulleffekt-Zählrate eingegeben werden – dies ist bei LSC-Messungen möglich –, oder es wird für die gesamte Kurve derselbe Wert (R0) verwendet. R0 enthält dabei ausschließlich den Detektor-bezogenen Nulleffekt.

Des Weiteren benötigt man einen Wert für die einer Blind-Analyse entsprechenden Zählrate, Rbl, von der der Nulleffektbeitrag bereits abgezogen ist. Rbl stellt also die „Netto-Blindwert-Zählrate“ dar und quantifiziert den Untergrundbeitrag aus den verwendeten Chemikalien bzw. Glasgeräten. Das Symbol Rbl wird mit Wert und Unsicherheit im TAB „Werte, Unsicherheiten“ geführt und mit dem Linfit-Aufruf (s. weiter unten in diesem Thema) an diese Routine übergeben.

Zur Mathematik siehe:

- lineare Kurvenanpassung mit WLS;

- lineare Kurvenanpassung mit WTLS.

Festlegung des Modells: siehe Dialog Festlegung des Modells der Abklingkurve

Nachdem der Linfit-Aufruf in den Gleichungen erfolgte, kann in diesem Dialog die WTLS-Variante selektiert werden.

Aktivierung der (multi-)linearen Least squares-Anpassung

Dies wir anhand zweier unterschiedlich komplexer Beispiele gezeigt.

- Einfaches Beispiel:

Voraussetzung:

Anzahl der Ergebnisgrößen: 1; aus der LSQ-Anpassung erhält man als Ergebnis eine Nettozählrate Rn.

In dem Textfenster für Gleichungen wird an der Stelle, wo man die sonst die Nettozählrate Rn z.B. wie folgt eingibt,

Rn = Rb – R0

die vorstehende Zeile durch folgende ersetzt:

Rn = Linfit(1, Rbl, HwzY90, Hwzlong, HwzAc228, tmess, tstart)

Linfit ist der Name der Prozedur, welche die gewünschte LSQ-Anpassung mit ihren dazugehörigen Dialogen aktiviert. Ihre Parameter sind:

1 	Nr. der Variante des Messproblems, für das diese Art der Berechnung der Nettozählrate erfolgen soll; z. Zt. gibt es noch nicht mehr als die oben beschriebene Variante der Y-90-Abklingkurven-Analyse;

Rbl	von den gemessenen Y-90-Bruttozählraten abzuziehende Netto-Blindwert-Zählrate, in s-1;

HwzY90	Halbwertszeit von Y-90, in s

Hwzlong	Halbwertszeit eines recht langlebigen störenden Radionuklids, in s; z.B. Th-234; für die Eingabe Hwzlong = 0 wird der dazugehörige Abklingfaktor konstant gesetzt: = 1

HwzAc228	Halbwertszeit des möglichen Störnuklids Ac-228, in s; dies kann jedoch auch einen Beitrag von kurzlebeigen Radon-Zerfallsprodukten simulieren

tmess	Platzhalter für die Einzelmesszeiten

tstart	Platzhalter für die Zeitspannen zwischen der Y-90/Sr-90-Separation und dem Startzeitpunkt der jeweiligen Einzelmessung

Hinweis: Erst kürzlich wurde UncertRadio so geändert, dass in dem Linfit-Aufruf nur noch die drei Parameter Rbl, tmess und tstart anzugeben sind:       Rn = Linfit(1, Rbl, tmess, tstart)

Nach dem Laden der Symbole aus den Gleichungen stehen die Symbole der Linfit-Funktion in der Liste der Symbole zur Verfügung. Im TAB „Werte, Unsicherheiten“ müssen den Symbolen Rbl, HwzY90, Hwzlong und HwzAc228 Werte und Unsicherheiten zugewiesen werden, nicht jedoch tmess und tstart.

Bis auf eine Ausnahme dürfen für die hier angeführten Symbole auch andere Namen verwendet werden, sie müssen nur in der gesamten Symbolliste des Projekts definiert sein; diese Symbole sind als „global“ gültig anzusehen.

Wichtig: Nur die Namen Rbl, tmess und tstart dürfen nicht verändert werden, auch nicht ihre Zuordnung zu der oben aufgeführten Bedeutung.

Nach dem Aufruf von Linfit hat Rn den Wert und die Unsicherheit des Fitparameters zugeordnet bekommen.

- Komplexeres Beispiel:

Voraussetzung:

Anzahl der Ergebnisgrößen: 3; aus der LSQ-Anpassung erhält man als Ergebnis die Fitparameter Fitp1, Fitp2 und Fitp3, die den Fitparametern ai entsprechen, welche nun die Aktivitäten von Sr-89, Sr-90 und Sr-85 repräsentieren, in Bq. Dies ist dem Beispiel-Projekt DWD-LSC-3kanal-V2.txp entnommen.

In dem Textfenster für Gleichungen wird an der Stelle, wo man die sonst die Nettozählrate Rn z.B. wie folgt eingibt,

Rn = Rb – R0

die vorstehende Zeile durch folgende ersetzt:

rd = Linfit(1, Rbl, eSr85A, eSr85B, eSr85C, eSr90A, eSr90B, eSr90C, eSr89A, eSr89B,  &

eSr89C, eY90A, eY90B, eY90C, lamSr85, lamSr90, lamSr89, lamY90, tmess, tstart )

Dieser Aufruf kann verkürzt werden: Rn = Linfit(1, Rbl, tmess, tstart).

Die Bedeutung der Symbole ist wie oben im „einfachen Beispiel“ erläutert. Die Symbol-Namen Rbl, tmess und tstart und ihre Bedeutung dürfen nicht verändert werden. Die Symbole eNuklidX (insgesamt 9 Stück) bezeichnen Nachweiswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Radionuklide in den Zählkanälen A, B oder C. Die Symbole lamNuklid bezeichnen die Zerfallskonstanten der drei Radionuklide.

Anmerkung:

Neben den festen Symbolen Rbl, tmess und tstart, die in dem Aufruf von Linfit stehen müssen, sind die Namen weiterer Symbole nicht vorgegeben, auch nicht ihre Anzahl; sie müssen jedoch in der globalen Symbolliste vom Benutzer definiert werden. Sie müssen allerdings in den Definitionsgleichungen für die Funktionen Xitk verwendet werden; siehe dazu auch Dialog Festlegung des Modells der Abklingkurve.

Eingabe der Daten der Abklingkurve siehe: Dialog „Eingabe der Abklingkurve“

Ansicht des Ergebnisses der Least squares-Anpassung der Abklingkurve

Hinweis zum Verfahren der Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze bei Least Squares-Anpassungen

## Verwendung einer Kalibrierkurve

Es bestand der Bedarf, den Wert einer bestimmten für die Auswertung benötigten Eingangsgröße (z.B. die Nachweiswahrscheinlichkeit) nicht direkt einzugeben, sondern in Abhängigkeit von einer weiteren Eingangsgröße (z.B. Massenbelegungsdichte, oder ein Externstandard-Kanalverhältnis) aus einer „Kalibrierkurve abzulesen“, d. h. in einer entsprechend als Polynom aufbereiteten Kurvendarstellung zu interpolieren.

Dazu wurde eine neue Funktion KALFIT geschaffen, die mittels eines Dialogs die Eingabe der Messwerte x (unabhängige Größe) und y (abhängige Größe) der Kalibrierkurve (max. 40 Werte) erlaubt. x und y repräsentieren (zusammen mit ihren Standardunsicherheiten) die Werte der abhängigen und unabhängigen Messgröße. Es wird ein Polynom bis maximal 3. Grades (maximal 4 anzupassende Koeffizienten) als Kurvenmodell zugrunde gelegt. Die Polynomkoeffizienten werden mit gewichteter oder ungewichteter (multi-) linearer Least squares-Anpassung berechnet.

Yx=a1+ a2∙x+ a3∙x2+a4∙x3 	(1)

Nicht besetzte Spalten der Unsicherheiten der x- oder y-Werte werden intern auf 1 gesetzt. Werden die Standardabweichungen der Werte jeweils gleich 1 gesetzt, entspricht dies einer ungewichteten LSQ-Anpassung.

Wählt man als Polynom-Grad 0, wird aus der Spalte der y-Werte formal ein gewichteter Mittelwert (Unsicherheiten angegeben) oder ein arithmetischer Mittelwert berechnet; dessen Standard-Unsicherheit bezieht sich auf den Mittelwert, ist also durch n geteilt.

Aktivierung des Kalibrierkurven-Tools:

eps = KALFIT(1, eskv)   	(2)

In diesem Beispiel werden Wert und Unsicherheit der Nachweiswahrscheinlichkeit eps als Funktion des Externstandard-Kanalverhältnisses eskv durch Interpolation des damit verbundenen (angepassten) Polynoms berechnet.

Der zweite Parameter (hier eskv) stellt das Symbol für denjenigen Wert der unabhängigen Größe X dar, aus dem der Wert und die Standardunsicherheit der abhängigen Größe Y (hier: eps) berechnet werden soll.

Der erste Parameter der Funktion (hier: 1) liefert die Information, wie der Wert der Größe, die auf der linken Seite der Gleichung mit KALFIT steht, berechnet wird. Der Wert 1 bedeutet, dass der Wert von Y so aus dem Polynom der Kurve berechnet wird („abgelesen“), wie oben gezeigt. Beim Wert 2 hingegen wird der Wert der Größe Y aus der Umkehrung der Polynomgleichung berechnet. Ein Beispiel für diesen zweiten Fall zeigt das UR-Projekt Beispiel_8_mit_KALFIT_DE.txp, indem die obige Gleichung durch die folgende Gleichung ersetzt wird:

Cx = KALFIT(2, Rnet)

Sie bedeutet, dass Rnet Zählraten darstellt, die zunächst in Abhängigkeit von (mit bekannter Aktivität verknüpften) bekannten Konzentrationen x kalibriert werden: Rnet = Polynom(x). Anschließend soll aus einer gemessenen Zählrate Rnetx einer Messprobe die unbekannte Konzentration Cx berechnet werden. Dazu würde man die Konzentration Cx bei einem Polynomgrad von 1 nach der Gleichung (Rnetx-a1)/a2 berechnen; für einen höheren Polynomgrad erfolgt die Invertierung numerisch durch Bisektion. In dem genannten UR-Projekt geht es um die Konzentration von Kalium (in g/L).

Der KALFIT-Aufruf hat die Bearbeitung eines neuen Dialogs zur Folge (s. auch neuer Punkt im Hauptmenü), in dem die x- und y-Werte einer Kalibrierkurve (inkl. ihrer Standardunsicherheiten) eingegeben werden und die Anpassung gerechnet wird.

Die Standardunsicherheit des gesuchten Y-Werts (eps) wird durch numerische Unsicherheitsfortpflanzung mit den angepassten Parametern ai und ihrer Kovarianzmatrix und mit der Unsicherheit des vorgegeben x-Werts x0 (eskv) berechnet.

u2Y=∂Y∂x02u2x0+1m∂Y∂ai2u2ai+2i=1m-1j=i+1m∂Y∂ai∂Y∂ajuai,aj

Obwohl das so wie oben definierte eps formal als eine „abhängige Größe“ zu betrachten ist, wird es programmintern (z.B. Unsicherheits-Budget) wie eine unabhängige Größe behandelt.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass KALFIT nur für eine einzige Größe in einem UR-Projekt verwendet wird.

Die Unsicherheiten der x-Werte werden derzeit nicht berücksichtigt.

Ein Beispiel für eine Mittelwertberechnung (Polynomgrad gleich null), die zu mittelnden Werte stehen in der Spalte für y(i):

## 6.5	Aktivitätsbestimmung mit mehreren Gammalinien

Bei diesem Anwendungsbeispiel aus der Gammaspektrometrie, vornehmlich mit hochauflösenden Germanium-Detektoren, wird davon ausgegangen, dass zwar mehrere Radionuklide im Messpräparat vorliegen dürfen, dass aber die Gammalinien des Radionuklids (mehr als eine), für das man die Aktivität bestimmen möchte, sich nicht mit denen anderer Radionuklide überlagern. Der Fall, dass die Radionuklidaktivität mit nur einer Gammalinie bestimmt wird, gehört nicht hierher, er kann mit einer einzigen Formel (mit Hilfsgleichungen) standardmäßig mit UncertRadio behandelt werden.

Es seien die Nettozählraten Rni von n Gammalinien des Radionuklids gegeben. Aus diesen werden die einzelnen Aktivitätswerte Ai, in Bq, nach der folgenden Gleichung berechnet:

Ai=Rnifatt,i ∙ fcoinsu,iϵi ∙ pγi  	(1)

Hierin bedeuten:

| Symbole: | Bedeutung: |  | Schreibweise in Windows-Dialogen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Rni | Nettozählrate der Gammalinie bei der Energie Ei, in s-1 |  | RnetRate oder PeakNetRate |
| ϵi | Linien-Nachweiswahrscheinlichkeit (full energy peak efficiency) bei der Energie Ei |  | effi, eps oder epsPeak |
| pγi | Emissionswahrscheinlichkeit der Linie i |  | pgamm |
| fatt,i | Selbstschwächungskorrektion für die Energie Ei |  | fatt |
| fcoinsu,i | Korrektion für Koinzidenzsummation der Linie bei der Energie Ei |  | fcoinsu |

Die Standardunsicherheiten uAi der nach obiger Gl. (1) berechneten Aktivitäten der einzelnen Gammalinien werden von UncertRadio intern durch Fortpflanzung der Unsicherheiten auf der Basis der Gl. (1) berechnet.

Anmerkung:

Es werden Kovarianzen zwischen den berechneten Aktivitätswerten Ai berücksichtigt. Solche Kovarianzen entstehen z.B. durch gemeinsame Verwendung der Kurve der Nachweiswahrscheinlichkeit ϵE, da ihre zu verschiedenen Energien gehörenden Werte mit dem identischen Satz an Parametern berechnet werden, mit denen die Kurve dargestellt wird.

Dies kann die Einbeziehung der vollständigen Kovarianz-Matrix dieser Parameter erforderlich machen. Diese Matrix kann jedoch vom Programm nicht berücksichtigt werden; stattdessen können einzelne Werte der Kovarianzen bzw. Korrelationen im TAB „Werte, Unsicherheiten“ eingegeben werden.

Beschreibung der Verfahren zur Mittelwertberechnung

a) Gewichteter Mittelwert

b) Gewichteter Least-squares Mittelwert

Verfahren der Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze für Gamspk1

Aktivierung der Auswertung mit mehreren Gammalinien

In dem Textfenster für Gleichungen wird an der Stelle der Gleichungen, an der man sonst die Aktivität A des Messpräparats definiert, folgender Aufruf eingesetzt:

A = Gamspk1(E, tlive)

Gamspk1 ist der Name der Prozedur, welche die gewünschte Mittelwertberechnung mit ihren dazugehörigen Dialogen aktiviert. Ihre Parameter sind:

E	Platzhalter für die Energie einzelner Gammalinien, in keV; E werden im Programm automatisch Werte zugewiesen

tlive	Messdauer (live-time) , in s;

Nach dem Laden der Symbole aus den Gleichungen stehen die Symbole der Gamspk1-Funktion in der Liste der Symbole zur Verfügung. Im TAB „Werte, Unsicherheiten“ muss dem Symbol tlive ein Wert und eine Unsicherheit zugewiesen werden, nicht jedoch E.

Natürlich dürfen für die Symbole E und tlive auch andere Namen verwendet werden, sie müssen nur in der gesamten Symbolliste des Projekts definiert sein; diese Symbole sind als „global“ gültig anzusehen.

Anmerkung: Für die hier definierte Aktivität A des Messpräparats muss die Zerfallskorrektion und z.B. eine Masse oder ein Volumen vom Benutzer in den Gleichungen, d.h. außerhalb von Gamspk1, eingesetzt werden.

Eingabe der Werte:

Weiteres zur Eingabe: siehe Dialog Werte der Spektrums-Auswertung

Ansicht des Ergebnisses der Mittelwertberechnung mit Gamspk1

## 6.6	Monte Carlo Simulation

Unter dem TAB „Resultate“ kann zur Überprüfung des für die Ergebnisgröße y erhaltenen Werts und seiner Unsicherheit eine Monte Carlo Simulation gestartet werden.

Es wird eine (große) wählbare Anzahl von Messungen der Ergebnisgröße simuliert. Dazu werden zunächst für jeden der in der im TAB „Gleichungen“ festgelegten Symbolliste als unabhängig (u) charakterisierten Messgrößen bzw. Parameter mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators ihrer Verteilung (Normal-, Rechteck- oder Dreiecksverteilung) entsprechende Werte „gewürfelt“. Die jeweilige Verteilung einer unabhängigen Messgröße wurde zuvor im TAB „Werte, Unsicherheiten“ festgelegt. Wurde dort für Impulsanzahlen die (N+x)-Regel ausgewählt, werden deren Ereignisanzahlen als Gamma-verteilt „gewürfelt“, auch die daraus hervorgehenden Werte der Zählraten sind dann Gamma-verteilt. Haben alle diese Größen einen Wert zugewiesen bekommen, wird damit nach den vorgegebenen Gleichungen der erste Wert der Ergebnisgröße - „die erste der simulierten Messungen“ - berechnet.

Aus der vielfachen Wiederholung dieses Vorgangs erhält man dann eine statistische Verteilung von Einzelwerten der Ergebnisgröße. Daraus wird ihr bester Schätzwert als arithmetischer Mittelwert und aus der Streuung die Standardabweichung der Einzelwerte der Ergebnisgröße berechnet. Derzeit werden bei der Methode nur Normal-, Rechteck- und Dreiecksverteilungen der einzelnen Größen berücksichtigt.

Ermittlung der MC-Verteilungen und daraus abgeleiteter Kenngrößen im Detail

Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass partielle Ableitungen nach den unabhängigen Größenwerten nicht benötigt werden!

Hinweis: der verwendete Zufallszahlengenerator hat eine Periode von etwa 1018.

Das eben beschriebene Vorgehen gilt für den Fall, dass zwischen den als unabhängig deklarierten Größen keinerlei Korrelationen vorliegen. Hat man jedoch im TAB „Werte, Unsicherheiten“ für bestimmte Paare von korrelierenden Größen Kovarianzen festgelegt, werden den Paaren beim „Würfeln“ untereinander korrelierte Werte zugewiesen, entsprechend der Größe ihrer Kovarianz.

Wichtiger Hinweis dazu: Das Verfahren des „Würfelns von korrelierten Größen“ entspricht dem in Lehrbüchern dargestellten Verfahren, welches hierzu eine Matrix-Methode verwendet (Stichwort: „Gauß-verteilte Zufallszahlen in n Dimensionen“; S. Brandt, Datenanalyse; V. Blobel und E. Lohrmann, Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse; sowie im Supplement 1 zum ISO GUM). Dies kann mit Hilfe der Beispiel-Projekte Kessel-2a-2006.txp und Kessel-2b-2006.txp aus der neueren Publikation von Kessel et al. (2006) demonstriert werden (siehe auch: Bedeutung des TABs "Unsicherheiten-Budget").

Zwischenergebnisse der MC-Simulation, zum Teil als Tabellen, werden in der separaten Datei MC_Tables.txt zusammengefasst.

Im Allgemeinen wird man feststellen, dass das mit der MC-Methode erhaltene Ergebnis (Wert und Unsicherheit der Ergebnisgröße y) gut mit dem nach der analytischen Methode erhaltenen Ergebnis übereinstimmt. Somit ist die MC-Methode eine relativ einfache und elegante Alternative zu dem sehr viel aufwendigeren analytischen Verfahren.

Was kann man aus Abweichungen zwischen beiden Methoden folgern?

Kommt bei Anwendung der MC-Methode ein vom analytischen Verfahren abweichendes Ergebnis heraus, könnte man auf einen Fehler des Programmteils für die analytische Methode schließen. Dies muss aber nicht immer die richtige Folgerung sein!

Was die geschilderte MC-Methode tatsächlich ausführt, kann man auch als eine „Fortpflanzung von Verteilungen“ interpretieren. Dies bedeutet, dass damit im Prinzip für die Ergebnisgröße y der Erwartungswert, also das folgende n-fache Integral, abgeschätzt wird:

y=nFx1,x2,…,xn∙φ1x1∙φ2x2…φnxn ∙dx1∙dx2… dxn .

Hierin bezeichnet Fx1,x2,…,xn die zur analytischen Berechnung von y zusammengefassten Gleichungen (d.h. die Formel, mit der man y üblicherweise berechnet) und φixi die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der n als unabhängigen deklarierten Messgrößen bzw. Parameter xi. Die Breiten der φixi werden durch die dazugehörigen Messunsicherheiten uxi charakterisiert. Eine wesentliche Annahme bei der herkömmlichen Fortpflanzung der Unsicherheiten besteht darin, dass die Unsicherheiten der xi „klein sein sollen“. In diesem Falle werden aus den Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen φixi näherungsweise Delta-Funktionen, so dass sich das o. a. n-fache Integral zum herkömmlich berechneten Wert Fx1,x2,…,xn der Ergebnisgröße y selbst vereinfacht. In diesem Sinne können Abweichungen zwischen beiden Verfahren im Wert und der Unsicherheit der Ergebnisgröße auftreten, wenn einige der beteiligten Messunsicherheiten „nicht klein sind“ und diese zudem noch im Nenner einer Gleichung stehen (Nicht-Linearität).

Die Sammlung der Projektdateien enthält Beispiele, bei denen die diskutierte Abweichung zwischen beiden Verfahren signifikant ist:

| Projektdatei | Besonderheit |
| --- | --- |
| ISO-Beispiel-1a_DE.txp, ISO-Beispiel-1b_DE.txp | Darin verursacht der Selbstabsorptionsfaktor f der Alphastrahlung, dem eine vergleichsweise breite Rechteck-Verteilung zugeordnet wurde und der im Nenner steht, diesen Effekt. |
| Neutron-Dose-Cox-2006_DE.txp | Hierin verursacht die im Nenner stehende feldspezifische Korrektion K mit einer signifikant breiten Rechteckverteilung praktisch den gleichen Effekt wie im vorstehenden Beispiel: die erhaltene Verteilung ist deutlich asymmetrisch. |
| Calibration-of-weight-Cox-2001_DE.txp | In diesem Beispiel erhält man mit der MC-Methode eine signifikant größere Messunsicherheit. Drei der beteiligten Messgrößen ist eine Rechteckverteilung zugeordnet. |
| Wuebbeler-Ex1_DE.txp | Eine nichtlineare Modellfunktion in Verbindung mit großen Unsicherheiten der normalverteilten Eingangswerte führen zu einer schiefsymmetrischen Verteilung der Ergebnisgröße |
| Wuebbeler-Ex2_DE.txp | Rechteck-verteilte Eingangsgrößen führen zu einer trapezförmigen Verteilung der Ergebnisgröße |

## 6.7	Low-Level-Anwendungen, (N+x)-Regel

Wichtiger Hinweis: Es hat sich herausgestellt (2024), dass die Art der Anwendung der nachfolgend beschriebenen (N+x)-Regel in ISO 11929 noch nicht klar geregelt ist. Daher bleibt deren Anwendung zunächst dem Anwender überlassen.

Sehr kleine Impulsanzahlen N sind nicht mehr normal-, sondern Poisson-verteilt. Mit Bayes’schen Methoden kann man zeigen, dass die daraus abgeleiteten Zählraten Gamma-verteilt sind. Unter Verwendung eines als gleichförmig angenommenen Priors (Weise et al., 2009) ergibt sich für den Erwartungswert der Zählrate R der Wert R=N+x/tm und für die dazugehörige Standardabweichung u2R=(N+x)/(tm2 )=R/tm , mit x=1. Daraus folgt für den Fall sehr kleiner Impulsanzahlen die Empfehlung, N durch N+1 zu ersetzen, hier als N+x-Regel bezeichnet, die in der Literatur schon lange bekannt ist.

Man kann die Zahl x in (N+x) auch als Variable betrachten, als GamDistAdd bezeichnet. Sie entspricht dann einer Gammaverteilung der Größe, die in der Bayes’schen Betrachtung auf einem Prior beruht, der proportional zu 1/ (GamDistAdd=0.0), zu -1/2 (GamDistAdd=0.5) oder konstant ist (GamDistAdd=1).

Es wird hier davon ausgegangen, dass von dieser Regel im Allgemeinen nur die Bruttozählrate Rb und die Nulleffektzählrate R0 betroffen sind, weil die anderen Zählraten anderweitig bzw. weniger direkt gemessen werden. Im UncertRadio-Dialog brauchen die Werte dieser beiden Zählraten nicht modifiziert werden, wenn die (N+x)-Regel direkt auf die Brutto- und Nulleffektimpulsanzahlen, Nb und N0, angewendet werden soll. Programm-intern wird folgende Ersetzungsregel angewendet:

Vor einem Programmteil, das Berechnungen damit ausführt:

Nb wird ersetzt durch den Ausdruck (Nb+ GamDistAdd),

N0 wird ersetzt durch den Ausdruck (N0+ GamDistAdd).

Nach diesem Programmteil: Diese Ersetzungen werden wieder rückgängig gemacht.

GamDistAdd ist derzeit auf den Wert 0 voreingestellt.

Die Anwendung dieser (N+x)-Regel auf die genannten Impulsanzahlen kann im TAB „Werte, Unsicherheiten“ „eingeschaltet“ werden, indem man als Verteilungstyp dieser Größen „(N+x)-Regel“ auswählt.

Hinweis: Die (N+x)-Regel darf nur für Impulsanzahlen selektiert werden, nicht aber für die aus ihnen abgeleiteten Zählraten; letztere werden dabei programmintern auf die Impulsanzahlen zurückgeführt und sind somit ebenfalls gamma-verteilt. Das bedeutet, dass diese Regel nur angewendet werden kann, wenn die Zählrate R mit einer Gleichung R=N/t auf N zurückgeführt wird. Für N wird vom Benutzer in diesem Fall nur der Wert eingegeben, das Feld für dessen Unsicherheit lässt man leer; die sich aus der Gammaverteilung ergebende Unsicherheit wird nur programmintern berechnet.

Zwei Beispiele (Gamma-Dist_DE.txp und Lira-Gammadist_DE.txp) zeigen die Anwendung der (N+x)-Regel für den Fall sehr niedriger Impulsanzahlen.

Wichtig: Im Vorgriff auf eine neue Ausgabe der ISO 11929 wird die Anwendung der (N+x)-Regel in UncertRadio wie folgt abgeändert. Bis auf eine Ausnahme wird x=0 für beliebiges N verwendet. Die Ausnahme ist N=0: dann wird x=1 verwendet. Dafür muss die Variable GamDistAdd gleich null gesetzt werden ( Optionen – Voreinstellungen). Unter dieser Voraussetzung, x=GamDistAdd=0, addiert UncertRadio intern nur dann den Wert 1 zu N, wenn N=0 ist (also „0+1“). Das bedeutet, dass für N>0 eine Gammaverteilung der dazugehörigen Zählrate R mit einem Prior(R) ~ 1/R verwendet wird. Bei N=0 hingegen wird ein gleichförmiger Prior(R) unterstellt.

Wenn dagegen x=GamDistAdd > 0 gesetzt wurde, was bei bereits existierenden UR-Projekten der Fall sein kann, wird das generell zu N addiert, auch wenn N>0 ist.

Man kann davon ausgehen, dass die (N+x)-Regel nur bei den Bestimmungsverfahren ohne lineare Entfaltung zum Einsatz kommt, auch nur dann, wenn die betreffenden Impulsanzahlen sehr klein sind. Bei Verfahren mit linearer Entfaltung dagegen würde man bei solch kleinen Impulsanzahlen die Entfaltung vermutlich gar nicht erst versuchen; leider würde dann auch der Fall vorliegen, dass die Methode der kleinsten Quadrate bei sehr kleinen – Poisson-verteilten – Impulsanzahlen zu einem Bias führen kann und man auf Poisson-Maximum-Likelihood-Verfahren ausweichen müsste.

Hier soll mit folgendem einfachen Beispiel darauf aufmerksam gemacht werden, dass man bei Anwendung der MC-Simulation mit ggf. sehr asymmetrischen Verteilungen rechnen kann, die deutlich von der Normalverteilung abweichen.

In diesem Beispiel lauten die Gleichungen wie folgt:

A = phi * Rn

Rn = Rg - R0

Rg = ng / t

R0 = n0 / t0

Der Ausgangsfall sei gegeben durch: Phi = 1, urel(Phi) = 0,1, t =100 s und t0 = 500 s sowie ng = 8 Impulse und n0 = 6 Impulse, d.h., Rg = (8+1)/100=0,09 s-1 und R0 = (6+1)/500=0,014 s-1. Hierfür ergibt sich bei der MC-Simulation folgendes Bild, mit nur leichter Asymmetrie der simulierten (grünen) Verteilungen:

|  | Ausgangsfall |
| --- | --- |

Für den nächsten Fall, mit t0 = 500 s, aber n0 = 0 Impulsen, ergibt sich eine Verteilung für die Erkennungsgrenze (nachfolgende Grafik), die eine noch größere Asymmetrie zeigt. Letztere ist die Ursache dafür, dass der MC-Wert der Erkennungsgrenze (rote vertikale Linie) um etwa das 2fache über dem entsprechenden Wert aus dem analytischen Verfahren (blaue Kurve) liegt.

|  | n0 auf null heruntergesetzt |
| --- | --- |

Jetzt wird gegenüber dem Ausgangsfall als Einziges die Messdauer t0 der Nulleffektzählrate auf  t0=100*tm erhöht (ein in der Praxis unrealistischer Fall), auf z.B. 10 000 s, d.h. man macht R0 sehr klein, erhält man speziell für die Verteilung der Erkennungsgrenze eine extrem asymmetrische Verteilung, die nur ganz wenig in den negativen Bereich hineinragt, also ganz anders als z.B. bei MC-Details gezeigt.

|  | t0 auf t0=100*tm erhöht |
| --- | --- |

Die Ursache ist darin zu sehen, dass bei der jetzt extrem kleinen Nulleffektzählrate die Verteilung für die Erkennungsgrenze hauptsächlich durch die Bruttozählrate verursacht wird, für die die Gammaverteilung bei kleinen Impulsanzahlen immer im positiven Bereich bleibt und stark asymmetrisch ist.

## Konfidenz-Ellipsen

Die Darstellung einer Konfidenz-Ellipse kann über das Hauptmenü „Optionen – Berechne Konfidenz-Ellipse“ aufgerufen werden.

Konstruktion der Ellipse

Die Konstruktion einer Konfidenz-Ellipse eines Paares von Ergebnisgrößen kann nach dem GUM Supplement 2 wie folgt skizziert werden.

Zunächst wird die Kovarianzmatrix Uy zweier Ergebnisgrößen ermittelt. Für letztere, hier als y1 und y2 bezeichnet, besteht ihre Kovarianzmatrix Uy aus den Diagonalelementen u2y1 und u2y2 sowie den identischen nicht-diagonalen Elementen ρ uy1uy2, mit dem Korrelations-Koeffizienten ρ.

Für die untere Dreiecks-Matrix L der Cholesky-Zerlegung von Uy, angedeutet durch Uy=L LT, werden mit der Jacobi-Methode die Eigenwerte d berechnet.

Die Längen a der Halbachsen der Ellipse und der Winkel  , den die Hauptachsen der Ellipse bezüglich der Koordinatenachsen haben, ergeben sich aus den Gleichungen

aj=dj χ1-γ;22  ,      j =1,2

θ=12tan-12ρ uy1uy2u2y1-u2y2

wobei χ1-γ;22=5,99146 das (1-)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden ist.

Grafische Umsetzung

Die nachfolgende Grafik zeigt im linken Bild eine solche Konfidenz-Ellipse. Diese entspricht noch nicht dem gewohnten Bild einer Ellipse, da die Hauptachsen der Ellipse nicht senkrecht aufeinander stehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die beiden Koordinaten-Achsen unterschiedlich skaliert sind. So sind 5 Skaleneinheiten der beiden Koordinatenachsen im Bild unterschiedlich lang.

| beide Achsen haben unterschiedliche Skalen | re-scale: beide Achsen haben gleiche Skalen (5 Skalenteile haben auf beiden Achsen dieselbe Länge) |
| --- | --- |

Diesen Nachteil kann man beseitigen, indem diese gleichartig skaliert werden. Dies erreicht man, durch folgende Re-Skalierung (im GUM Supplement 2 ist die Verwendung unterschiedlicher Skalierungen vermieden worden):

uy1 ≤uy2 :    y1→y1uy2uy1  ,

oder

uy2 ≤uy1 :    y2→y2uy1uy2  .

Zur grafischen Darstellung werden zunächst die Punkte der Ellipsenkurve unter der Voraussetzung berechnet, dass der Ursprung der Ellipse im Koordinatenursprung liegt und der Winkel der Ellipsenachsen bezüglich der Koordinatenachsen null ist. Diese Punkte werden dann mit einer Koordinatentransformation, die sich aus einer Translation und einer Drehung zusammensetzt, auf die endgültige, aber re-skalierte, Form gebracht und geplottet wird.

Die obige Abbildung zeigt im rechten Bild die re-skalierte Form der Ellipse; ihre Achsen stehen jetzt senkrecht aufeinander. In beiden Bildern sind die Intervalle

yj±uyjχ1-γ;22

als gestrichelte Geraden eingezeichnet.

Literatur:

JCGM 102:2011 (GUM Supplement 2, 2011)

Brandt, S., 1999, Kapitel 5.10 und A.12

Press et al., 1992, chapter 11.1

M. A. Thompson, 2015:  Gaussian Statistics Lecture

W. E. Hoover, 1984

## Verwendung von Datensätzen für Mittelwert und Varianz

### Mathematischer Hintergrund

Die hier verwendeten Formeln für Mittelwert und Varianz basieren auf der Bayesstatistik. Ihre Herleitung wurde im Kapitel 5.8 und im Anhang C der Publikation von Weise et al. (2013) erläutert. Es wird zwischen zwei Fällen a) und b) unterschieden (siehe auch Verfahren A und B in Tabelle 2 des Kapitels 6.12.1):

Unbekannte zufällige Einflüsse:

- Mittelwert-Typ 1. Für eine beliebige Eingangsgröße x, die keine Impulsanzahl darstellt, wird die Varianz wird aus der experimentellen Streuung der m Einzelwerte berechnet:

u2x=1m(m-1)(m-3)sx2	(1)

Hierin bedeuten:

x=i=1mxi,  	und 	sx2=1m-1i=1m(xi-x)2                 (2)

- Mittelwert-Typ 2. Eine Eingangsgröße n stellt eine Impulsanzahl dar, und es wird ein zusätzlicher, z.B. proben- oder verfahrensbedingter Einfluss unterstellt, der die Poisson-bedingte Streuung vergrößert. Für diesen Einfluss wird eine Normalverteilung mit den Parametern µ und σ2 angenommen. Dann gilt für die Varianz des Mittelwerts:

u2n=1mn+(m-1)(m-3)(n+sn2)=1m(n+E(S2,n))  	(3)

n  und sn2 werden entsprechend  x  und sx2 berechnet. Der Varianzanteil

ES2,n=(m-1)(m-3)(n+sn2)  	(4)

wird als bester Schätzwert des Parameters σ2  der beteiligten Normalverteilung betrachtet. Der erste Term in der Klammer von Gl. (2), n , entspricht dem Poisson-Anteil der Varianz.

Die Anwendung dieser Formeln führt zu dem überraschenden Resultat, dass eine Varianz nur berechnet werden kann, wenn mehr als 3 Einzelwerte vorliegen.

Mittelwert-Typ 3. Für Vergleichszwecke kann die klassische Formel für die Standardabweichung des Mittelwerts verwendet werden,

ux=sxm , 	(5)

und zwar dann, wenn als Mittelwerttyp „klassisch“ verwendet wird.

Bekannte zufällige Einflüsse

Wenn der Anteil von (4) an (3) relativ klein ist, wird ein Parameter ϑ definiert:

ϑ2=ES2,n/n2

Dann wird aus Gl. (3):

u2n=1m(n+ϑ2n2)  	(6)

Durch Auflösen der Gl. (4) nach ϑ2 erhält man eine Gleichung, mit der ϑ2 aus einer Reihe von Messungen an einer Referenzprobe r ermittelt werden kann:

ϑ2=mr u2nr-nr/nr2  	(7)

Der Parameter ϑ soll kleiner als etwa 0,2 sein.

### Anwendung von Mittelwerten in UncertRadio

Wird in der Symbolliste im TAB „Gleichungen“ der Symboltyp einer Größe von „a“ oder „u“ in „m“ geändert, erwartet das Programm, dass Wert und Unsicherheit dieser Größe aus einem noch einzugebenden Datensatz ermittelt werden sollen. Diesem Zweck dient der folgende Dialog, der mit dem Icon  aus der Toolbar aufgerufen wird (es verlangt zuvor die Zeile der „m“-Variable im TAB „Werte, Unsicherheiten“ zu selektieren):

Hierin sind die Bezeichner für die Mittelwert-Datensätze schon voreingestellt, im Bild ist xb_data für die Dateneingabe ausgewählt. Daneben kann der Typ des Mittelwerts und seiner Varianz nach den Gleichungen (1) und (3) selektiert werden. Für den „Notfall“, dass nur 3 Einzelwerte vorliegen, oder im „klassischen“ Sinne ausgewertet werden soll, steht als dritte Option die Varianz nach Gl. (5) zur Verfügung. Letztere kann also auch für mehr als 3 Einzelwerte verwendet werden. In dem gezeigten Dialog entsprechen die Standardabweichungen sx und s0x den Gleichungen (1) und (2) in 6.9.1.

Mit der unten im Dialog mit dem Hinweis „sel. Datensatz für Referenz“ angeführten Combobox kann einer der Mittelwert-Datensätze selektiert werden, der im Falle von „bekannten zufälligen Einflüssen“ als Referenz herangezogen werden soll. Ein Beispiel dafür ist das Projekt ISO-Beispiel-2b_V2_DE.txp. Ist kein solcher Datensatz selektiert, erfolgt die Auswertung mit der Option „unbekannte zufälligen Einflüsse“. Die Einzelheiten zu diesen beiden Optionen sind im Kapitel 6.12 erläutert.

Die daraus erhaltenen Werte für Mittelwert und Unsicherheit werden durch das Programm im TAB „Werte, Unsicherheiten“ durch den Button „Berechnung der Unsicherheiten“ in die Tabelle eingetragen.

Die Einzelwerte einer Größe mit dem Namen Symbol werden in der Projektdatei (*.txp) als Datensatz unter dem dazugehörigen Bezeichner (symbol_data) gesichert.

Für den Ablauf der Dateneingabe wird empfohlen, zunächst die Tabelle im TAB „Werte, Unsicherheiten“ auszufüllen. Für die mit „m“ markierten Variablen ist die „t-Verteilung“ als Verteilungstyp zu selektieren, damit die mit dem obigen Dialog durchzuführende statistische Behandlung korrekt verläuft. Erst dann sollte der Mittelwertdialog aufgerufen werden. In diesem wird zunächst die gewünschte Mittelwertvariable selektiert; nach Eingabe ihrer Einzelwerte wird der Mittelwerttyp selektiert und dieser dann berechnet. Nach Beendigung dieses Dialogs ist die Auswertung zu aktualisieren.

Die Eingabe der Einzelwerte wurde in diesem Dialog so geändert, dass nach Eingabe eines Wertes die Zelle darunter schon zur Eingabe aktiviert wird. Die aktivierte Zelle kann in dem Grid auch „etwas verschoben“ auftreten, der darin eingegebene Wert (mit Enter oder Cursor-down abgeschlossen) wird jedoch in die vorgesehene Zelle eingetragen. Das Eingeben von Werten wird mit Enter in der gerade aktivierten Zelle beendet, die dazu noch leer sein muss.

## 6.10 Messung eines kurzlebigen Radionuklids mit vergleichsweise langer Messdauer

### 6.10.1 Grundlagen

Wird bei der Messung der Aktivität eines Nuklids mit kurzer Halbwertszeit das Produkt λtm deutlich größer als 0,1 oder gar ≥1, stellt die Poissonverteilung der Bruttozählrate nur noch eine Näherung dar. In diesem Falle tritt die Besonderheit auf, dass die Verteilung der Bruttoimpulsanzahl eine Überlagerung von Binomialverteilung (Probenbeitrag) und Poissonverteilung (Nulleffekt) ist. Charakteristisch für ein Verfahren mit binomialverteilten Impulsen des Probenbeitrags ist, dass die Varianz der Bruttoimpulsanzahl kleiner ist als die Bruttoimpulsanzahl, d.h. kleiner als die Varianz einer rein Poisson-verteilten Bruttoimpulsanzahl ist. Zur Verwendung der Binomialverteilung für die nachgewiesenen Zerfälle unter dieser Randbedingung wird auf Literatur verwiesen (Mathews et al, 1979; Spyrou et al., 1981; Salma and Zemplén-Papp, 1992; Gilmore, 2008; Semkow, 2007).

Es sei N die zu Beginn der Messung vorliegende Anzahl von Atomen. Das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit 1-e-λ⋅tm für den Zerfall eines Atoms während der Dauer tm und der Wahrscheinlichkeit ε, diesen Zerfall in einem Detektor nachzuweisen, stellt den einen Parameter p=ε∙1-e-λ⋅tm der Binomialverteilung dar, N den anderen. N ist mit der Aktivität A verknüpft, A=λ∙N.

Die Literatur beschränkt sich im Wesentlichen auf die Betrachtung allein der Binomialverteilung des Probenbeitrags. Die Verteilung der Bruttoimpulsanzahl (Probenbeitrag plus Nulleffekt) wird jedoch ebenfalls benötigt. Diese kann durch Faltung zweier diskreter Verteilungen der Binomial- und Poisson-Variablen X und Y hergeleitet werden:

| X: | PBix¦N,p=&N&xpx1-pN-x |  |
| --- | --- | --- |
| Y: | PPoy¦R0,tm=R0tmye-R0tmΓy+1 |  |
| Z = X + Y: | PBiPoX+Y=z=k=0zPBiX=x≡k¦N,pPPoY=z-k¦R,tm |  |

Mit x≡k, y≡n0m=R0tm und der Bruttoimpulsanzahl ng=z=x+y=k+n0m folgt:

|  | PBiPong¦N,p,R0,tm,tb=k=0ngPBik¦N,pPPong-k¦R0,tm | (1) |
| --- | --- | --- |

Anmerkung:

Streng genommen ist die Form der so definierten PBiPo-Verteilung nur für ganzzahlige Werte des zur Binomialverteilung gehörenden Parameters N definiert. Für nicht ganzzahlige N ist die darin enthaltene Binomialverteilung für sich genommen nicht auf 1 normiert. Zur Vermeidung dieses Problems kann Gl. (1) allerdings durch eine spezielle numerische Form ersetzt werden, die mit Hilfe einer hypergeometrischen Verteilung unter Verwendung der sogenannten Kummer confluent hypergeometric function dargestellt werden kann. Diese Form der Verteilung ist auch für ungeradzahlige Werte von N geeignet und kommt, insbesondere bei größeren Werten von N, mit deutlich kürzerer Rechenzeit aus. Diese Version der PBiPo-Verteilung wird tatsächlich in UncertRadio verwendet.

Bei der Monte Carlo-Simulation werden für einen zu erzeugenden Wert der Bruttoimpulsanzahl ein binomial-verteilter Wert für den Probenbeitrag und ein Poisson-verteilter Wert für den Nulleffektbeitrag erzeugt. Die beiden Werte werden zur Bruttoimpulsanzahl addiert. Dabei kann jedoch nur die zu Gl. (1) äquivalente Form der Verteilung (diskrete k Werte) erzeugt werden, da der Zufallszahlengenerator für binomialverteilte Werte nur ganzzahlige Werte erzeugt, während der Poisson-verteilte Nulleffektbeitrag kontinuierliche Werte liefert. Für eine kleine Impulsanzahl erhält man daher, für jede ganze Zahl der Binomialverteilung eine Art von Peak, eine Reihe überlappender Peaks.

### 6.10.2 Hinweise zu Unsicherheiten und zur Auswertung

Erwartungswert und Varianz der Bruttoimpulsanzahl ng werden wie folgt aus der PBiPo-Verteilungsdichte berechnet:

|  | Eng=j=0∞jPBiPoj¦N,p,R0,tm,tb=Np+R0tm=Np+n0m | (2) |
| --- | --- | --- |

|  | Varng=j=0∞j2PBiPoj¦N,p,R0,tm,tb-E2ng=Np+n0m1-p+n0mp | (3) |
| --- | --- | --- |

Für die Binomialverteilung allein gilt:

Ek=Np=k     und      	(4)

var(k)=Np1-p=k1-p	(5)

so dass in den Gl. (2) und (3) das Produkt Np durch k ersetzt werden kann.

Setzt man k=ng-n0m, das als Netto-Impulsanzahl zu interpretieren ist, in Gl. (3) ein, folgt:

Varng=ng1-p+R0tmp=ng1-p+n0mp 	(6)

Zwei für die Unsicherheitsfortpflanzung wichtige Größen sind die Brutto- und die Nettozählrate.  Sie müssen auf direkt gemessene Größen zurückgeführt werden:

Bruttozählrate:

Rg=ngtm 	(7)

u2Rg=1tm2u2(ng)=1tm2ng1-p+n0mp=Rgtm(1-p)+R0tmp 	(8)

Nettozählrate:

Rn=Rg-R0

u2(Rn)=u2(Rg)+u2(R0)=Rgtm(1-p)+R0tmp+R0t0=Rgtm(1-p)+R0(ptm+1t0)

Es gilt für  binomial Poisson≡ p→0 :    u2Rg=Rgtm;      u2(Rn)=Rgtm+R0t0

Zusammenhang zwischen Aktivität und N

Für die bei t=0 vorliegenden Aktivität A0=λN wird in der Zeitdauer tm die allein auf den Beitrag des kurzlebigen Radionuklids verursachte Impulsanzahl k registriert/nachgewiesen. Dafür gilt:

k=ε0tmA0e-λtdt=ε0tmλNe-λtdt=Nε1-e-λtm=Np 	(9)

Mit Rs=k/tm folgt:

N=Rstmp      bzw. auch     N=a/wtmp 	(10)

Aus dem Ausdruck für die Zählrate Rs

|  | ktm=εA0tm0tme-λtdt=εA01-e-λtmλtm | (11) |
| --- | --- | --- |

folgt A0 (f3 ist die Korrektion für den Zerfall während der Messung):

|  | A0=ktmλtmε1-e-λtm=ktm1ε1f3 | (12) |
| --- | --- | --- |

Aktivitätskonzentration a:

Für die zu berechnende Aktivitätskonzentration a wird die Beziehung A0=λNverwendet:

a​=w0A0=w0λkp=w0λng-n0mp=w0λtmp(ngtm-n0mtm)=w(Rg-R0)	(13)

Auf der Basis dieser Gleichung kann in UncertRadio die Unsicherheit durch Unsicherheitsfortpflanzung berechnet werden.

### 6.10.3 Ein Beispielfall

Es wird radiochemisch abgetrenntes Ac-228 (Halbwertszeit (6,15 ± 0,03) h) während der Messdauer von 8 h gemessen. Für diese Messbedingung gilt λAc228tm=0,9017. Da dies Produkt deutlich oberhalb von 0,1 liegt, fast 1 ist, ist der Ac-228-Beitrag zur gemessenen Bruttoimpulsanzahl als binomialverteilt anzusetzen. Die Bruttoimpulsanzahl folgt also der Summe aus Binomial- und Poisson-verteilter Beiträge.

Verwendete Symbole und Eingangswerte:

(entnommen aus dem UR2-Projekt Ac228_binomial_DE.txp)

| N | Anzahl der Atome zum Beginn der Messung ( A=λN) |
| --- | --- |
| p | =ε1-e-λtm: Parameter der Binomialverteilung: Bink¦N,p=&N&kpk1-pN-k; (0≤k≤N) (1) p=0,23764104; u(p)= 0,004982491 Hinweis: beginnt die Messung der Dauer tmnicht bei 0, sondern bei t1, kann der Parameter p erweitert werden: p=e-λt1ε1-e-λtm |
| ε | Nachweiswahrscheinlichkeit: 0,4 ± 0,0083; |
| λ | Zerfallskonstante des Ac-228, Halbwertszeit 6,15 h ± 0,03 h; λ=0,1127069 h-1; u(λ)= 5,497896E-04 h-1 |
| tm | Dauer der Ac-228-Messung, die nicht klein ist gegenüber der Halbwertszeit (z. B. 8 h); |
| R0 | Nulleffektzählrate, währen der Dauer t0= 20 h gemessen: 50 Imp./20 h = 2,50 h-1; |
| ng | Bruttoimpulsanzahl: 50 Impulse in 8 h; |
| w0 | Faktor, der die Aktivität (Bq) in eine bezogene Aktivität (z.B. Aktivitätskonzentration) konvertiert |

Aus diesen Daten folgt:

n0m=20 Impulse

k=ng-n0m=30 Impulse

N=k/p=126,2408 Impulse

Rs=30/8 h-1=3,75 h-1

u(Rs)=30∙1-0,23764104/8=0,5978 h-1

u(ng)=ng1-p+n0mp=50∙1-0,23764104+20∙0,23764104=6,5476

A0=0,112707∙126,24=14,228 Bq

weitere Rechnungen dazu:

w =    3,79418826      u(w)=   7,90495202E-02         (w0=1)

a =    14,2282066       u(a)=   3,39566064

Summe(Produkt(Bi x Po)):

mean(BiPo)=   50.0000000       var(BiPo)=   42.8707695

expected Var: Ng*(1-p) + N0/t0*tm*p=   42.8707695

Anmerkung: Die Varianz der Bruttoimpulsanzahl (42,871) ist kleiner ist als die Bruttoimpulsanzahl (50,0), d.h. kleiner als die Varianz (50,0) einer rein Poisson-verteilten Bruttoimpulsanzahl. Für eine 10mal kleinere Nachweiswahrscheinlichkeit wird p 10mal kleiner, d.h. p=0,0237641. Bei dieser Annahme kann die Binomialverteilung in guter Näherung durch eine Poissonverteilung ersetzt werden. Dann würde man näherungsweise „Varianz der Bruttoimpulsanzahl = Bruttoimpulsanzahl“ erwarten. Dies wird durch Gl. (6) bestätigt, nach der der Wert der Varianz 50∙0,97624+20∙0,0237641=49,287 beträgt, also schon nahezu dem für den „Poisson plus Poisson“-Fall erwartbaren Wert von 50 entspricht.

### 6.10.4 Implementierung in UncertRadio

Der erste Schritt zum Aufruf des speziellen Verfahrens für kurze Halbwertszeiten besteht darin, in dem UR-Projekt im TAB „Werte, Unsicherheiten“ für die Variable der Bruttoimpulsanzahl den Typ „Binom+Poiss“ der Verteilungsform zu selektieren.

Danach sind 4 weitere Parameter zu selektieren: p,  R0, tm und λ. Dazu kann über das Menü Bearbeiten – Binomial/Poisson-Fall setzen ein Dialog aufgerufen werden:

Beim Aufbau eines solchen UR-Projekts wird dieser Dialog auch programm-intern aufgerufen.

Die Symbolnummern der vier Parameter p, R0, tm, lambda, werden in der txp-Datei gespeichert, z.B. „BinPoi=8 10 12 9“.

## 6.11	Spezielle Verteilungen und ihre Eigenschaften

In UncertRadio sind folgende Wahrscheinlichkeitsverteilungen implementiert:

| Verteilung | Kürzel | Hinweise |
| --- | --- | --- |
| Normalverteilung | Normal |  |
| Rechteckverteilung | Rechteck |  |
| Dreiecksverteilung | Dreieck |  |
| (N+x)-Regel | (N+x)-Regel | siehe Abschnitt 6.7 |
| Lognormalverteilung | LogNormal |  |
| Gammaverteilung | GammaDist |  |
| Binomial+Poisson-Verteilung | Binom+Poiss | siehe Abschnitt 6.10.1 |
| Betaverteilung, 2 Parameter | Beta2Dist |  |
| T-Verteilung | T-Vertlg |  |
| Betaverteilung, 4 Parameter | Beta4Dist |  |
| Erlangverteilung der Messdauer für Impulsvorwahl | Npreset | ist Gammaverteilung für ganzzahlige Impulse |

Neben den bekannten Verteilungen, wie z.B. Normal-, Rechteck- oder Dreiecksverteilungen, kommen noch spezielle Verteilungen zum Einsatz,

- die Gammaverteilung,

- die Betaverteilung und

- die t-Verteilung.

deren Eigenschaften nachfolgend beschrieben werden. Diese können zusätzlich zwei bis vier Parameter verwenden. Im Folgenden werden die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen (probability density function, pdf) und der Zusammenhang ihrer Parameter mit den Messwerten erläutert.

Mit dem Icon  kann ein Dialog zur Ansicht der Parameter einer speziellen Verteilungsdichte einer Eingangsgröße aufgerufen werden. Dazu muss die Zeile dieser Eingangsgröße in der „Werte, Unsicherheiten“-Tabelle markiert sein.

### 6.11.1	Die Gammaverteilung

Wahrscheinlichkeitsdichte als Funktion von x, mit Parametern α und β :

Pγx|α,β=βαΓ(α)xα-1e-βx

Γ(x) ist die Gammafunktion, es gilt Γ(x+1)=x!.

Mittelwert Ex und Varianz Varx der Wahrscheinlichkeitsdichte sind wie folgt definiert:

Ex=αβ ;   	Varx=αβ2

Ordnet man diesen den Mittelwert und die Varianz von Messwerten zu, können in Umkehrung der Gleichungen die beiden Parameter berechnet werden:

β=ExVarx  	α=Ex2Varx

Die Gammaverteilung wird u.a. für Zählraten oder für eine Nachweiswahrscheinlichkeit mit größerer relativer Unsicherheit verwendet.

### 6.11.2	Die Betaverteilung

Wahrscheinlichkeitsdichte als Funktion von x, mit Parametern α und β :

Pβx|α,β=1B(α,β)xα-11-xβ-1

B(α,β)=Γ(α)Γ(β)/Γ(α+β)  ist die Betafunktion.

Mittelwert Ex und Varianz Varx der Wahrscheinlichkeitsdichte sind wie folgt definiert:

Ex=αα+β ;   	Varx=αβα+β2α+β+1

Ordnet man diesen den Mittelwert und die Varianz von Messwerten zu, können in Umkehrung der Gleichungen die beiden Parameter berechnet werden:

β=α1Ex-1;    	α=ExEx1-ExVarx-1

oder (nach NIST):

β=αx1-x;  	 α=xx(1-x)s2-1

Die Betaverteilung ist im Gegensatz zur Gammaverteilung nur im Bereich 0≤x≤1 definiert. Sie ist damit z.B. für eine Nachweiswahrscheinlichkeit mit dem gleichen möglichen Wertebereich gut geeignet.

### 6.11.3	Die t-Verteilung

Es wird nicht die einfachere Student-t-Verteilung sondern die „nicht-standard“ t-Verteilung benutzt, die im englischen auch als „Scaled-and-shifted t-distribution bezeichnet wird. Sie besitzt als Parameter die Anzahl υ der Freiheitsgrade und zwei Parameter μ („Verschiebung“) und σ2 („Skalierung“).

Die Wahrscheinlichkeitsdichte:

Pt(x|υ,μ,σ2)=Γ((υ+1)/2)Γ(υ/2)υπ1σ1+1υx-μσ2-υ+12

Üblich ist dafür auch folgende Schreibweise Pυ(μ,σ2).

Mittelwert Ex und Varianz Varx der Wahrscheinlichkeitsdichte sind hier wie folgt definiert:

Ex=μ;       	 υ>1

Varx=σ2υυ-2 ;   	 υ>2

Zur Ermittlung der Werte der beiden Parameter wird eine Messreihe x1,x2,…,xn von Wiederholungsmessungen normalverteilter Werte herangezogen, für die μ und σ2 als unbekannt angenommen werden. Für die Eingangsgröße X ergibt sich die oben angeführte Wahrscheinlichkeitsdichte der t-Verteilung in der Form

Pυ(x,s2n)

mit folgenden Parameterwerten (Mittelwert, Varianz,  ν=n-1):

| x=1ni=1nxi | s2=1n-1i=1nxi-x2 |
| --- | --- |

Die oben angeführten Erwartungswerte führen zu folgenden Werten:

Ex=x

Varx=s2nυυ-2=s2nn-1n-3;

Hierbei sind x und s2n als die aus den Messungen erhaltenen Eingangswerte der t-Verteilung anzusehen, während der Faktor n-1/n-3 sich aus der Eigenschaft der t-Verteilung ergibt.

Da sich die t-Verteilung auf eine Messreihe bezieht, muss die betreffende Eingangsgröße in UncertRadio als eine Mittelwertegröße deklariert werden (siehe Anwendung von Mittelwerten). Damit sind dann die Werte n bzw. υ=df=n-1 und  mu=x,  sigma= s programm-intern bekannt und werden über das Toolbar Icon   in dem folgenden Dialog zusammengefasst:

Zufallswerte tk dieser Verteilungsdichte werden mittels  tk=x+s2nt0k gewonnen, wobei die t0k Zufallswerte der Standard-t-Verteilung sind, die mit einem Zufallszahlengenerator erzeugt werden. In der genannten Formel für tk darf der Faktor n-1/n-3 nicht enthalten sein; er ergibt sich allein aus der Verwendung der t0k-Werte.

### 6.11.4	Erzeugung von Zufallszahlen

Zur Erzeugung von gamma-verteilten Zufallswerten wird ein Generator von Marsaglia and Wang (2000) und ein Generator aus Alan Millers Sammlung von Fortran-90-Routinen ( https://jblevins.org/mirror/amiller/ ) verwendet. Für die beiden anderen Verteilungen werden ebenfalls Routinen aus Alan Millers Sammlung verwendet.

## 6.12	Bruttogröße: Varianzinterpolation für einen Mittelwert

### 6.12.1 Definitionen

In Anlehnung an Kapitel 6.9.1 werden folgende Definitionen für die Mittelwerte und deren Varianzen verwendet:

Tabelle 1:

| xg=1ngi=1ngxgi | xb=1nbi=1nbxbi |
| --- | --- |
| sg2=1ng-1i=1ngxgi-xg2 | sb2=1nb-1i=1nbxbi-xb2 |
| fg=ng-1ng-31ng | fb=nb-1nb-31nb |
| u2(xg)=fgsg2 | u2(xb)=fbsb2 |

Den Eingangsgrößen, denen Mittelwerte zugeordnet sind, wird dabei pauschal die t-Verteilung als Verteilungstyp zugeordnet. Die möglichen Werte, die den drei Parametern (Anzahl der Freiheitsgrade υ, Mittelwert μ, Standardabweichung σ (Skalierung)) der t-Verteilung zuzuordnen sind, sind in der folgenden Tabelle am Beispiel der Bruttogröße (Index g) gegeben; die Tabelle für die Untergrundgröße (Index (b) sähe entsprechend aus.

Tabelle 2:

|  | Verfahren A „nicht Impulsanzahl“ | Verfahren B „Impulsanzahl, mit Einfluss“ | Verfahren C „klassisch“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t-Verteilung | t-Verteilung / Normalvert. | Normalverteilung |
| υ | ng-1 | m-1 | ng-1 |
| μ | 1ngi=1ngxgi | 1mi=1mni | 1ngi=1ngxgi |
| σ | fgsg2 | nm+fg(n+sn2) | fgsg2 |
| fg | ng-1ng-31ng | m-1m-31m | 1ng |

(n  und sn2 werden entsprechend  x  und sx2 berechnet.)

Hinweise:

Die Verteilung zum Mittelwerttyp „Impulsanzahl“ ist eine Überlagerung einer „shifted“ t-Verteilung (Mittelwert n) und einer Normalverteilung (Mittelwert 0); siehe Abschnitt 6.12.2. Der Fall in der dritten Spalte wird im Programm intern im Modus „normalverteilt“ berechnet, auch dann, wenn in UR der betreffenden Variablen die t-Verteilung zugeordnet wurde.

Die Varianz einer Summe einer t-verteilten und einer normal-verteilten Größe ist nur dann durch die Summe ihrer Varianzen gegeben, wenn mehr als etwa 5 Werte der t-verteilten Größe vorliegen.

Wenn die Untergrundgröße xb nicht als Mittelwert behandelt wird, dann wird das dazugehörige fb=1.

### 6.12.2 Prinzip der MC-Simulation

Zur theoretischen Behandlung des Verfahrens B aus Tabelle 2 wird auf den Anhang C, insbesondere C.2, bei Weise et. al. (2013) verwiesen. Dort wird gezeigt, wie der Ausdruck für die Varianz u2(n) des Mittelwerts n der Impulsanzahlen

u2n=1mn+(m-1)(m-3)(n+sn2)=nm+1m(m-1)(m-3)(n+sn2) 	(1)

herzuleiten ist. Hierin ist der erste Term, nm, als ein Beitrag der Zählunsicherheit zu verstehen. Der ganze zweite Term in der Gleichung ist als ein t-verteilter Beitrag zusätzlicher zufälliger Einflüsse zur Varianz zu interpretieren.

Für eine Normalverteilung genügt die Größe

t=μ-nsn/m

einer Student-t-Verteilung mit (m-1) Freiheitsgraden, Erwartungswert null und Varianz (m-1)/(m-3); μ ist der Erwartungswert von n. Durch Auflösen dieser Gleichung nach μ entsteht die Gleichung

μ=n+tsn2m 	(2)

Diese wird als Rezept zur Erzeugung von t-verteilten Zufallszahlen verwendet. Mit standard-t-verteilten Zufallswerten trnd werden zur Simulation der Verteilung von u2n nach Gleichung (1) die MC-Werte wie folgt erzeugt.

Mit

μ=n+trnd(sn2+n)/m  	(3)

werden Zufallswerte mit Mittelwert n und Varianz 1m(m-1)(m-3)(sn2+n) gewonnen; im zweiten Schritt wird jeweils noch der normalverteilte Zufallswert  zrndn/m  hinzuaddiert, wobei zrnd standard-normalverteilte Zufallswerte sind.

μ=n+trnd(sn2+n)/m+zrndn/m  	(4)

Dieser Schritt trägt nur zur Verbreiterung der Verteilung bei.

Im Falle des einfacheren Verfahrens A wird allein die Gleichung (2; t wird durch trnd ersetzt) zur Erzeugung von Zufallszahlen verwendet.

Hinweise:

Beim Würfeln t-verteilter Werte entsteht der multiplikative Faktor (m-1)/(m-3), er darf also nicht in (2) bis (3) vorgegeben werden.

In der Tabelle „Werte, Unsicherheiten“ in UncertRadio werden diejenigen Unsicherheiten ux geführt bzw. angezeigt, die der Zeile für σ in Tabelle 2 entsprechen. Um für einen angenommenen Wert y die MC-Werte nach den Gleichungen (2) oder (3) ermitteln zu können, wird programmintern zuvor aus ux das dazugehörige sn2 durch Umkehrung der Gleichungen (2) und (3) berechnet.

Aus der Unsicherheit u(.) berechnet man:

Gl. (2):		sn2=u2. m (m-1)(m-3)-1

Gl. (3):		sn2=u2. m-n(m-1)(m-3)-1-n

Besonderheit bei der MC-Simulation von Erkennungs- und Nachweisgrenze:

In diesem Fall ist der Faktor (m-1)/(m-3)  für die Bruttozählrate bereits in dem Ausdruck für die nach Gl. (11, unten) variierte Unsicherheit der Bruttozählrate enthalten. Wie im obigen Hinweis schon angedeutet, entsteht der Faktor zusätzlich durch das Würfeln mit trnd : das ist die Standardunsicherheit der Standard-t-Verteilung. Um die doppelte Berücksichtigung des Faktors zu verhindern, wird in den Gleichungen (2) bis (4) einfach trnd durch trnd/(m-1)/(m-3)  ersetzt.

### 6.12.3 Verfahren mit unbekannten zufälligen Einflüssen

Es wird unterstellt, dass bei Wiederholungen von Messungen unbekannte zufällige Einflüsse vorliegen, die nicht klein sind und zu einer größeren Streuung führen. Dann werden Messreihen zur Bestimmung der Brutto- und der Nulleffektzählrate (bzw. der Brutto- und Untergrundgrößen) durchgeführt.

#### Interpolation mit Hilfe der Bruttozählrate

Wird der Wert der Bruttozählrate Rg bzw. der Bruttogröße xg mit Hilfe eines Mittelwerts einer Messreihe ermittelt, kann die dazugehörige Unsicherheit nicht mehr mit z.B. u(Rg)=sqrt(Rg/t) berechnet werden. Stattdessen ist eine Interpolation zwischen zwei bekannten Werten der Varianz erforderlich. Nach ISO 11929 erfolgt dies für einen angenommenen Wert y der Ergebnisgröße so, dass zwischen den Varianzen u2(y) des primären Messergebnisses und der Varianz u2(y=0) interpoliert wird (in diesem Kapitel stehen die Indices g und b für „brutto“ und „Untergrund“):

u2y=u201-yy+u2yyy 	(5)

In UncertRadio wird jedoch eine solche Interpolation zwischen entsprechenden zwei Varianzen der Bruttogröße xg benötigt. Dieser Fall wird wie folgt auf Gl. (5) zurückgeführt. Es wird ein Modell der Messung mit Größen xg,  xb ,xint (Brutto, Untergrund, Interferenz) angenommen, in dem sowohl xg als auch xb als Mittelwerte behandelt werden:

y=wxg-x0-xint=wRn  	(6)

Dafür gilt

u2y=w2u2xg+u2x0+u2xint+xg-x0-xint2u2w   	(7)

Setzt man die rechten Seiten von (1) und (3) gleich, folgt:

w2u2xg=u201-yy+u2yyy-w2u2x0-w2u2xint

-xg-x0-xint2u2w  	(8)

Mit der Ersetzung

yy=q=xg-x0-xintxg-x0-xint=Rn  Rn   ,          q≥0	(9)

folgt weiter:

w2u2xg=u201-q+u2yq-w2u2x0-w2u2xint-Rn2u2w     	(10)

Mit einem Ausdruck für u20:

u20=u2y=0=w2u2x0+u2xint+u2x0+u2xint

u20=w22u2x0+u2(xint)  	(11)

kann nun der Ausdruck für die Varianz u2(xg) hergeleitet werden.

w2u2xg=w22u2x0+u2(xint)1-q+u2yq-w2u2x0-w2u2xint-Rn2u2w

u2xg=2u2x0+u2(xint)1-q+u2yw2q-u2x0-u2xint-Rn2urel2w

u2xg=2u2x0+u2(xint)-2u2x0+u2(xint)q+u2yw2q-u2x0-u2xint -Rn2urel2w

u2xg=u2x0+u2xint-2u2x0+u2xintq+u2yw2q -Rn2urel2w

Setze jetzt noch Rn2=q2Rn2:

u2xg=u2x0+u2xint1-2q+u2yw2q -q2Rn2 urel2w

u2xg=u2x0+u2xint1-2q+qu2yw2 -qRn2 urel2w    	(12)

Für den programm-internen Zweck werden in dieser Gleichung hierin noch y und u2y ersetzt.

u2yw2=u2xg+u2x0+u2xint+xg-x0-xint2urel2w

u2yw2=u2Rn+Rn2urel2w

Für die letzte runde Klammer in (12) folgt damit:

u2yw2 -qRn2 urel2w=u2Rn+Rn2urel2w-Rn2q urel2w

u2yw2 -qRn2 urel2w=u2Rn+(1-q)Rn2urel2w 	(13)

Einsetzen in (12) ergibt:

u2xg=u2x0+u2xint1-2q+qu2Rn+(1-q)Rn2 urel2w 	(14)

Die Gleichung (12) bzw. (14) stellt im Prinzip die Gleichung dar, die vom Anwender in UncertRadio in abgewandelter Form in der Tabelle „Werte, Unsicherheiten“ in die „grüne Zelle“ einzutragen wäre. Das würde die zusätzliche Definition von diversen Hilfsgrößen in UncertRadio erfordern. Das schon vorhandene Tool für Mittelwerte nach Kapitel 6.9 (siehe auch 6.12.1) eröffnet jedoch die Möglichkeit, diese Werte für diese Hilfsgrößen programmintern zu ermitteln.

In Gleichung (14) werden allein der Variablen xg vom Programm im Rahmen der Iterationen zur Erkennungs- und Nachweisgrenzen-Berechnung Werte direkt zugeordnet. Die fixierten Werte ng,nb,xg,xb,sg,fg,sb,fb werden aus den beiden Tabellen in 6.12.1 bzw. den intern für die Mittelwertbehandlung angelegten Datenfeldern entnommen. Die ebenfalls fixen Werte für w,xint,u2(xint) werden intern aus der UncertRadio-Tabelle „Werte, Unsicherheiten“ gelesen.

Somit entfällt das Eintragen einer Formel in die „grüne Zelle“ für die Standardabweichung der Bruttogröße, wenn der Größenwert als Mittelwert bestimmt wird. Dazu muss für die Größensymbole ng und nb die t-Verteilung als Verteilungstyp selektiert werden.

Beispiel-Projekte dazu:   	ISO-Beispiel-2a_DE.txp  (nach altem UR-Verfahren)

ISO-Beispiel-2a_V2_DE.txp  (nach neuem UR-Verfahren)

Äquivalenz der linearen Interpolationsalternativen

Die nach ISO 11929 auszuführende Interpolation von Varianzen der Ergebnisgröße soll linear sein, wie in Gleichung (1) ausgeführt. Da in diesem Kapitel die Interpolation jedoch zwischen den Varianzen der Bruttozählrate erfolgt, bleibt zu testen, ob letztere Interpolation mit derjenigen nach Gl. (1) übereinstimmt. Dies wird in den beiden folgenden Abschnitten mit zwei kleinen Programmen in R getestet, getrennt nach Verfahren A und B.

#### Anwendung auf Verfahren A („nicht Impulsanzahl“)

Wenn man die Varianzen u2(xg) und u2(xb) nach 6.12.1 als Produkte fgsg2 und fbsb2 führt, kommt man für y=w(xg-xb-xint) im Ergebnis zu folgender Gleichung für die interpolierte Varianz der Bruttogröße xg:

u2xg=fgsb2+u2(xint)+qfgsg2-sb2-u2(xint)+1-qxnet2urel2(w)  	(15)

Testen der Varianzinterpolation:

(Programm Var_intpol_Ex13.R, zu Beispiel 13 aus ISO 11929-4)

Dazu wurden folgende Formeln für u2xg herangezogen, um nach Einsetzen in die Gl. (7) mit den Werten aus Gl. (5) verglichen zu werden (xint wurde null gesetzt):

var_Rg_tilde_a = fg*(sb^2) + uxint^2 +

q_tilde * (fg*(sg^2-sb^2) – uxint^2 + xn^2*(uw/w)^2*(1- q_tilde) )

var_Rg_tilde_b = ((fg+fb)*sb^2)*(1. - q_tilde) +

q_tilde*( (uym/w)^2) - fb*sb^2 - uxint^2 - q_tilde^2*(ym/w)^2*(uw/w)^2

q_tilde = (xg_tilde – xb - xint) / (xg – xb - xint)

Mit den hierin verwendeten Werten:

sg= 71.71839   sb= 5.895336   fg= 0.03857143  fb= 0.04012346

xgtilde= 75.704 q_tilde= 2.542306e-06

xg= 192.25  uxg= 14.08521    xb= 75.7037 uxb= 1.180885

ym= 116.5463 uym= 37.71288 uy0= 1.653796

und der Gl. (6) zur Berechnung von xg_tilde  aus y_tilde wurden für 11 Werte von ytilde, von 0 bis 116,54, folgende Werte berechnet:

y_tilde   xg_tilde var_xg_tilde_a var_xg_tilde_b  vary_tilde_lin  varytilde2

[1,]   0.00000   75.70370       1.340549       1.340549         2.73504     2.73504

[2,]  11.65463   87.35833     131.068433     131.068433       144.68766   144.68766

[3,]  23.30926   99.01296     236.346847     236.346847       286.64028   286.64028

[4,]  34.96389  110.66759     317.175789     317.175789       428.59290   428.59290

[5,]  46.61852  122.32222     373.555262     373.555262       570.54552   570.54552

[6,]  58.27315  133.97685     405.485263     405.485263       712.49814   712.49814

[7,]  69.92778  145.63148     412.965795     412.965795       854.45075   854.45075

[8,]  81.58241  157.28611     395.996855     395.996855       996.40337   996.40337

[9,]  93.23704  168.94074     354.578446     354.578446      1138.35599  1138.35599

[10,] 104.89167  180.59537     288.710565     288.710565      1280.30861  1280.30861

[11,] 116.54630  192.25000     198.393214     198.393214      1422.26123  1422.26123

Es sind keine Unterschiede zwischen den zwei Varianz-Werten der Bruttozählrate (Spalten 3, 4) festzustellen. Gleiches gilt auch für die nach den Gleichungen (5) und (7) berechneten Varianzen der Ergebnisgröße (Spalten 5, 6).

Damit ist die Äquivalenz der beiden verglichenen Interpolationsverfahren verifiziert.

#### Anwendung auf Verfahren B („Impulsanzahl, mit Einfluss“)

Für das Modell y=w(xg-xb-xint) werden nach Gl. (1) die Varianzen u2(xg) und u2(xb) durch folgende Formeln ersetzt:

u2xg=u2nbtb2+u2(xint)+qu2ngtg2-u2nbtb2-u2(xint)+1-qxnet2urel2(w) 	(16)

With

u2ngtg2=1tg2ngmg+fg(ng+sg2) ; 	u2nbtb2=1tb2nbmb+fb(nb+sb2)

Testen der Varianzinterpolation:

(Programm Var_intpol_Ex14.R, zu Beispiel 14 aus ISO 11929-4)

Dazu wurden folgende Formeln für u2xg herangezogen, um nach Einsetzen in Gl. (7) mit den Werten aus Gl. (5) verglichen zu werden (xint wurde null gesetzt):

var_Rg_tilde_a = (un0_mean/t0)^2 + uxint^2 +

q_tilde * ((ung_mean/tg)^2-(un0_mean/t0)^2 - uxint^2 + Rn^2*(uw/w)^2*(1- q_tilde) )

var_Rg_tilde_b = ((un0_mean/t0)^2 + uxint^2) * (1. - 2.*q_tilde) +

q_tilde*( (uym/w)^2 - q_tilde*(ym/w)^2*(uw/w)^2 )

var_Rg_green = urbt^2 + (uRg^2 - urbt^2)*(Rg_tilde-rbt)/(Rg-rbt) +

(uw/w)^2*(Rg_tilde-rbt)*(Rg-Rg_tilde)

mit

q_tilde = (Rg_tilde - R0 - xint) / (Rg - R0 - xint)

Rg_tilde = ytilde/w + un0_mean/t0 + xint

rbt = R0 + xint;      urbt = sqrt(uR0^2 + xint^2)

Mit var_Rg_green ist eine früher in der „grünen“ Zelle in UncertRadio verwendete Formel bezeichnet.

Mit den hierin verwendeten Werten:

R0= 0.02723333 u(R0)= 0.002929202 Rg= 0.06798667 u(Rg)= 0.006185528

Rn= 0.04075333 w= 34.39972 uw= 2.786688 ym= 1.401903 uym= 0.261393

uy0= 0.1425014

wurden für 11 Werte von ytilde, von 0 bis 1,402, folgende Werte berechnet:

y_tilde var_Rg_tilde_a var_Rg_tilde_b var_Rg_tilde_green

[1,] 0.0000000   8.580222e-06   8.580222e-06       8.580222e-06

[2,] 0.1401903   1.252920e-05   1.252920e-05       1.252920e-05

[3,] 0.2803807   1.626019e-05   1.626019e-05       1.626019e-05

[4,] 0.4205710   1.977321e-05   1.977321e-05       1.977321e-05

[5,] 0.5607614   2.306823e-05   2.306823e-05       2.306823e-05

[6,] 0.7009517   2.614528e-05   2.614528e-05       2.614528e-05

[7,] 0.8411421   2.900434e-05   2.900434e-05       2.900434e-05

[8,] 0.9813324   3.164542e-05   3.164542e-05       3.164542e-05

[9,] 1.1215228   3.406851e-05   3.406851e-05       3.406851e-05

[10,] 1.2617131   3.627363e-05   3.627363e-05       3.627363e-05

[11,] 1.4019035   3.826076e-05   3.826076e-05       3.826076e-05

Es sind keine Unterschiede zwischen den jeweils drei Varianz-Werte festzustellen.

In der folgenden Tabelle werden die für jeden Wert ytilde berechneten Werte

var_y_tilde_lin   aus Gl. (5);

Rg_tilde (aus der Umkehrung von Gl. (6),

var_Rg_tilde    (das obige var_rg_tilde_b) ,

varytilde2 (aus Einsetzen von var_Rg_tilde in Gl. (7),

ratio (das Verhältnis varytilde2 / vary_tilde_lin)

präsentiert.

y_tilde vary_tilde_lin   Rg_tilde var_Rg_tilde varytilde2 ratio

[1,] 0.0000000     0.02030666 0.02723333 8.580222e-06 0.02030666     1

[2,] 0.1401903     0.02510862 0.03130867 1.252920e-05 0.02510862     1

[3,] 0.2803807     0.02991058 0.03538400 1.626019e-05 0.02991058     1

[4,] 0.4205710     0.03471254 0.03945933 1.977321e-05 0.03471254     1

[5,] 0.5607614     0.03951451 0.04353467 2.306823e-05 0.03951451     1

[6,] 0.7009517     0.04431647 0.04761000 2.614528e-05 0.04431647     1

[7,] 0.8411421     0.04911843 0.05168533 2.900434e-05 0.04911843     1

[8,] 0.9813324     0.05392039 0.05576067 3.164542e-05 0.05392039     1

[9,] 1.1215228     0.05872235 0.05983600 3.406851e-05 0.05872235     1

[10,] 1.2617131     0.06352432 0.06391133 3.627363e-05 0.06352432     1

[11,] 1.4019035     0.06832628 0.06798667 3.826076e-05 0.06832628     1

Damit ist die Äquivalenz der beiden verglichenen Interpolationsverfahren verifiziert.

### 6.12.4 Verfahren mit bekannten zufälligen Einflüssen

Hier wird unterstellt, dass die bei Wiederholungen von Messungen von Impulsanzahlen auftretenden unbekannten zufällige Einflüsse klein sind. Es wird angenommen, dass die Einflüsse zu ähnlichen Streuungen der Brutto- und Nulleffektimpulsanzahlen führen, auch bei verschiedenen unter gleichen Bedingungen durchgeführten Messungen. Mit Hilfe einer Referenz-Analyse, d.h. einer größeren Anzahl m von Messungen einer Probe (bekommt Index r), kann der unbekannte Einfluss in Form eines Parameters ϑ quantifiziert werden und auf Nulleffekt- und Bruttoimpulsanzahlen übertragen werden.

Der Paramater ϑ wurde schon in Kapitel 6.9.1 eingeführt. Er wird aus den Referenz-Messungen ermittelt und verwendet, um die Unsicherheiten der anderen Impulsanzahlen (Index x) zu schätzen.

u2(nx)=nx+ϑ2nx2/mx

bzw. für die Brutto- und Nulleffektimpulsanzahlen bzw. eine im Rahmen der Nachweisgrenzen-Iteration angenommene Impulsanzahl ng:

u2(ng)=ng+ϑ2ng2/mg  	(1)

u2(nb)=nb+ϑ2nb2/mb  	(2)

u2(ng)=ng+ϑ2ng2/mg  	(3)

Die zur Berechnung von ϑ nötigen sowie alle auf die Mittelwert-Datensätze bezogenen Werte sind im Programm verfügbar. Damit sind die zur Auswertung erforderlichen Gleichungen (1), (2) und (3) zur Berechnung der einzelnen Unsicherheiten programmintern leicht berechenbar. Es ist daher, im Gegensatz zu früheren UncertRadio-Versionen, nicht erforderlich, diese selbst als Unsicherheitsformeln im TAB „Werte, Unsicherheiten“ einzutragen; auch die früher erforderliche Definition von Hilfsgrößen entfällt.

Von den in UR aufgenommenen Datensätzen muss zusätzlich der Datensatz der Referenzmessungen gekennzeichnet werden. Das erfolgt mit einem Combobox-Feld in dem in 6.9.2 gezeigten Dialog.

Beispiel-Projekte:  	ISO-Beispiel-2b_DE.txp,    Mittelwert-theta_DE.txp (nach altem UR-Verfahren)

ISO-Beispiel-2b_V2_DE.txp (nach neuem UR-Verfahren)

## 6.13	Zusammenfassung der Aktivitäten mehrerer Aliquots

In bestimmten Fällen muss die Messung einer Aktivität so erfolgen, dass die Ergebnisgröße z.B. aus Messungen verschiedener Kompartimente einer Probe zu bestimmen ist, oder dass für die Bestimmung der Oberflächenkontamination einer größeren Fläche mehrere Einzelmessungen erforderlich sind, um die gesamte Fläche zu erfassen.

Dieses Kapitel beschreibt eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann, um mehrere, auch verschiedenartige Messungen von Aktivitäten zu einem Ergebniswert zusammenzufassen. Der Ergebniswert kann entweder als Summe oder als Mittelwert der Einzelwerte berechnet werden. Das nachfolgend vorgestellte Verfahren der Zusammenfassung von Einzelmessungen berechnet auch die Werte der Erkennungs- und Nachweisgrenze, die dem Ergebniswert zugeordnet sind.

Wenn es sich bei diesen Messungen jedoch um reine Wiederholungsmessungen handelt, also um eine Messwertereihe für eine Eingangsgröße, wird auf die Kapitel 6.9 und 6.12 verwiesen.

Aktivierung der Auswertung mehrerer Aliquotmessungen

In dem Textfenster für Gleichungen wird an der Stelle der Gleichungen, an der man sonst die Aktivität A eines Messpräparats definiert, folgender Aufruf eingesetzt:

Asum = SumEval(mode, np, A1, A2, …)

Der Name des links vom Gleichheitszeichen stehenden Symbols kann frei gewählt werden. Der Name SumEval steht für eine interne Prozedur, mit der die gewünschte Art der Zusammenfassung der Messwerte einzelner Aliquots berechnet wird. Ihre Parameter sind:

mode	ganze Zahl, mögliche Werte:

1: Berechnung des Mittelwerts der Einzelergebnisse,

2: Berechnung der Summe der Einzelergebnisse,

np	ganze Zahl, Anzahl der Aliquotmessungen

A1, A2, … 	Die frei wählbaren Symbolnamen der Aktivitäten oder Aktivitätskonzentration der ersten bis np-ten Messung

Direkt im Anschluss an den SumEval-Aufruf werden zunächst die zur Berechnung der Aktivitäten Ai erforderlichen durch Formeln aufgeführt,

Ai = wi * Rneti    ,    nacheinander  für i=1 bis np

Darauf folgt eine Liste von Formeln zum Aufbau der Kalibrierfaktoren wi und der Nettozählraten Rneti:

Rneti = Rbi – R0i

Es empfiehlt sich, durch weitere Gleichungen auch die Zählraten durch Gleichungen auf Impulsanzahlen zurückzuführen.

Ein komplettes Beispiel kann für zwei Aliquotmessungen z.B. wie folgt aussehen:

a = 1/F * Asum

Asum = SumEval(1, 2, A1, A2)

A1 = w1 * Rnet1

A2 = w2 * Rnet2

W1 = 1/eps1

W2 = 1/eps2

Rnet1 = Rb1 – R0

Rnet2 = Rb2 – R0

Rb1 = Nb1 / tb

Rb2 = Nb2 / tb

R0 = N0 / t0

Faktoren, die in allen Ausdrücken wi vorkommen, können aus SumEval herausgezogen werden, wie z.B. das 1/F (1/Fläche) in der Gleichung oberhalb der Gleichung für Asum. Damit werden Kovarianzen vermieden. Eine Eingangsgröße mit einer Unsicherheit, die in mehreren Gleichungen vorkommt, verursacht Kovarianzen zwischen den Gleichungsgrößen. Dies ist im obigen Beispiel für die Zählrate R0 gegeben, wodurch eine Kovarianz zwischen Rnet1 und Rnet2 verursacht wird.

Solche Kovarianzen müssen vom Anwender nicht extra benannt werden. Sie werden im Rahmen der Unsicherheitsfortpflanzung innerhalb der SumEval-Prozedur dadurch erfasst, dass intern Kovarianzterme der Form

uxa,i,xa,j=k∂xa,i∂xu,k∂xa,j∂xu,ku2xu,k

berücksichtigt werden, die von unabhängigen Eingangsgrößen xu,k zwischen abhängigen abhängigen Größen xa,i erzeugt werden; siehe dazu Kap. 6.1.

Für dieses Verfahren werden keine weiteren speziellen Programmdialoge benötigt.

Hinweise zur Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze

Die für die Berechnung von Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze erforderliche Iteration erfolgt durch Variation des Werts a der Ergebnisgröße; ein geänderter Wert sei mit a' bezeichnet. Dieser muss auf die neuen Werte Ai' der in SumEval enthaltenen Einzelwerte Ai übertragen werden. Dazu sind zwei Möglichkeiten denkbar, wobei zum Verständnis der Symbole das obige Beispiel verwendet wird.

Wenn aus den Ai ein Mittelwert bestimmt werden soll, macht die Option Sinn, alle Ai' auf den gleichen Wert zu setzen. Für die Berechnung des Mittelwerts wird das in Kap. 7.14 angedeutete Least-squares Verfahren für einen gewichteten Mittelwert verwendet.

Wenn stattdessen eine Summe der Aliquotwerte berechnet wird, kann es sinnvoll sein, die Werte Ai' so zu ändern, dass das bei der Messung erhaltene Werteverhältnis der Ai untereinander beibehalten wird. Dies kann man durch Einführung relativer „Formfaktoren“ hi

hi=Aia=j=1npAj

erreichen, so dass gilt

Ai=hia

Hiermit lassen sich intern die zu ändernden Werte Ai'  – und damit auch die Bruttozählraten Rb,i' – wie folgt aus a' berechnen:

Asum'=a' F

Rnet,i'=Asum'∙hiwi

Rb,i'=Asum'∙hiwi+R0

Nb,i'=Asum'∙hiwi+R0 tm

Die Formeln für die zugeordneten Unsicherheiten lauten, wiederum auf das oben angeführte komplette Beispiel bezogen:

uNb,i'=Nb,i'

uRb,i'=Rb,i'/tm

uRn,i'=Rb,i'/tm+R0/t0

Mit Hilfe der Unsicherheiten der modifizierten Bruttozählraten kann die zu dem vorgegebenen modifizierten Aktivitätswert a' gehörende Unsicherheit u(a') berechnet werden. Mit solchen Paaren  (a', u(a')) wird die für die Berechnung der Nachweisgrenze erforderliche Iteration ausgeführt.

Beispiel-Projekte:  sumEval_summe_DE.txp,   sumEval_mitteln_DE.txp

# Verschiedenes

## Auswirkung der Änderung von Optionen

Erst der Wechsel vom TAB „Messwerte, Unsicherheiten“ zum TAB „Unsicherheiten-Budget“ beinhaltet die Ausführung der Berechnung von Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze, Ergebnis sowie weiterer (später im TAB „Resultate“ angezeigten) statistischen Kenngrößen. Diese Rechnungen sind abhängig von den Einstellungen im Menü Optionen - Vorgaben. Wenn dort nach Berechnung dieser Kenngrößen Werte geändert werden, müssen die eben genannten Rechnungen erneut durchgeführt werden. Dies erreicht man durch den eingangs in diesem Hinweis genannten TAB-Wechsel. Beachten Sie den dann im letzten Feld in der Statusbar gegebenen Hinweis, wie fortzufahren ist.

## Algorithmus für die numerische Berechnung der kombinierten Unsicherheit:

Funktionsunterprogramm UncPropa(p,u):

! Berechnungen in Double Precision

Varianz = 0

! Berechnungen in einer „Do-Schleife“:

! Beginn:

do i=1 bis n

∆pi=10-6 pi

fv1=RESULT(…, pi, …)

fv2=RESULT(…, pi+∆pi,…)

!  Sensitivitätsfaktor = partielle Ableitung nach dem Parameter pi :

∂f∂pi≈fv2-fv1∆pi

!  Varianzbeitrag von pi :

vari=∂f∂pi∙ui2

Varianz=Varianz+vari

end do

! Ende der Schleife:

Unsicherheiten-Budget: Alle Werte vari durch den Wert Varianz dividieren: dies sind dann die relativen Anteile der Parameter i an der Varianz!

UncPropa=Varianz:  dies ist der Wert der kombinierten Standardunsicherheit

## Algorithmus für die iterative numerische Berechnung der Nachweisgrenze :

Startwert: y#0=2∙y*

i = 0

! Beginn Iterationsschleife:

do

i = i + 1

! Die Bruttozählrate sei hier im 8ten Parameter abgelegt;

! Bruttozählrate p8 und ihre Unsicherheit u8, dabei

! ist R0Adie Nulleffektzählrate des Analyten und

! RNTimp die Blindzählrate aus weiteren Quellen (z.B. aus Tracer-Verunreinigungen)

! z1 und z2 sind die von UncertRadio anfangs berechneten Parameter aus y = z1 * Rn + z2.

p8i=y# i-1-z2z1+RNTimp+R0A ;    und

u8i=p8it

y# i=y*+k1-β∙UncPropa…, u8i,…

ifabs(y# i-y# i-1y# i<0.0001  EXIT     !  Iteration ist beendet.

end do

! Ende Iterationsschleife: das zuletzt erhaltene y#i ist der

! gesuchte Wert für die Nachweisgrenze.

## Mathematik der linearen LSQ-Kurvenanpassung mit Messwerten, die miteinander korreliert sind

### Literatur

DIN ISO 11929-1 :2010, Anhang C.5.4

Klaus Weise u. Wolfgang Wöger, 1999: Meßunsicherheit und Meßdatenauswertung.

Verlag Wiley-VCH Weinheim,

S. 200 oben (Abschnitt 5.4.2 Lineare Kurvenanpassung)

Roger J. Barlow: Statistics, 1999. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences. The Manchester Physics Series. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, New York.

Section 6.6, pp. 111-113.

Zur Durchführung der Berechnung werden Matrix-Routinen aus der Datan-Library verwendet (in Fortran 90 konvertiert):

Datan-Library aus:

Siegmund Brandt: Datenanalyse, 1999. Mit statistischen Methoden und Computerprogrammen; 4. Auflage. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg-Berlin.

Weitere:

T. Hauschild, M. Jentschel, 2001: Comparison of maximum likelihood estimation and chi-square statistics applied to counting experiments. Nucl. Instr. & Meth A 457 (1-2), S 384-401.

S. Pommé & J. Keightley, 2007: Countrate estimation of a Poisson process: unbiased fit versus central moment analysis of time interval spectra. Applied Modeling and Computations in Nuclear Science. In: Semkow, T.M., Pommé, S., Jerome, S.M., Strom, D.J. (Eds.), ACS Symposium Series 945. American Chemical Society, Washington, DC, pp.316–334. 2007. ISBN0-8412-3982-7.

T.A. Laurence	and B. Chromy, 2009: Efficient Levenberg-Marquardt Minimization of the Maximum Likelihood Estimator for Poisson Deviates. Report LLNL-JRNL-420247, November 13, 2009.

### Grundlagen

Das Auswertemodell M wird angesetzt in der Form (Matrix-Schreibweise, nach Weise & Wöger; Hinweis: X und Y haben hier gegenüber Weise & Wöger vertauschte Bedeutungen):

MX, Y=X-A Y=0

Der nr-Vektor Y charakterisiert die zu bestimmenden Parameter, der n-Vektor X die eingehenden Messwerte, welche die Fitkurve repräsentieren. Die (n x nr)-Matrix A enthält die partiellen Ableitungen der Fitfunktion, nach den zu bestimmenden Parametern, das sind die Funktionen Xit. Die Varianzen sowie Kovarianzen zwischen den gemessenen x-Werten seien in der nicht-diagonalen Unsicherheitsmatrix Ux zusammengestellt.

Nach Weise & Wöger erhält man für die Lösungen folgende Gleichungen (siehe auch DIN ISO 11929:2010, Anhang C.5.4, Gl. (C.32); gleiche Notation wie hier!):

Y=Uy AT Ux-1 x; 	Uy=AT Ux-1 A-1	(5.63)

Hierin ist y der Ergebnisvektor der angepassten Fitparameter und Uy-1 die dazugehörige Kovarianzmatrix.

Für den Wert der Minimumfunktion erhält man unter Verwendung von  AT Ux-1 x=Uy-1 y:

minχ2=Ay-xT Ux-1 Ay-x=xT Ux-1 x-yT Uy-1 y	(5.65)

χR2=minχ2/n-nr

Die Kovarianzmatrix Uy-1 kann mit χR2 multipliziert werden, falls dessen Wert größer als eins ist, obwohl dies bei strikter Befolgung der Bayes-Statistik nicht erlaubt ist und daher in UncertRadio nicht gemacht wird.

### Chi-Quadrat-Optionen

Hierzu kann folgende Literatur empfohlen werden:

S. Baker, R.D. Cousins, 1983: Clarifications of the use of Ch-square and likelihood functions. Nucl. Instr. & Meth 221, S 437-442.

T. Hauschild, M. Jentschel, 2001: Comparison of maximum likelihood estimation and chi-square statistics applied to counting experiments. Nucl. Instr. & Meth A 457 (1-2), S 384-401.

Die bis hierher durchgeführte Rechnung arbeitet mit dem sogenannten „Neyman Chi-square“-Ausdruck, das wie folgt definiert ist (Verfahrens-Kürzel: WLS):

χN2=jxj-ftj;y2u2xj ,

d.h. die Diagonalelemente von Ux enthalten Varianzen der gemessenen Werte xj. Dies kann bei niedrigen Zählraten zu einem Bias im Ergebnis für y führen. Zur Reduktion des Bias kann das sogenannte „Pearson Chi-square“-Ausdruck herangezogen werden, das definiert ist als (Verfahrens-Kürzel: PLSQ):

χP2=jxj-ftj;y2u2ftj;y

Die im Nenner stehende Varianz wird mit Hilfe der anzupassenden Funktion f berechnet.

Uxf=diagAy+R0,i+Rbltm+varR0,i+varRbl ,

worin R0,i und Rbl die Nulleffekt- und die Netto-Blindwert-Zählrate darstellen.

Da dieser Funktionswert nur mit Hilfe der dabei anzupassenden Parameter y berechnet werden kann, ist zur Minimierung dieses Chi-Quadrat-Ausdrucks ein iteratives Vorgehen erforderlich. Die Iteration lässt sich in der zu Gl. (5.63) analogen Schreibweise, mit (m) und (m-1) als aufeinander folgender Iterationsschritte, wie folgt ausführen (m=3):

y(m)=Uy,(m) ATUx,(m-1)-1x x ;     Uy,(m)=ATUx,(m-1)-1xA-1

Hierzu werden die „gemessenen“ Varianzen vor der Wiederholung der Rechnung durch die Varianzen der zuvor angepassten Funktion ersetzt, indem die diagonalen Elemente der Unsicherheitsmatrix Ux der Messwerte durch die mit Hilfe der aus dem ersten Auswertelauf (Neyman-Chi-Quadrat) erhaltenen angepassten Werte Ay neu berechnet werden (die nicht-diagonalen Elemente bleiben unverändert):

Ux'=diagAy+R0,i+Rbltm+varR0,i+varRbl

Anmerkung: Sind die Kovarianzen zwischen den Eingangswerten gleich null, d.h. die Matrix Ux diagonal mit den Varianzen als Elementen, entspricht das Verfahren mit dem Neyman-Chiquadrat-Ausdruck vollständig der bekannteren Methode der gewichteten linearen Least-squares-Anpassung.

Alternativ zum Pearson-Chi-Quadrat-Ausdruck kann zur Verringerung des Bias auch das sogenannte „Poisson Maximum Likelihood Estimation“-Verfahren (oder Poisson MLE) verwendet werden. Der dazugehörige Chi-Quadrat-Ausdruck lautet (Verfahrens-Kürzel: PMLE):

χλ2=2jftj; y-xj-j;xj≠0 xjlnftj; yxj  .

Zur numerischen Durchführung der Parameter-Anpassung muss hierzu jedoch ein nicht-lineares Fitverfahren verwendet werden. In UncertRadio wird dazu eine modifizierte Version der „Levenberg-Marquardt“-Fitroutine Lm aus dem Paper von H. P. Gavin (2022; The Levenberg-Marquardt algorithm for nonlinear least squares curve-fitting problems) verwendet. Der Matlab-Code von LM wurde dafür nach Fortran konvertiert. Hinweise zu den für Poisson MLE erforderlichen Modifikationen sind dem Report LLNL-JRNL-420247 (2009) zu entnehmen.

Das PMLE-Verfahren kann in dem Beispiel-Projekt vTI-Y90-16748_BLW_V2_DE.txp aktiviert werden.

Werden mit den anderen Fitverfahren Nettozählraten angepasst, so erfordert das PMLE-Verfahren die Anpassung an Brutto-Impulsanzahlen. Dies wird intern in UncertRadio berücksichtigt. Dies hat den Vorteil, dass es zwischen Bruttoimpulsanzahlen keine Kovarianzen gibt, was bei der Verwendung von Nettozählraten jedoch der Fall ist.

Nach Baker & Cousins führt die Verwendung des PMLE-Verfahrens zur Erhaltung der Fläche unter der anzupassenden Kurve, während PLSQ zur Überschätzung und WLS zur Unterschätzung führt.

Hinweise zur Anwendung des PMLE-Verfahren

Hinweise zu numerischen Grundlagen des PMLE-Verfahren

Statistische Tests der Chi-Quadrat-Optionen

Es wird die Summe zweier gleichhoher Gauß-Peaks mit identischer Breite (sigma = 5,1 Kanäle, Nettopeakfläche je 150 Impulse, bei Kanal 30 und Kanal 90) auf einem konstanten Untergrund von 4 Impulsen/Kanal als die anzupassende Funktion verwendet. Die Fitfunktion hat also 6 Parameter: 4.0, 150, 30, 5.1, 150, 90. Diese Parameter werden als wahre Werte vorgegeben, um danach eine große Anzahl Nsp=400 entsprechender Spektren zu erzeugen deren „wahre“ Kanalinhalte als Poisson-verteilte Werte statistisch verrauscht werden. Jedes dieser Spektren wird mit den verschiedenen oben angeführten Optionen angepasst. Es wird sowohl ein nicht-lineares als auch ein lineares Fitverfahren verwendet. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Spektrum mit der „wahren“ Fitfunktion und den mit nicht-linearem Fitten erhaltenen Kurven für die Verfahren WLS und PMLE.

Die Auswertung von je 400 Spektren, die nach den Verfahren WLS, PLSQ und PMLE angepasst wurden, ist nachfolgend tabellarisch zusammengestellt. Von den je 400 gefitteten Werten der 6 Parameter wird ein Mittelwert (pa=), eine Standardabweichung der Einzelwerte (sd=) sowie der Mittelwert der einzelnen von der Fitroutine berechneten Standardunsicherheiten (mean(sds..)) ermittelt. Zusätzlich werden für die jeweils 6 Parameter die Summen (über die Parameter) der absoluten Abweichungen (Fitwert minus wahrer Wert) und der Differenzen (sd minus sds) berechnet, die in je zwei Zeilen unter jeder Einzel-Tabelle aufgeführt sind. Diese Werte dienen als gute Indikatoren der Konsistenz der Anpassungen.

Nicht-lineares Fitten:

mean values:          for method WLS

i=1  pa= 2.75534E+00  sd(pa(i))= 2.34472E-01 mean(sds(i))= 1.73935E-01

i=2  pa= 1.57094E+02  sd(pa(i))= 1.91809E+01 mean(sds(i))= 1.59540E+01

i=3  pa= 2.99839E+01  sd(pa(i))= 7.59367E-01 mean(sds(i))= 5.81371E-01

i=4  pa= 5.18531E+00  sd(pa(i))= 5.09876E-01 mean(sds(i))= 3.88957E-01

i=5  pa= 1.58079E+02  sd(pa(i))= 1.84934E+01 mean(sds(i))= 1.59980E+01

i=6  pa= 8.99873E+01  sd(pa(i))= 7.84781E-01 mean(sds(i))= 5.79122E-01

sum of absolute deviations from true(pa)   :    16.5316238

sum of absolute deviations of two sd types :    6.28735828

mean values:          for method PLSQ

i=1  pa= 3.99617E+00  sd(pa(i))= 2.11079E-01 mean(sds(i))= 1.73482E-01

i=2  pa= 1.49851E+02  sd(pa(i))= 1.75574E+01 mean(sds(i))= 1.57870E+01

i=3  pa= 3.00262E+01  sd(pa(i))= 6.38806E-01 mean(sds(i))= 5.91121E-01

i=4  pa= 5.07812E+00  sd(pa(i))= 4.50239E-01 mean(sds(i))= 3.95102E-01

i=5  pa= 1.50346E+02  sd(pa(i))= 1.63419E+01 mean(sds(i))= 1.58062E+01

i=6  pa= 8.99958E+01  sd(pa(i))= 6.39568E-01 mean(sds(i))= 5.90819E-01

sum of absolute deviations from true(pa)   :   0.551150203

sum of absolute deviations of two sd types :    2.49521804

mean values:          for method PMLE

i=1  pa= 4.00893E+00  sd(pa(i))= 2.10194E-01 mean(sds(i))= 2.07077E-01

i=2  pa= 1.51928E+02  sd(pa(i))= 1.69198E+01 mean(sds(i))= 1.68943E+01

i=3  pa= 2.99583E+01  sd(pa(i))= 6.46945E-01 mean(sds(i))= 6.26552E-01

i=4  pa= 5.08396E+00  sd(pa(i))= 4.22725E-01 mean(sds(i))= 4.34723E-01

i=5  pa= 1.49174E+02  sd(pa(i))= 1.73843E+01 mean(sds(i))= 1.67870E+01

i=6  pa= 8.99848E+01  sd(pa(i))= 6.22015E-01 mean(sds(i))= 6.35672E-01

sum of absolute deviations from true(pa)   :    2.83508420

sum of absolute deviations of two sd types :   0.671966136

Die beste absolute Abweichung (Fitwert minus wahrer Wert) wird für das Verfahren PLSQ erhalten; die beste Konsistenz der Unsicherheiten (abs. Abweichung (sd minus sds) ) hat sich für das PMLE-Verfahren ergeben.

Dass in diesem Beispiel die Verfahren PLSQ und PMLE deutlich besser als der klassische Fit (WLS) abschneiden, ist damit begründet, dass der konstante Untergrund mit 4 Impulsen/Kanal sehr niedrig ist. Wenn der Untergrund deutlich zunimmt, fallen die Unterschiede zwischen den Fitverfahren geringer aus.

Dieselben Spektren können auch linear angepasst werden, wenn der Breiten- und der Lageparameter bei ihren wahren Werten festgehalten werden. In dem Falle werden nur der Untergrund-Parameter und die beiden Peakflächen gefittet. Eine entsprechende Auswertung ist nachfolgend aufgeführt.

Lineares Fitten:

mean values:          method = WLS

i=1  pa= 2.77091E+00  sd(pa(i))= 2.19480E-01 mean(sds(i))= 1.61749E-01

i=2  pa= 1.53462E+02  sd(pa(i))= 1.78632E+01 mean(sds(i))= 1.50700E+01

i=5  pa= 1.54138E+02  sd(pa(i))= 1.74788E+01 mean(sds(i))= 1.51000E+01

sum of absolute deviations from true(pa)   :    8.82905006

sum of absolute deviations of two sd types :    5.22971344

mean values:          method = PLSQ

i=1  pa= 4.00339E+00  sd(pa(i))= 1.95047E-01 mean(sds(i))= 1.92895E-01

i=2  pa= 1.49325E+02  sd(pa(i))= 1.63338E+01 mean(sds(i))= 1.58374E+01

i=5  pa= 1.49789E+02  sd(pa(i))= 1.53364E+01 mean(sds(i))= 1.58544E+01

sum of absolute deviations from true(pa)   :   0.889460266

sum of absolute deviations of two sd types :    1.01658702

Auch hierbei ist das Ergebnis für den PLSQ-Fit deutlich besser als für den Fit mit WLS.

### Export von Eingangsdaten nach R

Mit UncertRadio besteht die Möglichkeit, die Eingangsdaten in der für die verschiedenen Anpassungsverfahren (außer für WTLS: R hat keine entsprechende Routine!) erforderlichen Form in eine Textdatei (URExport-to-R.txt) zu exportieren, von der aus man die Daten in Teilen in das Statistik-Paket R importieren kann. Das erlaubt die aus R erhaltenen Anpassungs-Ergebnisse mit denen aus UncertRadio zu vergleichen. Diese Möglichkeit, sie ist über das Menu „Optionen – LSQ-Export nach R“ aktivierbar, besteht für die Berechnungen der Ergebnisgröße und der Erkennungsgrenze. Die dazu erforderlichen Daten beziehen sich nur auf Zählraten, nicht auf Aktivitäten. Man erhält z.B. aus UR für den Fall der Ergebnisgröße (s. Datei URExport-to-R.txt):

(Hinweis: die Kovarianz-Matrix ist hier rechts abgeschnitten worden)

Case: output quantity

Blank count rate= 4.66670009E-08   background rate= 1.88333332E-03

Input data: variance-covariance matrix:   (rank= 18 )

2.87780E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.46788E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  1.96152E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  1.64805E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  1.41898E-07  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  1.35870E-07  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  1.43104E-07

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

Arrays y, X1, x2, X3:

y            X1           X3                       (Eingangsdaten-Matrix)

1   5.65134E-03  8.80220E-01  2.73093E-01

2   4.47079E-03  8.07210E-01  1.10866E-01

3   3.01245E-03  7.40257E-01  4.50075E-02

4   2.10968E-03  6.78857E-01  1.82714E-02

5   1.44995E-03  6.22550E-01  7.41751E-03

6   1.27634E-03  5.70913E-01  3.01124E-03

7   1.48468E-03  5.23559E-01  1.22245E-03

8   9.98564E-04  4.80133E-01  4.96272E-04

9   8.47116E-04  4.40700E-01  2.03089E-04

10   8.24953E-04  4.03787E-01  8.17887E-05

11   1.24162E-03  3.70295E-01  3.32032E-05

12   5.12453E-04  3.39582E-01  1.34793E-05

13   9.63842E-04  3.11415E-01  5.47210E-06

14   3.38842E-04  2.85585E-01  2.22147E-06

15   1.65231E-04  2.61897E-01  9.01838E-07

16  -7.78244E-05  2.40175E-01  3.66113E-07

17   2.69398E-04  2.20253E-01  1.48629E-07

18   1.99953E-04  2.01985E-01  6.03378E-08

Parameter values and std uncertatinties obtained by UR:

1   2.83190E-03  3.55440E-04

3   1.45234E-02  2.01819E-03

Chisqr= 1.23143363

Für den Import in R werden zusätzlich jeweils die Kovarianz-Matrix und die Eingabedaten in separate Dateien geschrieben:

Ergebnisgröße:	covmat1.txt und data1.txt

Erkennungsgrenze:       	covmat2.txt und data2.txt

Mit Hilfe dieser Dateien kann eine statistische Auswertung mit R erfolgen:

(load package MASS) (R)

Für die Ergebnisgröße (obige Daten) erhält man mit R:

> covmat <- read.table("covmat1.txt")

> data <- read.table("data1.txt")

> res <- lm.gls(formula = y ~ X1 + X3 - 1, data = data, W = covmat, inverse = TRUE)

> summary.lm(res)

Call:

lm.gls(formula = y ~ X1 + X3 - 1, data = data, W = covmat, inverse = TRUE)

Residuals:

Min         1Q     Median         3Q        Max

-8.076e-04 -4.422e-04 -3.702e-04 -3.134e-05  5.747e-04

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

X1 2.832e-03  1.643e-07   17231   <2e-16 ***

X3 1.452e-02  9.332e-07   15564   <2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0004624 on 16 degrees of freedom

Multiple R-squared:  0.9625,    Adjusted R-squared:  0.9578

F-statistic: 205.1 on 2 and 16 DF,  p-value: 3.95e-12

Warning message:

In summary.lm(res) : calling summary.lm(<fake-lm-object>) ...

Um die Unsicherheit mit derjenigen aus UR vergleichen zu können, teilt man die Unsicherheit aus R (Std. error) durch den Wert Residual standard error.

Man erhält aus R für die Unsicherheit des zu X1 gehörenden Fitparameters:

1.643E-07 / 0.0004624 = 3.5532E-04

Fall der Erkennungsgrenze:

Case: Decision threshold

Blank count rate= 4.66670009E-08   background rate= 1.88333332E-03

Input data: variance-covariance matrix:   (rank= 18 )

2.29269E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  1.47460E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  1.14249E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  1.00767E-07  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  9.52931E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  9.30711E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  9.21690E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08  2.61574E-08

Arrays y, X1, x2, X3:

y            X1           X3

1   3.96624E-03  8.80220E-01  2.73093E-01

2   1.61015E-03  8.07210E-01  1.10866E-01

3   6.53662E-04  7.40257E-01  4.50075E-02

4   2.65363E-04  6.78857E-01  1.82714E-02

5   1.07728E-04  6.22550E-01  7.41751E-03

6   4.37335E-05  5.70913E-01  3.01124E-03

7   1.77542E-05  5.23559E-01  1.22245E-03

8   7.20756E-06  4.80133E-01  4.96272E-04

9   2.94955E-06  4.40700E-01  2.03089E-04

10   1.18786E-06  4.03787E-01  8.17887E-05

11   4.82232E-07  3.70295E-01  3.32032E-05

12   1.95772E-07  3.39582E-01  1.34793E-05

13   7.94798E-08  3.11415E-01  5.47210E-06

14   3.22691E-08  2.85585E-01  2.22147E-06

15   1.31030E-08  2.61897E-01  9.01838E-07

16   5.32199E-09  2.40175E-01  3.66113E-07

17   2.16298E-09  2.20253E-01  1.48629E-07

18   8.80329E-10  2.01985E-01  6.03378E-08

Parameter values and std uncertatinties obtained by UR:

1   1.98944E-11  3.10543E-04

3   1.45234E-02  1.73864E-03

Chisqr= 8.88178420E-16

Für den Fall der Erkennungsgrenze erhält man mit R

(hier kommt es auf die Unsicherheit des zu X1 gehörenden Parameters an, dessen  Wert nahe bei null sein sollte):

> covmat <- read.table("covmat2.txt")

> data <- read.table("data2.txt")

> res <- lm.gls(formula = y ~ X1 + X3 - 1, data = data, W = covmat, inverse = TRUE)

> summary.lm(res)

Call:

lm.gls(formula = y ~ X1 + X3 - 1, data = data, W = covmat, inverse = TRUE)

Residuals:

Min         1Q     Median         3Q        Max

-1.370e-09 -5.200e-13 -4.300e-13  3.721e-11  8.881e-10

Coefficients:

Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)

X1 2.193e-11  1.334e-13 1.644e+02   <2e-16 ***

X3 1.452e-02  7.467e-13 1.945e+10   <2e-16 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4.295e-10 on 16 degrees of freedom

Multiple R-squared:      1,     Adjusted R-squared:      1

F-statistic: 5.105e+13 on 2 and 16 DF,  p-value: < 2.2e-16

Warning message:

In summary.lm(res) : calling summary.lm(<fake-lm-object>) ...

Man erhält aus R für die Unsicherheit des zu X1 gehörende Fitparameters

1.334E-13 / 4.295E-10 = 3.10594E-04

### Hinweis zur Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze:

Diese Kenngrößen beziehen sich auf die Komponente y1 des Ergebnisvektors y und ihre Unsicherheit uy1, die solange iteriert wird, bis y1 und uy1 die Iterationsbedingung erfüllen. y1 wird durch einen aus der Iterationsschleife vorgegeben neuen Wert y1' ersetzt. Damit erhält man gemäß dem Auswertemodell x'=A y', wonach sich eine geänderte Kovarianzmatrix Ux' bestimmen lässt. Dazu werden zunächst den Bruttozählraten der Abklingkurve folgende neue Werte zugewiesen:

Rb,i'=R0,i+Rbl+y1'∙X1ti+y2∙X2ti+y3∙X3ti

Daraus folgt die Unsicherheits-Funktion (Standardunsicherheit) der Bruttozählrate:

uRb,i'=Rb,i'/tm,i .

Die Nettozählraten der modifizierten Abklingkurve lauten:

Rn,i'=Rb,i'-R0,i-Rbl ,

woraus sich die Diagonalelemente der geänderten Kovarianzmatrix Ux' (Varianzen der Nettozählraten) ergeben:

varRn,i'=Rb,i'tm,i+varR0,i+varRbl ,

während die nicht-diagonalen Elemente unverändert bleiben.

Aus der rechten Formel bei obiger Gl. (5.63) wird die Unsicherheit uy1' bestimmt. Mit dem Wertepaar y1' und uy1' kann der nächste Iterationsschritt ausgeführt und dieser Rechengang wiederholt werden, falls die Bedingung für die Konvergenz noch nicht erfüllt ist.

## 7.5	Hinweis zu Erkennungs- und Nachweisgrenzen bei linearer Entfaltung

Für die in der Least Squares-Anpassung verwendete Gleichung

Ytk=a1∙X1tk+ a2∙X2tk+ a3∙X3tk

ist zunächst festzulegen, welcher der drei Fitparamater ai der aktuell eingestellten Ergebnisgröße entspricht. Für die folgenden Erläuterungen sei angenommen, dass der Parameter a1 der aktuellen Ergebnisgröße entspricht.

Das Vorgehen zur Berechnung der Erkennungs- und Nachweisgrenze richtet sich nach DIN EN ISO 11929-1:2021. Dazu wird a1 iteriert. Zu diesem Zweck wird in der obigen Gleichung zunächst a1 (der Parameter für die gesuchte Nettozählrate, z.B. im Falle einer Y-90-Abklingkurve) durch einen iterierten Wert a1' ersetzt, alle anderen Werte/Parameter bleiben unverändert. Damit werden neue Messwerte Y'tk berechnet sowie auch deren Unsicherheiten, die eingangs „gemessene“ Unsicherheiten waren, durch berechnete Unsicherheiten uY'tk (Unsicherheits-Funktion) ersetzt. Mit diesen geänderten Werten, d.h. a1', Y'tk, uY'tk, wird die Rechnung der Least squares-Analyse wiederholt, und man erhält für den iterierten Wert des Parameters a1' seine Unsicherheit ua1'. Mit diesem Wertepaar wird geprüft, ob die Konvergenzbedingung für die Iteration schon erfüllt ist; falls nicht, wird der nächste iterierte Wert a1'' bestimmt und die obige Rechnung wiederholt, um dessen Unsicherheit ua1'' zu erhalten; usw.

Eine detailliertere Beschreibung der Rechnungen während der Iteration findet sich am Ende der folgenden Hilfe-Themen:

- lineare Kurvenanpassung mit WLS,

- lineare Kurvenanpassung mit WTLS

## 7.6	Hinweise zur linearen Kurvenanpassung mit dem „allgemeinen Fall“ der Least squares-Anpassung (WTLS)

Der sogenannte „allgemeine Fall“ der Methode der kleinsten Quadrate (WTLS) wird in UncertRadio dann verwendet, wenn die Xitk-Werte des Modells eigene Unsicherheiten und ggf. auch Kovarianzen aufweisen. Es ist das einzige dem Autor bekannte und zugängliche Verfahren, das die Einbeziehung von Unsicherheiten und Kovarianzen der Xitk-Werte erlaubt.

Zur Durchführung der Berechnung werden Matrix-Routinen aus der Datan-Library verwendet (in Fortran 90 konvertiert), die Haupt-Subroutine des Verfahrens ist LSQGEN:

Datan-Library aus:

Siegmund Brandt: Datenanalyse. Mit statistischen Methoden und Computerprogrammen; 4. Auflage. Spektrum, Akademischer Verlag, Heidelberg-Berlin, 1999.

Obwohl das Modell weiterhin linear in den anzupassenden Parametern ist, erfordert das WTLS-Verfahren ein iteratives Vorgehen zur Lösung. Daher benötigt es Startwerte der anzupassenden Parameter, die aus einem vorgeschalteten Aufruf der einfacheren LSQ-Routinen erhalten werden.

Leider ist die in der Routine LSQGEN verwendete Mathematik sehr kompliziert, so dass auf eine Wiedergabe an dieser Stelle gegenwärtig verzichtet wird. Dieser Routine wird in UncertRadio eine weitere Routine vorgeschaltet, die die Eingangsdaten in einer speziellen Form zusammenstellt, wie sie von LSQGEN erwartet wird. Dabei werden die gemessen Nettozählraten Ytk und die verschiedenen Xitk-Werte zu einem gemeinsamen Vektor y zusammengefasst, ebenso die Unsicherheiten und Kovarianzen, sowohl der Ytk- als auch der Xitk-Werte, zu einer gemeinsamen Kovarianzmatrix cy zusammengefasst. Der Rang des Vektors y und der Matrix cy kann schnell sehr groß werden. Bearbeitet man ein Problem aus der LSC-Messung mit 3 Zählkanälen und macht insgesamt 10 Messungen, erhält man:

3x10 	= 30 Werte Ytk    (je 10 Werte für jeden Kanal A, B und C)

3x3x10 	= 90 Werte Xitk   (zu jedem der 30 Werte Ytk gehören 3 Werte Xitk)

Somit beträgt der gesuchte Rang 30+90=120. Dies bedeutet, dass die Eingangs-Kovarianzmatrix eine 120x120-Matrix ist, wodurch sofort plausibel wird, dass die iterativ arbeitende Routine LSQGEN durchaus zeitaufwändig werden kann.

Hinweis zur Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze:

Wie bei der Beschreibung der LSQ-Mathematik soll der Ergebnisvektor der anzupassenden Parameter mit y bezeichnet werden.

Die gesuchten Kenngrößen beziehen sich auf eine Komponente L des Ergebnisvektors y der anzupassenden Parameter, yL, und ihre Unsicherheit uyL, die so lange iteriert wird, bis yL und uyL die Iterationsbedingung erfüllen. yL wird dazu zunächst durch einen aus der Iterationsschleife vorgegeben neuen Wert yL' ersetzt. Damit werden zunächst den Bruttozählraten der Abklingkurve folgende neue Werte zugewiesen, wobei ohne Beschränkung der Allgemeinheit für das folgende der Index L=1 ausgewählt wurde:

Rb,i'=R0,i+Rbl+y1'∙X1ti+y2∙X2ti+y3∙X3ti .

Daraus folgt die Unsicherheits-Funktion (Standardunsicherheit) der Bruttozählrate:

uRb,i'=Rb,i'/tm,i .

Die Nettozählraten der modifizierten Abklingkurve, d.h. die Y'tk, lauten:

Rn,i'=Rb,i'-R0,i-Rbl ,

woraus sich die Diagonalelemente der geänderten Kovarianzmatrix ergeben:

varRn,i'=Rb,i'tm,i+varR0,i+varRbl,

während nicht-diagonale Elemente unverändert bleiben.

Mit diesen modifizierten Werten und Unsicherheiten der Nettozählraten wird die Auswertung wiederholt, woraus sich dann die gesuchte Unsicherheit uy1' ergibt. Mit dem Wertepaar y1' und uy1' wird das Konvergenz-Kriterium geprüft; ist dieses noch nicht erfüllt, kann der nächste Iterationsschritt, d.h. der hier angedeutete Rechengang, wiederholt werden, wozu zunächst der nächste Wert y1'' aus dem Wertepaar y1' und uy1' ermittelt wird.

## 7.7	In Tabellen Zeilen entfernen, Arbeiten mit Spaltenblöcken

Hat man mit dem Programm nach der Erstellung der Gleichungen schon eine (nahezu) fertige Symbollisten-Tabelle erstellt, kann ein nachträgliches Verändern der Gleichungen, d.h. Symbole kommen neu hinzu oder können ganz wegfallen, zu Verschiebungen innerhalb dieser beiden Tabellen führen.

Nachträglich neu hinzugekommene Symbole tauchen in der Symbollisten-Tabelle als grün hinterlegte Zeilen auf. Für diese sind die Felder Einheit und Bedeutung auszufüllen.

Nach Bearbeiten der Gleichungen können bestimmte Symbole wegfallen, die offenbar nicht mehr verwendet werden; die entsprechenden Symbole-Zeilen werden dazu an das Ende der Tabelle verlagert und gelb hinterlegt. Hier muss der Benutzer entscheiden, ob diese Zeile(n) gelöscht werden sollen; wenn ja, könne diese mit dem Toolbar Icon  entfernt werden.

Spaltenblöcke lassen sich derzeit in den Tabellen nicht definieren, es können also keine Datenblöcke aus UncertRadio heraus exportiert werden. Wohl aber ist es möglich, solche Spaltenblöcke, die z.B. in Excel oder Notepad++ markiert und in die Windows-Zwischenablage kopiert wurden, in eine UR-Tabelle importieren. Dazu sind folgende Schritte nötig:

- öffnen der linken oberen Zelle im Ziel-Block der UR-Tabelle mit Maus-Doppel-Klick;

- einfügen des Spaltenblocks mit dem Maus-Kontextmenü „Einfügen“ in diese Zelle; der gesamte Inhalt des Blocks befindet sich noch in dieser Zelle.

- einmaliges Drücken der Eingabetaste verteilt den Inhalt des eingefügten Blocks auf die einzelnen Zellen des Zielblocks.

## 7.8	Textfenster für die Gleichungen

Die Gleichungen können hier zeilenweise eingetragen werden können. Ein besonderes Zeilenende-Symbol ist nicht erforderlich; lediglich im Falle, dass eine Gleichung über mehrere Zeilen fortgesetzt werden soll, ist am Ende einer fortzusetzenden Zeile das „&“-Zeichen zu schreiben.

Der Aufbau der Gleichungen hat hierarchisch zu erfolgen.

Man beginnt mit der Grundgleichung, welche die Ergebnisgröße y definiert. Diese kann z.B. lauten:

y = w * Rn  - Ai

Man kann hierbei selbstverständlich ein anderes Symbol für die Ergebnisgröße verwenden. In den darauffolgenden Zeilen werden die auf der rechten Seite verwendeten Symbole - soweit sie nicht schon primäre Eingangsgrößen darstellen - durch weitere Gleichungen (Hilfsgleichungen) definiert, z.B.:

Rn = Rb - R0	Nettozählrate

w = 1. / (eps * eta * m) * f1	verfahrensbezogener Kalibrierfaktor

f1 = exp(+log(2.) * t1 / tr)	inverser Abklingfaktor

Hierbei ist Ai ein abzuziehender Interferenzbeitrag zur Aktivität, d.h. Ai ist gleich der programmintern ermittelten Konstanten FC. Der Faktor w entspricht dem programmintern ermittelten Faktor FL.

Anmerkungen: a) Falls in dem Projekt mehr als eine Ergebnisgröße definiert wurde, z.B. drei, gibt es für jede Ergebnisgröße eine Grundgleichung; dies müssen dann die ersten drei Gleichungen sein. b) Unter Rn ist in den Fällen, bei denen eine Störung durch ein anderes Radionuklid vorliegt, die „verfahrensbezogene Nettozählrate“ zu verstehen, deren Gleichung einen dafür berechneten Interferenzterm enthält. Bei vorliegendem Interferenzbeitrag darf für die Nettozählrate Rn der einfache Ausdruck Rn = Rb - R0 verwendet werden; der in der programmintern ermittelten Hilfsgröße FC enthaltene Interferenzbeitrag wird ab jetzt automatisch berücksichtigt (siehe auch).

Wegen der hierarchischen Struktur werden die Gleichungen vom Programm zur Berechnung von Werten von unten nach oben abgearbeitet. Dies bedeutet, dass in einer bestimmten Gleichung nur Symbole für Hilfsgleichungen verwendet werden dürfen, die unterhalb dieser definiert werden. Das Programm testet intern, ob diese Regel eingehalten wird; falls nicht, erhält der Benutzer eine entsprechende Warnung.

Es ist erforderlich, wie oben gezeigt eine eigene Gleichung für die Definition der Netto-Zählrate Rn zu verwenden. In der wichtigen Gleichung für die Nettozählrate Rn darf die Bruttozählrate auch mit einem Faktor multipliziert auftreten, was in ganz seltenen Anwendungen vorkommen kann. Dieser Faktor, wenn er denn ungleich eins ist, wird programmintern ermittelt; er spielt lediglich bei der Erkennungs- und Nachweisgrenzen-Berechnung eine Rolle.

Anmerkung: Die Bruttozählrate muss als Symbol in der Gleichung für die Nettozählrate direkt auftauchen, oder eine andere darin auftauchende Größe verweist auf eine weitere Hilfsgleichung, in der sie dann direkt aufgeführt sein muss.

Beispiel: Rn = Rn1 - Rblank;  Rn1 = Rb - R0.

Der Faktor w enthält auch den inversen Abklingfaktor f1 für die Korrektion des radioaktiven Zerfalls des Nuklids r mit der Halbwertszeit tr in der Zeitdauer t1 zwischen Probeentnahme und Messbeginn. Mit eps, eta und m z.B. werden hier die Zählausbeute, die chemische Ausbeute und die Masse bezeichnet.

Die auf den linken Seiten der Gleichungen auftretenden Symbole werden als "abhängige (a)", diejenigen der rechten Seiten, soweit sie nicht auch auf einer linken Gleichungsseite auftreten, als "unabhängige (u)" Messgrößen (Eingangsgrößen) eingestuft.

Es können ausgiebig Hilfsgleichungen benutzt werden. Es kann jedoch nicht passieren, wie es sonst bei dem herkömmlichen Vorgehen leicht möglich wäre, dass Korrelationen zwischen den eingeführten Hilfsgrößen auftreten, wenn die den Hilfsgrößen zugeordneten Unsicherheiten auch zur Unsicherheitsfortpflanzung benutzt würden.

Die Syntax für die Schreibweise der Formelsymbole soll sich an die in Programmiersprachen üblichen Schreibweisen für Variable halten. Hier wird programmintern mit FORTRAN 90 gearbeitet. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird intern nicht unterschieden, es wird aber - der besseren Lesbarkeit wegen - empfohlen, Groß- und Kleinschreibung zu verwenden. Der Unterstrich (underscore) darf in den Symbolen verwendet werden, nur nicht als erstes Zeichen. Ein Formelsymbol soll immer mit einem Buchstaben beginnen.

Für Zahlen in den Gleichungen (auch in den Tabellen) ist immer der Dezimalpunkt zu verwenden. In den Gleichungen verwendete Zahlen, z.B. 1. bzw. 2. in den obigen Gleichungen für Fakt bzw. f1 werden vom Function parser immer als doppelt genaue Zahlen interpretiert.

Interne Funktionen und Operatoren:

Die programminternen Berechnungen werden in "double precision" Arithmetik ausgeführt.

Folgende intrinsische arithmetische Funktionen können, ähnlich - aber nicht identisch - wie z.B. in MS Excel, benutzt werden:

sqrt(x)		Wurzelfunktion

exp(x)		natürliche Exponentialfunktion

log(x), ln(x) 	natürlicher Logarithmus

log10(x)		dekadischer Logarithmus

Es kann auch die neue Funktion fd() mit drei Parametern verwendet werden, die einen über die Messdauer tm gemittelten Abklingfaktor darstellt:

fd(tA,tm,xlam) = exp(-xlam*tA) * (1 - exp(-xlam*tm)) / (xlam*tm)

Diese Funktion gab es in UR1 noch nicht.

Bei bestimmten Projekten ist es erforderlich, auch die Unsicherheit u(x) einer Eingangsgröße x als Wert zu verwenden. Dazu wurde die Funktion uval(x) durch Erweiterung des Function parsers eingeführt. Will man z.B. die relative Unsicherheit urel(w) verwenden, kann dies durch folgende Gleichung erfolgen:

urelw = uval(w) / w

Die Funktion uval() darf nur das Symbol einer in der Symboltabelle definierten Größe enthalten, jedoch keinen aus mehr als einem Symbol bestehenden arithmetischen Ausdruck; im letzteren  Fall würde sonst uval(a+b) automatisch eine Unsicherheitsfortpflanzung implizieren, was diese Funktion uval jedoch nicht leisten kann. Soll der mit uval(x) verwendete Wert konstant sein, darf für x nicht die Bruttozählrate oder die Bruttoimpulsanzahl verwendet werden, da die Werte und Unsicherheiten der letzteren bei der Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze variieren.

Neben den üblichen Operatoren +, -, * und / wird für das Potenzieren noch ** verwendet: a**b heißt a hoch b, wofür man hier auch a^b schreiben darf, wie in Excel oder R.

Hinweise:

Es ist bereits ein Verfahren in das Programm integriert, das es gestattet, die Nettozählrate als Ergebnis der Ausgleichsrechnung mit Hilfe der gewichteten multilinearen Least squares-Anpassung einer gemessenen Abklingkurve zu erhalten. Dies wurde bisher für die komplexere Auswertung von Y-90-Abklingkurven erstellt, lässt sich aber z.B. auch auf die Auswertung von Y-90-Aufbaukurven in Sr-89/Sr-90-Präparaten bei der Sr-89/Sr-90-Bestimmung verwenden.

Dieses Tool hat noch nicht seinen endgültigen Stand erreicht. Hierzu ist es nötig, noch weitere Fallanwendungen dafür zu sammeln; für entsprechende Vorschläge ist der Autor dankbar!

Weiteres dazu: Verwendung der Least squares-Anpassung

Für den Bereich der Gammaspektrometrie ist ein Verfahren integriert, das es gestattet, für ein Radionuklid mit mehreren Gammalinien die Aktivität des Radionuklids als ein Mittelwert der Aktivitäten der einzelnen Gammalinien zu bestimmen. Für die Mittelwertberechnung werden zwei Methoden angeboten.

Die erste Methode ist der gewichtete Mittelwert, verbunden mit seinen sogenannten „internen“ und „externen“ Standardabweichungen. Wenn die Werte der beiden Standardabweichungen etwa gleich groß sind, folgert man, dass die Aktivitätswerte der einzelnen Linien sich in statistischer Kontrolle befinden. Dies ist ein eingeführtes Verfahren, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Verwendung der „externen“ Standardabweichung nicht Bayes-konform ist.

Die zweite Methode verwendet anstelle von Formeln für diesen Mittelwert direkt das Matrix-basierte least squares-Verfahren. Für die Einbeziehung von Kovarianzen ist dieses besser geeignet.

Voraussetzung für dieses Verfahren ist, dass die für die Bestimmung der Aktivität des Radionuklids verwendeten Gammalinien nicht von Linien anderer Radionuklide gestört werden.

Weiteres dazu: Aktivitätsbestimmung mit mehreren Gammalinien

## 7.9	Bearbeiten der Symbolliste

Nach Betätigung des Buttons "Symbole aus Gleichungen laden" wird die Tabelle mit der Symbolliste bedienbar.

Danach wird intern zunächst mit dem Function Parser die korrekte Syntax der Gleichungen geprüft. Im Fehlerfalle gibt es entsprechende Windows-„MessageBox“-Meldungen und man muss danach die Gleichungen selbst überprüfen.

Die Symbolliste-Tabelle besteht aus den 4 Text-Spalten "Symbol", "Typ", "Einheit" und "Bedeutung".

Die automatisch aus den Gleichungen extrahierten Symbole werden in der Spalte "Typ" eingeteilt in die abhängigen (a) und unabhängigen Größen (u), die abhängigen werden zuerst aufgeführt. Nur die unabhängigen Messgrößen sind diejenigen, deren Messunsicherheiten im Programm berücksichtigt werden. Damit werden von vornherein mögliche Kovarianzen zwischen solchen als abhängig eingestuften Größen vermieden, die gemeinsame unabhängige Größen enthalten.

In der Symbolliste können solche Eingangsgrößen, für die Mittelwert und Standardabweichung aus einem noch einzugebenden Datensatz berechnet werden sollen, in der Spalte „Typ“ mit „m“ anstelle von „a“ (abhängige Größe) oder „u“ (unabhängige Größe) gekennzeichnet. Des Weiteren wird eine mit einer Gleichung zu berechnende Größe, die nur als Parameter ohne Unsicherheit verwendet werden soll, mit einem „p“ gekennzeichnet.

Die Spalten "Einheit" und "Bedeutung" sollen vom Benutzer ausgefüllt werden. Man kann dies jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Dies empfiehlt sich besonders dann, wenn man sich noch in der Probierphase für die zweckmäßigste Aufstellung der Gleichungen befindet, sich die Reihenfolge von Symbolen in der Symbolliste also noch ändern kann.

Bei einer späteren Überarbeitung der Gleichungen kann es dazu kommen, dass vorher bestehende Symbolnamen nachher nicht mehr in den Gleichungen vorkommen; solche Symbole werden automatisch an das Ende der Symbolliste gesetzt, wo sie nach manueller Prüfung zeilenweise gelöscht werden können (siehe unten: Weiteres zur Bearbeitung von Tabellen).

Ein Mausklick innerhalb der Tabelle erlaubt das Scrollen mit dem Mausrad.

Es kann vorkommen, dass man den Namen eines bestimmten in den Gleichungen verwendeten Symbols ändern möchte. Wenn man diesen Namen in den Gleichungen selbst austauscht, geht die Beziehungen zu bereits für diese Variable eingegebenen Werte sowie zu Einträgen bei Einheit und Bedeutung verloren. Mit dem neuen Menüpunkt „Bearbeiten – Symbolname ändern“ wird dies erheblich vereinfacht und sicherer.

Ganz wichtig:

Es ist meistens erforderlich, zusätzlich zu den aus Gleichungen automatisch extrahierten Symbolen noch weitere in der Symbolliste-Tabelle am Ende zu ergänzen, die dort nicht explizit vorkommen. Dazu gehören oft Messzeiten für die Brutto- und die Nulleffektmessung, z.B. tm und t0. Diese werden später zur formelmäßigen Berechnung von Unsicherheiten von Brutto- und Nulleffektzählrate benötigt, z.B.: sqrt(Rb / tm) oder sqrt(R0 / t0).

Weiteres zur Bearbeitung von Tabellen

## 7.10	Dialog "Eingabe der Abklingkurve"

Der Aufbau des Dialogs ist im folgenden Bild gezeigt.

In diesem Dialog ist zunächst Datum und Uhrzeit der Y-90/Sr-90-Separation einzugeben. Das Datumsfeld wird wie folgt benutzt: „07.09.2006 09:04:00“. Das Jahr kann zwar auch 2-stellig eingeben werden, es wird aber die Benutzung der 4-stelligen Jahreszahl empfohlen. Das Programm ersetzt intern im Datumsfeld alle Interpunktionszeichen durch ein Leerzeichen und liest dann die 6 Datumselemente formatfrei ein.

Für die Basiseinheit für Zeitangaben von Messdauern und Zählraten kann zwischen s und min gewählt werden. Intern erfolgt bei der Wahl von min eine Umrechnung auf die Basiseinheit s!

Der in diesem Dialog nur angezeigte (nicht editierbare) Wert der Netto-Blindwert-Zählrate ist der Wert des Symbols Rbl, der vom Benutzer in der Symbolliste im TAB „Werte, Unsicherheiten“ eingeben wurde. Der für die Messung von Rbl gültige Wert der Nulleffektzählrate darf darin nicht enthalten sein.

Wird die Angabe absoluter Zeitangaben selektiert, ist in der Tabellenspalte „Startdatum (brutto)“ jeweils ein vollständiges Datum mit Uhrzeit im angegebenen Datumsformat einzugeben. Das Programm berechnet intern die Zeitdifferenzen zum Zeitpunkt der Y-90/Sr-90-Separation. Andernfalls werden diese Zeitdifferenzen als Werte, nur in der Einheit Sekunden, direkt in diese Spalte eingegeben. In den seltenen Fällen, dass der radioaktive Zerfall ohne Belang ist, können einfach fortlaufende Nummern darin eingetragen werden.

Für die Eingabe der Einzelmesswerte der Abklingkurve steht eine 11-spaltige Tabelle zur Verfügung, deren Spalten folgende Bedeutung haben; dabei sind nur die hier in schwarzer Schrift gezeigten Spalten vom Benutzer direkt mit Daten zu versehen, die in roter Schrift werden danach vom Programm berechnet (s. unten).

| Spalte-# | Name | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Messungen der Bruttozählrate: |  |  |
| 1 | Start-Datum | Datum und Uhrzeit des Starts der k-ten Messung (Eingabeformat wie oben angegeben), oder Zeitdifferenz zwischen Y-90/Sr-90-Separation und dem Start der k-ten Messung (als Zahl mit Dezimalpunkt); das Programm erkennt selbst, welche der beiden Eingabemöglichkeiten verwendet wird; |
| 2 | Messdauer | Messdauer der k-ten Messung |
| 3 | Impulse | Brutto-Impulsanzahl der k-ten Messung |
| 4 | ZählRate | berechnete Brutto-Zählrate |
| 5 | u(ZählRate) | Unsicherheit der Brutto-Zählrate |
| Messungen der Nulleffektzählrate: |  |  |
| 6 | Messdauer | Messdauer der k-ten Nulleffekt-Messung |
| 7 | Impulse | Impulsanzahl der k-ten Nulleffekt-Messung |
| 8 | ZählRate | berechnete Nulleffekt-Zählrate |
| 9 | u(ZählRate) | Unsicherheit der Nulleffekt-Zählrate |

Ergebniswerte der Nettozählrate:

| 10 | NettoZählRate | berechnete Netto-Zählrate |
| --- | --- | --- |
| 11 | u(Netto-ZR) | Unsicherheit der Netto-Zählrate |

Mit Hilfe des Buttons „Zählraten berechnen“ werden in den Spalten 4/5, 8/9 und 10/11 (im rot gekennzeichneten Bereich) die Werte der Brutto-Zählrate, Nulleffekt-Zählrate und Nettozählrate berechnet und eingetragen. Dabei wird der Wert der Netto-Blindwert-Zählrate Rbl berücksichtigt (siehe oben).

Vereinfachte Eingaben in die Spalten 2, 6 und 7:

Hierfür steht jetzt eine Option innerhalb dieses Dialogs zur Verfügung, mit dem innerhalb einer dieser Spalten ein fester Wert in alle betreffenden Zellen dieser Spalte übertragen werden kann.

Tipp zur Erleichterung der Eingabe von Werten in die ersten drei Spalten:

Import aus ASCII-Datei: Liegen die in den ersten drei Spalten einzutragenden Werte außerhalb des Programms in einer ASCII-Datei vor, können die entsprechenden Spalten dort markiert, in die Windowsablage kopiert und dann im UncertRadio-Dialog per Einfügen (rechte Maustaste: „paste“) in (nur) eine Spalte eingefügt werden. Dabei braucht der Mauszeiger im UncertRadio-Dialog zuvor nur in die oberste zu füllende Zelle des Spaltenbereichs gesetzt zu werden. Der ASCII-Editor muss dazu die Option haben, einen Spaltenblock zu selektieren.

Import aus Exceldatei: Liegen die gewünschten Daten bereits in einer Exceldatei vor, können sie von dort - wie schon für Import aus ASCII-Datei beschrieben - per Maus „copy and paste“ über die Windowszwischenablage in den Zellenbereich der Tabelle im UncertRadio-Dialog übertragen werden. Hier können auch die drei Spalten gleichzeitig übertragen werden.

Wichtig in beiden Varianten: nach Einfügen in der obersten Zelle werden die Daten mit der „Enter“-Taste in die Spaltenzellen verteilt.

Weiteres zur Bearbeitung von Tabellen

## 7.11	Dialog Festlegung des Modells der Abklingkurve

### 7.11.1	Eine einzige Ergebnisgröße vorhanden

Der Aufbau des Dialogs ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.

In diesem Dialog wird das beschriebene multilineare Least squares-Verfahren für den Fall der Analyse von komplexeren Abklingkurven Ytk (Nettozählraten) dargestellt.

Ytk=a1∙X1tk+ a2∙X2tk+ a3∙X3tk

Die drei Terme beschreiben Beiträge von Radionuklid-Abklingfaktoren zu den Nettozählraten und hängen von der Zeit tk für die k-te Messung und den Messdauern ab.

Für den Fall einer Y-90-Abklingkurve ist die Bedeutung der Terme wie folgt:

| a1∙X1tk: | beschreibt das Abklingen der reinen Y-90-Komponente; a1 (in s-1) ist die anzupassende Y-90-Nettozählrate zum Zeitpunkt der Y/Sr-Abtrennung; |
| --- | --- |
| a2∙X2tk: | beschreibt den (praktisch) konstanten Zählratenbeitrag einer Verunreinigung mit einem langlebigen unbekannten Radionuklid (Halbwertszeit gleich unendlich angenommen, X2tk wird dann gleich 1 gesetzt). Als Beispiel kann hier Th-234 genannt werden; wenn dieses vorliegt, kann auch dessen Halbwertszeit Hwzlong (im TAB „Werte, Unsicherheiten“) spezifiziert werden; a2 (in s-1) ist die anzupassende Amplitude dieser Komponente; |
| a3∙X3tk: | beschreibt das Abklingen des relativ kurzlebigen Ac-228, das als Verunreinigung im Y-Oxalatpräparat auftreten kann; dieser Term kann auch verwendet werden, wenn der Verdacht auf kürzerlebige Verunreinigungen durch Radon-Folgeprodukte besteht; a3 (in s-1) ist die anzupassende Amplitude dieser Komponente; |

Der Benutzer kann auswählen, ob der 2. und/oder 3. Term bei der Anpassung verwendet werden soll.

Weiterhin kann er wählen, ob eine mit den inversen Varianzen der Nettozählraten gewichtete Anpassung (Fit) durchgeführt werden soll - oder ungewichtet. Die interne Verwendung der Kovarianzen der gemessenen Nettozählraten kann (zum Testen) auch abgewählt werden.

Eine Auswahlliste in diesem Dialog erlaubt es, das Anpassungsverfahren aus vier Varianten auszuwählen: WLS, PLSQ, PMLE und WTLS. Das komplexere und rechenintensivere Total least squares-Verfahren (WTLS) ist in der Lage, Unsicherheiten der Xitk-Werte und Kovarianzen zwischen ihnen direkt zu berücksichtigen. Siehe auch: Chi-Quadrat-Optionen

In den meisten Fällen unterscheiden sich die Term-Funktionen Xi(t) zwischen einzelnen Messungen nur in der verwendeten Zeitdifferenz zur Sr-/Y-Abtrennung (Parameter t: tstart). Daher brauchen die Funktionen Xi(t) nur für die 1. Messung (bei mehreren Messkanälen: für die 1. Messung jeden Messkanals) aufgeführt werden.

Wenn jedoch Nachweiswahrscheinlichkeiten in den Xi(t) enthalten sind, die sich von Messung zu Messung in ihren Werten unterscheiden, kann mit Hilfe einer Checkbox im Dialog der Modus ausgewählt werden, dass die Term-Funktionen für alle Messungen explizit vorgegeben werden. Siehe dazu das Beispiel-Projekt Sr89-Sr90_IAEA_AQ-27_2013_V2_EN.txp.

In einem Textfeld des Dialogs können die Gleichungen für die drei Funktionen Xitk angegeben werden. Für das oben verwendete Beispiel der Analyse einer Y-90-Abklingkurve wird folgendes eingegeben:

X1 = (1. - exp(-log(2.)*tmess/HwzY90)) / (log(2.)*tmess/HwzY90) * exp(-log(2.)*tstart/HwzY90)

X2 = (1. - exp(-log(2.)*tmess/Hwzlong)) / (log(2.)*tmess/Hwzlong) * exp(-log(2.)*tstart/Hwzlong)

X3 = (1. - exp(-log(2.)*tmess/HwzAc228)) / (log(2.)*tmess/HwzAc228) * exp(-log(2.)*tstart/HwzAc228)

Hierin sind tmess die Messdauer(n) und tstart die Zeitdauer(n) zwischen Y-90/Sr-90-Trennung und dem Start der Messung(en). Beide Variablen stellen tatsächlich Felder dar, so dass Werte dafür in einem dafür ausgelegten Windows-Dialog für jede Einzelmessung eingegeben werden können. Hwzxxx sind die Radionuklid-bezogenen Halbwertszeiten. Die Formeln berücksichtigen auch den radioaktiven Zerfall während der Messungen.

Unter Verwendung der neuen Abklingfunktion fd() verkürzen sich die Gleichungen:

X1 = fd(tstart, tmess, log(2)/HwzY90)

X2 = fd(tstart, tmess, log(2)/Hwzlong)

X3 = fd(tstart, tmess, log(2)/HwzAc228)

### 7.11.2	Erweiterung auf zwei oder drei Ergebnisgrößen

Bei der simultanen Messung von z.B. Sr-90, Sr-89 und ggf. auch Sr-85, mittels eines LSC werden die Beiträge dieser Radionuklide zu den Zählraten in zwei oder drei Zählkanälen, hier als A, B und C bezeichnet, bestimmt. Nähere Einzelheiten können dem Report AKU (2008) entnommen werden, der sich mit modernen Methoden der Sr-89/Sr-90-Bestimmung befasst.

Die Anzahl der Zählkanäle (nchs) kann im Dialog gewählt werden. In diesem Fall liegen bis zu drei gemessene Abklingkurven YAtk, YBtk und YCtk vor. Damit erhält man bis zu drei Modell-Gleichungen anstatt nur einer:

YAtk=a1∙XA1tk+ a2∙XA2tk+ a3∙XA3tk

YBtk=a1∙XB1tk+ a2∙XB2tk+ a3∙XB3tk

YCtk=a1∙XC1tk+ a2∙XC2tk+ a3∙XC3tk

In diesem Falle stellen die Fitparameter ai Aktivitäten dar, nicht Zählraten wie in dem einfachen Beispiel ganz oben. Diese Parameter werden vom Programm selbständig als neue Symbole FITP1, FITP2 und FITP3 in die Liste der Symbole eingefügt.

Programmtechnisch wird dieser Fall auf den einer einzigen Abklingkurve reduziert, indem man die drei Zählratenfelder aneinanderhängt (Reihenfolge A, B und C), desgleichen die unabhängigen Abklingfunktionen:

Zählraten:

Ytk=YAtkYBtkYCtk

Abklingfunktionen:  	Eingabe in das Dialogfeld für die Terme:

| XA1tk | X1=… |
| --- | --- |
| XA2tk | X2=… |
| XA3tk | X3=… |
| XB1tk | X4=… |
| XB2tk | X5=… |
| XB3tk | X6=… |
| XC1tk | X7=… |
| XC2tk | X8=… |
| XC3tk | X9=… |

Zum besseren Verständnis der Anwendung wird auf das Beispiel-Projekt DWD-LSC-3kanal-V2.txp verwiesen, das einer sehr ausführlichen Darstellung der Bestimmungsgleichungen des Reports AKU (2008; Seite 160) entspricht. Für diesen Fall lauten die neun Abklingfunktionen:

X1 = eSr89A * (1. - exp(-lamSr89*tmess)) / (lamSr89*tmess) * exp(-lamSr89*(tAS+tstart))

X2 = eSr90A * (1. - exp(-lamSr90*tmess)) / (lamSr90*tmess) * exp(-lamSr90*(tAS+tstart)) +eY90A *  &

lamY90/(tmess*(lamY90-lamSr90)) *( -exp(-lamSr90*(tAS+tstart))/lamSr90*(exp(-lamSr90* &

tmess)-1.)+exp(-lamY90*(tAS+tstart))/lamY90*(exp(-lamY90*tmess)-1.) )

X3 = eSr85A * (1. - exp(-lamSr85*tmess)) / (lamSr85*tmess) * exp(-lamSr85*(tAS+tstart))

X4 = eSr89B * (1. - exp(-lamSr89*tmess)) / (lamSr89*tmess) * exp(-lamSr89*(tAS+tstart))

X5 = eSr90B * (1. - exp(-lamSr90*tmess)) / (lamSr90*tmess) * exp(-lamSr90*(tAS+tstart)) +eY90B *  &

lamY90/(tmess*(lamY90-lamSr90)) *( -exp(-lamSr90*(tAS+tstart))/lamSr90*(exp(-lamSr90* &

tmess)-1.)+exp(-lamY90*(tAS+tstart))/lamY90*(exp(-lamY90*tmess)-1.) )

X6 = eSr85B * (1. - exp(-lamSr85*tmess)) / (lamSr85*tmess) * exp(-lamSr85*(tAS+tstart))

X7 = eSr89C * (1. - exp(-lamSr89*tmess)) / (lamSr89*tmess) * exp(-lamSr89*(tAS+tstart))

X8 = eSr90C * (1. - exp(-lamSr90*tmess)) / (lamSr90*tmess) * exp(-lamSr90*(tAS+tstart)) +eY90C *  &

lamY90/(tmess*(lamY90-lamSr90)) *( -exp(-lamSr90*(tAS+tstart))/lamSr90*(exp(-lamSr90* &

tmess)-1.)+exp(-lamY90*(tAS+tstart))/lamY90*(exp(-lamY90*tmess)-1.) )

X9 = eSr85C * (1. - exp(-lamSr85*tmess)) / (lamSr85*tmess) * exp(-lamSr85*(tAS+tstart))

Hierin werden anstelle der Halbwertszeiten die Zerfallskonstanten lamNuklid verwendet. Die mit einem kleinen e beginnenden Symbole bezeichnen Nachweiswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Radionuklide in den Zählkanälen A, B und C.

Unter Verwendung der neuen Abklingfunktion fd() verkürzen sich die Gleichungen:

X1 = eSr89A * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr89)

X2 = eSr90A * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90)  +  &

eY90A * lamY90/(lamY90-lamSr90) *  ( fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90) - fd(tAS+tstart,tmess,lamY90) )

X3 = eSr85A * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr85)

X4 = eSr89B * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr89)

X5 = eSr90B * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90)  +  &

eY90B * lamY90/(lamY90-lamSr90) *  ( fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90) - fd(tAS+tstart,tmess,lamY90) )

X6 = eSr85B * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr85)

X7 = eSr89C * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr89)

X8 = eSr90C * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90)  +  &

eY90C * lamY90/(lamY90-lamSr90) *  ( fd(tAS+tstart,tmess,lamSr90) - fd(tAS+tstart,tmess,lamY90) )

X9 = eSr85C * fd(tAS+tstart,tmess,lamSr85)

Der Beitrag des vierten anwesenden Radionuklids, Y-90, welches aus dem Zerfall von Sr-90 nachwächst, wird hier durch zusätzliche Terme mit eY90X in den Ausdrücken für X2, X5 und X8 berücksichtigt.

Wurde dieselbe Kalibrier-Aktivität AkaI eines Radionuklids verwendet, um die Nachweiswahrscheinlichkeiten der zwei bis drei Energiefenster zu ermitteln, sind diese Nachweiswahrscheinlichkeiten korreliert. Ihre Kovarianzen, paarweise durch

covεN, εM=εN εM urel2(Akal)

gegeben, müssen für jedes Paar von Fenstern N und M, separat für jedes Radionuklid, in die Kovarianzen-Tabelle im TAB "Werte, Unsicherheiten" eingegeben werden.

### Organisation der Abklingfunktionen Xi

- Anzahl der Xi-Formeln =

(Anzahl der Zählkanäle) x (Anzahl der verwendeten Ergebnisgrößen)

(verwendete Ergebnisgrößen: Fitparameter, für die „fitten“ oder „fixieren“ selektiert wurde)

oder

- Anzahl der Xi-Formeln =

(Anzahl der Messungen) x (Anzahl der verwendeten Ergebnisgrößen) x

x (Anzahl der Zählkanäle)

(wenn alle Term-Funktionen (Xi) für jede der Messungen explizit vorgegeben werden)

Die einzuhaltende Reihenfolge der Xi-Funktionen ist in den beiden folgenden Beispielen angedeutet. Sie entspricht formal der Reihenfolge, die sich aus dem SQL-Statement

ORDER BY Zählkanal, Nr. der Messung, Nummer der Ergebnisgröße

ergeben würde.

Beispiel 1: 	Fall a):   2 Messkanäle, 4 Messungen, 3 Ergebnisgrößen,

die Xi(t) unterscheiden sich zwischen den Messungen

| Mess-kanal | Nr. der Messung | Index von xi(t) |  | laufende Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 | 2 |  | 2 |
| 1 | 1 | 3 |  | 3 |
| 1 | 2 | 1 |  | 4 |
| 1 | 2 | 2 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 |
| 1 | 3 | 1 |  | 7 |
| 1 | 3 | 2 |  | 8 |
| 1 | 3 | 3 |  | 9 |
| 1 | 4 | 1 |  | 10 |
| 1 | 4 | 2 |  | 11 |
| 1 | 4 | 3 |  | 12 |
| 2 | 1 | 1 |  | 13 |
| 2 | 1 | 2 |  | 14 |
| 2 | 1 | 3 |  | 15 |
| 2 | 2 | 1 |  | 16 |
| 2 | 2 | 2 |  | 17 |
| 2 | 2 | 3 |  | 18 |
| 2 | 3 | 1 |  | 19 |
| 2 | 3 | 2 |  | 20 |
| 2 | 3 | 3 |  | 21 |
| 2 | 4 | 1 |  | 22 |
| 2 | 4 | 2 |  | 23 |
| 2 | 4 | 3 |  | 24 |

Beispiel 2: Fall b): wie Beispiel 1, jedoch Xi(t) unterscheiden sich NICHT zwischen den Messungen:

| Mess-kanal | Nr. der Messung | Index von xi(t) |  | laufende Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 | 1 | 2 |  | 2 |
| 1 | 1 | 3 |  | 3 |
| 2 | 1 | 1 |  | 4 |
| 2 | 1 | 2 |  | 5 |
| 2 | 1 | 3 |  | 6 |

### 7.11.4	Einen Fitparameter fixieren

Für die Terme aj∙Xjtk gibt es drei Möglichkeiten der Berücksichtigung:

Die Option „fixieren“ wurde nötig, um auch solche Projekte bearbeiten zu können, bei denen Sr-85 als Tracer verwendet wird, aber in der Weise, dass die Sr-85-Aktivität nicht Fitparameter ist. In solch einem Fall wird die Sr-Ausbeute durch eine separate Gamma-Messung bestimmt, so dass die bei der Betamessung auftretende Sr-85-Zählrate unabhängig vom Fitten berechnet werden kann. Dazu stellt man für die Sr-85-Komponente die Auswahl auf „fixieren“ ein.

Da die Fitroutine in diesem Fall die Unsicherheit der Sr-85-Aktivität bzw. -zählrate nicht einbeziehen kann, wurde eine Sonderbehandlung eingeführt. Zunächst wird für jede der Bruttomessungen die Sr-85-Beta-Zählrate (und ihre Unsicherheit) berechnet und von den schon erhaltenen Nettozählraten Rnti abgezogen.

Rnkti=Rnti-X3ti,A85g, ε85b,λ85

Hierin bedeuten: A85g die gammaspektrometrisch bestimmte Sr-85-Aktivität; ε85b die Sr-85-Beta-Zählausbeute und λ85 die Sr-85-Zerfallskonstante.

Die Funktion X3 wird vom Anwender selbst durch diejenige Gleichung definiert, die im Dialog für das Modell der Abklingkurve als Gleichung für X3 eingegeben wird. Ein Beispiel dafür:

X3 = ASr85_Gam * eSr85 * (1. - exp(-lamSr85*tmess)) / (lamSr85*tmess) *

exp(-lamSr85*(tAS+tstart))

Der dazugehörige festzuhaltende Fitparameter wird dabei intern auf den Wert 1 gesetzt. Fasst man hierin die Eingangsgrößen A85g, ε85b und λ85 in einem Vektor z zusammen, z=A85g,ε85b,λSr85T, ist die für die Unsicherheitsfortpflanzung benötigte Kovarianzmatrix wie folgt zu berechnen:

diagonale Werte:

u2Rnkti=u2Rnti+j=13∂Rnkti∂zj2u2zj

nicht-diagonale Werte:

uRnkti,Rnktk=uRnktk,Rnkti=u2RBG+j=13∂Rnkti∂zj ∂Rnktk∂zju2zj

Der erste Term in der letzten Gleichung tritt nur auf, wenn für die Berechnung von Rnti immer derselbe Wert der Nulleffektzählrate abgezogen wird (hier als RBG abgekürzt).

An die derart nachträglich korrigierten Nettozählraten (einschließlich ihrer Kovarianzmatrix) werden die verbleibenden Komponenten für Sr-90, Sr-89 angepasst.

Die oben im Vektor z zusammengefassten Symbole müssen direkt in der Argumentliste des Linfit-Aufrufs erscheinen, z.B. (die Gleichung für cSr85 ist ein „dummy“, d.h. nur ein Platzhalter):

cSr90 = Fitp1 * PhiSr90

cSr89 = Fitp2 * PhiSr89

cSr85 = Fitp3 * 1

rd = Linfit(1, Rbl, ASr85_Gam, eSr85, eSr90,  eSr89, eY90,  lamSr85, lamSr90,

lamSr89, lamY90, tmess, tstart )

phiSr90 = 1 / (etaSr*Vol) * exp(lamSr90 * (tBS - tAS))

phiSr89 = 1 / (etaSr*Vol) * exp(lamSr89 * (tBS - tAS))

X1 = eSr90 * (1. - exp(-lamSr90*tmess)) / (lamSr90*tmess) * exp(-lamSr90*(tAS+tstart)) +  &

eY90 * lamY90/(tmess*(lamY90-lamSr90)) *                     &

( -exp(-lamSr90*(tAS+tstart))/lamSr90*(exp(-lamSr90*tmess)-1.)  &

+exp(-lamY90*(tAS+tstart))/lamY90*(exp(-lamY90*tmess)-1.) )

X2 = eSr89 * (1. - exp(-lamSr89*tmess)) / (lamSr89*tmess) * exp(-lamSr89*(tAS+tstart))

X3 = ASr85_Gam * eSr85 * (1. - exp(-lamSr85*tmess)) / (lamSr85*tmess) * exp(-lamSr85*(tAS+tstart))

Die Gleichung für rd soll verkürzt eingegeben werden:

rd = Linfit(1, Rbl, tmess, tstart )

## 7.12	Ansicht des Ergebnisses der LSQ-Anpassung der Abklingkurve

Man erhält als Ergebnis eine Tabelle mit folgendem Aufbau, dargestellt mit dem internen Editor, der in diesem Fall keine Bearbeitung des Textes zulässt.

Ergebnis der Abklingkurven-Anlyse (mit Kovarianzen):      Verfahren: PLSQ
          LinFit(t) = a1*X1(t) + a2*X2(t) + a3*X3(t)

i      t    X1(t)    X2(t)    X3(t)     NetRate     rUnc.       LinFit   relDev  uTest
       (m)                                (cps)       (%)        (cps)       (%)
---------------------------------------------------------------------------------------

1   433.00  0.83176  0.00000  0.00000   0.0017278   23.33  |   0.0016381    5.5    0.2

2  1633.00  0.67000  0.00000  0.00000   0.0013944   28.49  |   0.0013195    5.7    0.2

3  2833.00  0.53970  0.00000  0.00000   0.0009500   40.99  |   0.0010629  -10.6   -0.3

4  4033.00  0.43474  0.00000  0.00000   0.0009361   41.57  |   0.0008562    9.3    0.2

5  5237.00  0.34994  0.00000  0.00000   0.0006306   60.85  |   0.0006892   -8.5   -0.1

6  6437.00  0.28189  0.00000  0.00000   0.0006722   57.19  |   0.0005552   21.1    0.3

7  7637.00  0.22707  0.00000  0.00000   0.0006306   60.85  |   0.0004472   41.0    0.5

8  8837.00  0.18291  0.00000  0.00000   0.0002833  133.18  |   0.0003602  -21.3   -0.2

9 10037.00  0.15710  0.00000  0.00000   0.0004382  103.13  |   0.0003094   41.6    0.3
---------------------------------------------------------------------------------------

LinFit:  a1=   0.0019694   a2=   0.0000000   a3=   0.0000000  (in cps angegeben !)
        ra1=    16.240    ra2=     0.000    ra3=     0.000    (in  %  angegeben !)

CHi2R=  8.481E-02
       Prob= 0.000272    Prob= 0.000000    Prob= 0.000000   (t-Test-Signifik. !)

Die Spalten der Tabelle sind:

- Nr. der Messung i;

- Zeitdifferenz zw. Y-90/Sr-90-Separation und dem Start der i-ten Messung, wird hier in Stunden ausgegeben;

- die Abklingfaktoren der möglichen Komponenten; im Beispiel nur von Y-90; 0.000 bedeutet, dass die Komponente im Modell nicht definiert wurde;

- NetRate, Nettozählraten, in 1/s;

- relat. Standardunsicherheit, in %;

- LinFit, der mit dem gewählten Modell der Nettozählrate angepasste Wert, in 1/s;

- relAbw., relative Abweichung NetRate-LinFit/LinFit∙100, in %;

- eine u-Test-Größe, definiert als NetRate-LinFit/u2NetRate+u2LinFit. Werte, die betragsmäßig größer als 2 sind, deuten Abweichungen vom Modell an.

Unterhalb der Tabelle folgen in zwei Zeilen die aus der LSQ-Anpassung erhaltenen Fitparameter ai und deren relative Standardunsicherheiten rai. Der erste Parameter, a1, ist die gesuchte Nettozählrate von Y-90, die auf den Zeitpunkt der Y-90/Sr-90-Separation bezogen ist. Chi2R ist der Wert des dabei erhaltenen reduzierten Chi-Quadrats.

Nach dem Schließen des Editor-Fensters kann, falls die darin gezeigte Anpassung nicht zu den gemessenen Nettozählraten passte, das Modell mit dem Menüpunkt „Bearbeiten - Zerfallskurve - Modell editieren“ bzw. mit dem Icon  geändert werden.

## 7.13	Berechnung des gewichteten Mittelwerts und seiner Standardunsicherheit

Der gewichtete Mittelwert A der Aktivitäten Ai der einzelnen Gammalinien wird nach folgender Gleichung berechnet:

A=i=1n Aiu2Aii=1n 1u2Ai	(1)

Die Standardunsicherheit des gewichteten Mittelwerts, zunächst ohne Einbeziehung von Kovarianzen, wird nach der folgenden Gleichung berechnet:

uA=1i=1n 1u2Ai=uintA	(2)

Diese wird auch als „interne Standardabweichung“ bezeichnet. Sie berücksichtigt ausschließlich die Unsicherheiten der Einzelaktivitäten. Sie ist Bayes-konform.

Es kann aber vorkommen, dass die Einzelwerte Ai stärker voneinander abweichen, als es die Unsicherheiten uAi erwarten lassen würden. Um diese auf „externe Einflüsse“ zurückgehende zusätzliche Streukomponente zu berücksichtigen, wird vielfach auch die so genannte „externe Standardabweichung“ verwendet, die wie folgt definiert ist:

uextA=i=1n Ai-A2u2Ain-1i=1n 1u2Ai=uintAχR2	(3)

In diesem Zusammenhang wird das Verhältnis χR2=uextA/uintA als Birge-ratio bezeichnet. Erläuterungen zu diesem Verhältnis und den Begriffen der internen und externen Standardabweichung können zum Beispiel dem Appendix 2 in Kacker, Datla and Parr (2002) entnommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Standardunsicherheit nach Gleichung (3) nicht mehr Bayes-konform ist.

Die Faktoren 1/u2Ai in den jeweiligen Summen in den Gleichungen (1-3) stellen statistische Gewichte dar. Diese müssen als konstant betrachtet werden. Natürlich werden sie vor Anwendung obiger Gleichungen aus anderen Größenwerten xin(j) berechnet, die auch in den Ai vorkommen. Wenn aber nach der Berechnung von Gl. (1) auch eine formale Unsicherheitsfortpflanzung für A bezüglich der xin(j) mittels Differenzenquotienten erfolgt, dürfen die Werte u2Ai dabei nicht geändert werden. Unter dieser Bedingung ergibt die für Gl. (1) durchgeführte Unsicherheitsfortpflanzung direkt die in Gl. (2) angegebene Unsicherheit. Diese Bedingung wird berücksichtigt. Die Werte u2Ai werden nur im Verlaufe der Iterationen für Erkennungs- und Nachweisgrenze neu berechnet, einmal für jeden Iterationsschritt.

UncertRadio berechnet intern beide, interne und externe Standardunsicherheit, verwendet aber für die weiteren Rechnungen nur die interne Standardunsicherheit. Die externe Standardabweichung wird zur Information mit angezeigt. Der Hintergrund ist der, dass es eine wertvolle Information für den Benutzer ist, wenn die externe deutlich größer als die interne Standardabweichung ist; dies kann ein Hinweis auf mögliche Fehlerquellen sein, dem man nachgehen sollte.

Kovarianzen zwischen den Werten der Nachweiswahrscheinlichkeiten der einzelnen Linien, die derselben Effizienzkurve entnommen wurden, gehen in die Kovarianzmatrix Ux der Eingangswerte x ein:

covAm,Ak=AmεmAkεk∙covϵm,ϵk

Wichtiger Hinweis: Nach Cox et al. (2006b) stellen die hier gezeigten Gleichungen für den gewichteten Mittelwert und dessen Unsicherheit nur noch eine Näherung dar, wenn zusätzlich noch Kovarianzen zwischen den Unsicherheiten auftreten. Stattdessen ist in solch einem Falle ein gewichtetes Least-squares-Verfahren für den Mittelwert anzuwenden. Die Beschreibung dieses Verfahrens erfolgt weiter unten.

## 7.14	Least-squares-Berechnung des gewichteten Mittelwerts und seiner Standardunsicherheit

Für dieses Verfahren benutzt UncertRadio das im Abschnitt „Mathematik der linearen Kurvenanpassung..“ Matrix-basierte Verfahren     x = A y.

Dazu werden die einzelnen Aktivitätswerte Ai als Komponenten des Vektors x verwendet. Die Design-Matrix A = (1,1,…,1)T hat in diesem Falle nur eine Spalte, deren Elemente alle aus dem Wert 1 bestehen; y reduziert sich zu einem Vektor mit nur einem einzigen Element, dem gesuchten Mittelwert. Für die Anwendung des Verfahrens wird die quadratische Kovarianzmatrix Ux benötigt. UncertRadio stellt intern alle benötigten Elemente einschließlich der Kovarianzen, wie schon beim gewichteten Mittelwert beschrieben, zusammen. Die Matrix Uy besteht in diesem Falle aus nur einem Element, nämlich der dem gewichteten Mittelwert beigeordneten Varianz.

## 7.15	Vorgehen zur Berechnung der Erkennungs- und Nachweisgrenze für Gamspk1

Die iterative Berechnung von Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze erfolgt, nachdem der Mittelwert A aus den Einzelwerten Ai berechnet worden ist (siehe Dialog der Spektrumsauswertung für die Erklärung der verwendeten Symbole). Die Iteration erfolgt durch Variation (d.h. Änderung) des Mittelwerts, ein geänderter Wert sei mit A' bezeichnet. Danach werden alle Einzelwerte der Aktivität Ai durch den neuen (fiktiven) Wert von A' ersetzt. Aus der Bestimmungsgleichung für die Ai :

Ai=Rnifatt,i ∙ fcoinsu,iϵi ∙ pγi 	(1)

erhält man durch Umkehrung der Gleichung

Rni=Aiϵi ∙ pγifatt,i ∙ fcoinsu,i  	(2a)

und daraus mit der Ersetzung Ai=A'  eine Gleichung für die zum variierten Wert A' passenden (fiktiven) Nettozählraten:

Rni'=A'ϵi ∙ pγifatt,i ∙ fcoinsu,i	(2b)

Ziel ist es jetzt, zunächst die Unsicherheiten der Rni', dann über die Fortpflanzung der Unsicherheiten gemäß Gleichung (1) die Unsicherheiten der Einzelaktivitäten Ai=A' und abschließend mit Hilfe des gewählten Mittelwertverfahrens die Unsicherheit uA' des (iterierten) Mittelwerts A' zu bestimmen.

Für die Unsicherheiten uRni' wird der folgende Ansatz gemacht (Separation; siehe auch):

u2Rni=Rnitlive+RTtlivefB+Rbgtlive+u2Rbg 	(3)

Hierin ist allein der erste Summand auf den Anteil der Probenaktivität an der Zählrate bezogen. Die restlichen Terme darin beschreiben die Unsicherheitsbeiträge von Parametern, die den Untergrund der i-ten Gammalinie definieren, d.h. Compton-Untergrund inklusive Nettozählrate eines „Peaks im Nulleffekt“.

Unter Verwendung der Gleichung (2) können nun, wie weiter oben bereits angedeutet, mit den Gleichungen (2b) und (1) die (fiktiven, variierten) Aktivitäten der einzelnen Gammalinien und ihre Unsicherheiten ermittelt werden. Anschließend stehen nach der Berechnung des sich daraus ergebenden (fiktiven) Mittelwerts und seiner Standardunsicherheit diejenigen Werte zur Verfügung, die benötigt werden, um den nächsten Iterationsschritt auszuführen und das Erreichen von Konvergenz testen zu können.

Wichtige Anmerkung:

Es kann „externe“ Einflüsse geben, die dazu führen, dass die berechneten Werte Ai der einzelnen Gammalinien stärker untereinander streuen als es von der Größe der Einzelunsicherheiten her zu erwarten wäre.

Bei dem gewichteten Mittelwert kann man auf diesen Effekt stoßen, wenn die „externe“ Standardunsicherheit deutlich größer als die „interne“ Standardunsicherheit ist bzw. der für das „reduzierte Chi-Quadrat“ angegebene Wert deutlich größer als eins ist.

Bei dem arithmetischen Mittelwert mit additiver Korrektion lässt sich darauf schließen, wenn die Korrektion C und insbesondere deren Unsicherheit uC den zuvor berechneten einfachen arithmetischen Mittelwert oder dessen Standardunsicherheit deutlich verschieben oder vergrößern.

Diese Einflüsse werden in der Regel nicht in dem Modell der Gleichung (1) berücksichtigt. Für die Bestimmung von Erkennungs- und Nachweisgrenze müssen Werte der Aktivität iteriert werden. Die dazu erforderliche Umkehrung der Gleichung, d.h., indem aus einem vorgegebenen (iterierten) Wert der Aktivität, A', die dazu zu erwartenden Nettozählraten Rni' nach Gl. (1b) zu berechnen sind, führt dazu, dass der externe Einfluss eliminiert wird. Aus den jetzt erhaltenen Nettozählraten Rni' folgen wiederum Einzelwerte der Aktivität, die alle denselben Wert A' nach Gl. (1) haben, deren Streuung also gleich null ist!

Diese Eigenschaft bedeutet für die Berechnung von Erkennungs- und Nachweisgrenze, dass der bei der Messung der Ergebnisgröße möglicherweise feststellbare externe Einfluss nicht zum Tragen kommen kann. Insofern wird die Verwendung der externen Standardabweichung beim gewichteten Mittelwert bzw. des NIST-2004-Verfahrens überhaupt stark eingeschränkt, auf jeden Fall im Hinblick auf Erkennungs- und Nachweisgrenze.

## 7.16	Dialog Werte der Spektrums-Auswertung

In einer Tabelle eines Windows-Dialogs können zeilenweise für jede der Gammalinien die Messwerte und Unsicherheiten der in der obigen Gleichung verwendeten Messgrößen (Symbole) eingegeben werden.

Es sei noch auf die Besonderheit hingewiesen, dass z.B. im Falle eines natürlich vorkommenden Radionuklids von den zunächst bestimmten Nettozählraten auch die entsprechenden Nulleffektzählraten („Peak im Peak“) abgezogen worden sein müssen. Dementsprechend muss die Unsicherheit einer Nettozählrate auch den Unsicherheitsbeitrag der Nulleffektzählrate beinhalten. Unter dieser Voraussetzung ist die zusätzliche Eingabe der einzelnen Nulleffektzählraten nicht erforderlich.

Es wird angenommen, dass alle erforderliche Werte und Unsicherheiten aus dem mit einem Gammaspektrometrie-Programm erhaltenen Auswerteprotokoll eines Gammaspektrums entnommen werden.

Der Aufbau des Dialogs ist dem folgenden Bild zu entnehmen.

Die einzugebenden Messwerte sind:

| Symbolnamen im Dialog: | Bedeutung: |  | Symbole: |
| --- | --- | --- | --- |
| Rnet | Nettozählrate der Gammalinie i bei der Energie Ei, in s-1 |  | Rni |
| RT | Zählrate des integrierten Compton-Untergrunds im Bereich 1,7Fwhm der Gammalinie i bei der Energie Ei, in s-1 |  | RT |
| Rbg | Nettozählrate einer Gammaline bei Ei im separat gemessenen Nulleffektspektrum, in s-1 |  | Rbg |
| effi | Linien-Nachweiswahrscheinlichkeit (full energy peak efficiency) bei der Energie Ei |  | ϵi |
| pgamm | Emissionswahrscheinlichkeit der Linie i |  | pγi |
| f_att | Selbstschwächungskorrektion für die Energie Ei; wird in der multiplikativen Form verwendet; |  | fatt,i |
| f_coin | Korrektion für Koinzidenzsummation der Linie bei der Energie Ei; wird in der multiplikativen Form verwendet; |  | fcoinsu,i |

Die Einheit der Nettozählraten können in cps (s-1) oder in cpm (min-1) eingegeben werden.

Die gemessenen Werte müssen als absolute Werte, nicht als relative Werte eingegeben werden. Für deren Unsicherheiten kann die Eingabe mit Hilfe der Radiobuttons wahlweise in % oder als absolute Unsicherheitswerte erfolgen.

Anmerkung: Die Werte effi und pgamm sind nur als absolute Werte einzugeben sind.

Die Aktivitäten Ai der einzelnen Linien werden nach der folgenden Gleichung berechnet:

Ai=Rnifatt,i ∙ fcoinsu,iϵi ∙ pγi

Die Unsicherheiten der Nettozählraten werden programmintern nach der folgenden Gleichung berechnet:

u2Rni=Rnitlive+RTtlivefB+Rbgtlive+u2Rbg

Hierbei ist fB ein Faktor, der davon abhängt, wie die Nettozählrate Rni bestimmt wurde. Im Falle der klassischen TPA-Methode (total peak area) ist:

fB=1+b2L

Hierin ist b die Breite des Peaks, z.B. b=1,7xFwhm, und L die Anzahl der Kanäle, über die jeweils links und rechts vom Peak der mittlere Peakuntergrund ermittelt wird.

Wird Rni dagegen durch Peak-Anpassung bestimmt, kann für fB näherungsweise ein fester Wert verwendet werden, der „etwas größer“ als 1 ist; dieser Faktor ist abhängig vom verwendeten Anpassungs-Verfahren und kann z.B. durch eine Art von „Kalibrierung“ bestimmt werden.

Im oberen Bereich des Dialogs gestattet ein Listenfeld die Auswahl des Mittelwert-Typs:

- gewichteter Mittelwert,

- Mittelwert mit gewichtetem Least-squares-Verfahren.

Desweiteren wird in einem Feld rechts oben im Dialog der Wert des Faktors fB eingegeben. Auch kann die Verwendung von Kovarianzen zwischen den Werten der Nachweiswahrscheinlichkeiten der Gamm-Linien an- oder abgewählt werden.

In der ersten Spalte der Tabelle lassen sich einzelne Linien zu- oder abwählen.

## 7.17	Ansicht des Ergebnisses der Mittelwertberechnung mit Gamspk1

Für den gewichteten Mittelwert der Aktivitäten einzelner Gammalinien erhält man folgenden Protokollausdruck, in diesem Falle handelt es sich um die Messung von Co-60 auf einem HPGe-Detektor:

----------------------------------------------------------------------

(1 + b/2L)-äquivalenter Faktor für Compton-UG-Rate:    1.120

Einzelne Peakdaten:

(pgamm*fcoin ist ein Maß für Wichtigkeit der Linie!)

i  E          PNRate    epsPeak   pgamm    fatt      fcoin  (pgamm*fcoin)

keV        cps         %

----------------------------------------------------------------------------------

1  1173.20   5.699E-03   0.7790   0.99850  1.0000    1.0615   1.0599 Werte

2.71       1.6789   0.03000  1.0000    1.3810          u_rels in %

2  1332.50   5.360E-03   0.7030   0.99986  1.0000    1.0641   1.0640 Werte

2.76       1.6245   0.00060  1.0000    1.3890          u_rels in %

Ergebnisse einzelner Peak-Aktivitäten:

A(i) = PeakNetRate(i) * (fatt(i) * fcoin(i)) / (epsPeak(i) * pgamm(i))

i    E(keV)    Aktivität (Bq)   rel.StdAbw (%)

--------------------------------------------------

1   1173.20    7.7771E-01        3.61

2   1332.50    8.1147E-01        3.63

Auswertung des gewichteten Mittelwerts:

gewichteter Mittelwert         =   0.79379

Std.Abw. d. Mittelwerts        =   2.23372E-02 (  2.81 %)  (Bayes-konform)

ext. Std.Abw. d. Mittelwerts   =   1.85227E-02 (  2.33 %)  (nicht Bayes-komform)

Chi-Quadrat  = Testwert  T     =   0.68763

reduziertes Chi-Quadrat        =   0.68763

Signifikanz (Chi-Quadrat > T)  =  4.06973 %

Hinweis: nur die interne Standardabweichung wird verwendet!

----------------------------------------------------------------------

In der ersten Tabelle dieses Ausdrucks werden in verkürzter Form die Eingangsdaten, ohne die Angabe ihrer Unsicherheiten, wiedergegeben. Bei diesem Beispiel treten aufgrund der Bohrloch-Messgeometrie signifikante Korrektionen für Koinzidenzsummation (fcoinsu) auf. Das in der letzten Spalte angegebene Produkt (pgamm * fcoinsu) ist dabei ein Maß für die Gewichtung der einzelnen Gammalinien.

Die zweite Tabelle des Ausdrucks gibt die für die einzelnen Linien berechneten Aktivitätswerte (in Bq) und deren relative Standardunsicherheiten (in %) wieder. Darauf folgen die Kenndaten zum gewichteten Mittelwert.

Für das gewichtete Least-squares-Verfahren (LSQ Mittelwert) erhält man entsprechend des letzten Teils des oben beschriebenen gewichteten Mittelwerts:

(Hinweis: In diesem Falle sind die Varianzen der Aktivitätswerte der zwei Gammalinien praktisch gleich, daher ergeben sich praktisch identische Ergebnisse für dieses Verfahren und das des gewichteten Mittelwerts.

Auswertung des gewichteten Mittelwerts mit least-squares:

gewichteter Mittelwert         =   0.79358

Std.Abw. d. Mittelwerts        =   2.23360E-02 (  2.81 %)

reduziertes Chi-Quadrat        =   0.86694

----------------------------------------------------------------------

## 7.18	Ermittlung der MC-Verteilungen und daraus abgeleiteter Kenngrößen im Detail

Bei der Monte Carlo Simulation werden nacheinander drei verschiedene Verteilungen erzeugt, aus denen jeweils bestimmte Kennwerte abgeleitet werden. Bei den abgeleiteten Kennwerten handelt es sich neben arithmetischem Mittelwert und Standardabweichung der Verteilung vor allem um bestimmte Quantile.

Am Beginn wird die (große) Anzahl N von simulierten Messwerten der Ergebnisgröße festgelegt. Dies definiert einen „Run“. Es können mehrere „Runs“ (Anzahl r; maximal 50) gerechnet werden, so dass mit den jeweils erhaltenen Kenngrößen statistische Auswertungen gemacht werden können; man erhält aus der r-fachen Wiederholung der Simulation z.B. mit der Standardabweichung eine statistische Angabe über die Unsicherheit der erhaltenen Kennwerte.

Ermittlung eines Quantils

Das bisher in UR2 benutzte MC-Verfahren war primär für das Vorliegen nahezu symmetrischer Verteilungen der Ergebnisgröße ausgelegt. Mit der Anwendung des GUM Supplements 1 können nicht-symmetrische Verteilungen bestimmter Eingangsgrößen zu einer asymmetrischen Verteilung der Ergebnisgröße führen. Hierfür erwies sich das bisher benutzte Verfahren, für das vor der Simulation die zu erwartenden Extremwerte im Programm festzulegen waren, als nachteilig.

Alle MC-Werte der Ergebnisgröße werden in einem Array gesammelt. Damit ergibt die MC-Simulation für jede der drei o.a. Verteilungen ein Array von maximal 2 000 000 MC-Werten der Ergebnisgröße. Aus diesem Array können Mittelwert, Standardabweichung sehr einfach berechnet werden. Die Bestimmung von Quantilen erfolgt hierbei nach einem verteilungsfreien Verfahren, wofür die Einzelwerte der Verteilung zunächst sortiert werden müssen. Lediglich für die grafische Darstellung der Verteilung als Histogramm werden die MC-Werte dafür in 20 000 Bins („Vielkanal“) einsortiert; die Grenzen des Vielkanals werden erst nach Ende des Simulationslaufs festgelegt. Durch diese Umstellung ist das MC-Verfahren programmtechnisch einfacher geworden.

- Schätzwerte nach Bayes

Für die Bestimmung der Werte für Mittelwert und Standardabweichung sowie untere und obere Vertrauensgrenze nach Bayes wird nur die bei null abgeschnittene Verteilung ermittelt, Werte < null werden nicht berücksichtigt, auch nicht bei der Gesamtanzahl der Werte. Die Vertrauensgrenzen werden hierbei als unteres und oberes Quantil ermittelt. Die Gesamtanzahl der Werte in einem Run beträgt hierbei nur ca. N/2.

Anstelle der symmetrischen Konfidenzgrenzen kann ein solches Paar von Grenzen berechnet werden, das den kürzesten Abstand aufweist (Bayes‘sches Coverage-Intervall kürzester Länge). Test-Beispiel: Neutron-Dose-Cox-2006_EN.txp. Die Aktivierung dieser Option führt nur zu unmerklicher Erhöhung der Rechenzeit.

- Erkennungsgrenze

Für die Erkennungsgrenze erfolgt eine Modifikation dergestalt, dass der „wahre Wert“ der Nettozählrate (und damit auch der Aktivität) gleich null gesetzt wird. Es resultiert eine Verteilung der damit simulierten Einzelwerte, die zu etwa 50% im negativen Bereich liegt. Es erfolgt keine Abschneidung bei null. Das hieran ermittelte obere (1-)-Quantil stellt den erhaltenen Wert der Erkennungsgrenze dar.

Bei der MC-Simulation können Eingangsparamater, die eine asymmetrische Verteilung oder eine Rechteckverteilung besitzen, zu einer deutlich asymmetrischen Verteilung der Ergebnisgröße führen. Dies kann im Falle der Erkennungsgrenze dazu führen, dass der Mittelwert (Schwerpunkt) der dazugehörigen Verteilung vom Wert null abweicht.

Es wird zunächst geprüft, ob eine Abweichung der MC-Verteilung von der erwarteten, zu null symmetrischen Normalverteilung vorliegt. Die Prüfung besteht darin, den Betrag des von null abweichenden Mittelwerts y1 mit der MC-Unsicherheit des Mittelwerts, u(y1)/N, zu vergleichen (s. weiter unten). Ist das Verhältnis

y1uy1/N>0,10

wird mit einem Sekantenverfahren auch für die Erkennungsgrenze eine Iteration durchgeführt, die dafür sorgen soll, dass der Schwerpunkt dieser Verteilung, y1, näher an den Wert null gebracht wird. Es werden bis zu 12 Schritte ausgeführt, in denen jeweils eine volle MC-Simulation erfolgt, was die Rechendauer erheblich erhöhen kann. Wird das obige Verhältnis von 0,075 dabei nicht erreicht, wird aus den 12 Schritten diejenige MC-Simulation mit der dem geringsten Verhältniswert für die Berechnung der Erkennungsgrenze zugrunde gelegt. Üblicherweise kann der Wert y1 dadurch um ein bis zwei Größenordnungen verringert werden; es kann aber vorkommen, dass y1 um kaum mehr als den Faktor 10 erniedrigt wird.

- Nachweisgrenze

Die Ermittlung der Nachweisgrenze ist der zeitaufwändigste Teil der Simulation, da hierbei die Verteilung in einem iterativen Vorgang mehrere Male, jeweils nach Erreichen der Gesamtanzahl von Einzelwerten, durch Änderung des Mittelwerts der Verteilung verschoben wird. Ziel der schrittweisen Verschiebung ist, dass das (untere) ß-Quantil dieser Verteilung dem zuvor bestimmten Wert der Erkennungsgrenze immer näherkommt. Das Iterationsverfahren basiert auf dem Bisektionsverfahren, wobei jedoch nicht eine simple Halbierung eines Intervalls erfolgt, sondern die Teilung durch lineare Interpolation zwischen seinen beiden Grenzen erfolgt.

Auch hierbei werden negative Einzelwerte ausdrücklich berücksichtigt.

Die Motivation, bei Erkennungsgrenze und Nachweisgrenze deren negative Anteile ihrer Verteilungen nicht zu verwerfen, besteht darin, dass der primär erhaltene Messwert der Ergebnisgröße direkt mit der Erkennungsgrenze verglichen werden soll. Würde man die negativen Anteile verwerfen, müsste der primäre Messwert, der ja negativ sein kann, erst eine zum Abschneiden analoge Transformation erfahren, bevor der Vergleich wieder möglich wäre.

Die Verteilung bei den Schätzwerten nach Bayes nicht-negativ zu machen, ist möglich, nachdem der Vergleich zwischen primärem Messergebnis und Erkennungsgrenze bereits erfolgt ist und zu dem Schluss geführt hat, es liegt eine aus der Probe herrührende Aktivität vor.

Schätzung der MC-Unsicherheiten der Kennwerte

Bei einer MC-Simulation mit nur einem einzigen Run fehlen Schätzungen der Unsicherheiten der Kennwerte. Auch die aus der Streuung nur weniger Runs erhaltenen Schätzwerte sind noch wenig verlässlich.

Da die erhaltenen MC-Verteilungen in der Regel normal-verteilt sind, können jedoch Unsicherheiten der Kennwerte wie folgt geschätzt werden (siehe z.B. Barlow, 1999):

| Kennwert: | Breitenparameter: | Formel für die (absolute) Unsicherheit: |
| --- | --- | --- |
| Wert der Ergebnisgröße | σ | σN |
| Unsicherheit | σ | σ2N |
| untere Vertrauensgrenze | σ | σφΦ-11-γ/21-γ/2∙γ/2N |
| obere Vertrauensgrenze | σ | dito |
| Erkennungsgrenze | σ*=y*k1-α | uMCy*=σ*φΦ-11-α1-α∙αN |
| Nachweisgrenze | σ#=y#-y*k1-β | uMCy#=uMC2y*+u# 2, mit u#=σ#φΦ-11-β1-β∙βN |

(N: Anzahl der MC-simulierten Einzelmessungen; (.) und (.): Dichtefunktion und Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung).

Die nach dieser Tabelle berechneten MC-Unsicherheiten werden im Dialog – im Falle nur eines Runs – als relative Werte in Prozent angegeben.

Grafische Darstellungen

Die bei den drei vorstehenden Punkten erzeugten Verteilungen werden während des Ablaufs der Simulation in einem separaten Fenster auch grafisch als Histogramm dargestellt. Die Verteilungen zeigen während der r Runs die aus den bereits erfolgten Runs akkumulierte Verteilung, die sich schon nach wenigen Runs „stabilisiert“. Bei den Runs zur Nachweisgrenze wird erst nach Beendigung aller Runs die akkumulierte Verteilung dargestellt. Die X-Achse (Abszisse) entspricht den Werten der ausgewerteten Größe, die im Titel des jeweiligen Graphs bezeichnet ist, die Y-Achse (Ordinate) stellt den Wertebereich der Wahrscheinlichkeit dar.

Beispiel zum separaten Fenster mit den MC-Grafiken:

Vertikale grüne Linien in den Grafiken markieren, jeweils von links nach rechts in den Verteilungen, folgende Werte:

Verteilung	Werte

Ergebnisgröße 	untere Vertrauensgrenze, Mittelwert, obere Vertrauensgrenze

Erkennungsgrenze 	Wert derselben

Nachweisgrenze	Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze

Nach jedem einzelnen Run wird in blauer Farbe jeweils diejenige Gaußkurve eingezeichnet, die dem Ergebnis des analytischen Verfahrens entspricht.

Hinweis: Nach Abschluss der Rechnungen in der MC-Simulation bleibt das separate Fenster mit den MC-Grafiken zunächst stehen. Dies erlaubt, im Anschluss z.B. die Daten in den verschiedenen TABs nachträglich einsehen zu können, oder auch einen Ergebnisreport zu erzeugen und dann wieder auf das TAB „Resultate“ mit diesem Fenster zurückzugehen. Es wird erst dann entfernt, wenn Änderungen bei bestimmten Eingangsdaten oder Optionen dazu führen, dass die ursprünglichen Voraussetzungen für die erfolgte MC-Simulation nicht mehr gegeben sind. Dies erfolgt auch dann, wenn nochmals Rechnungen, z.B. im TAB „Werte, Unsicherheiten“, oder durch den Wechsel vom TAB „Werte, Unsicherheiten“ zum TAB „Unsicherheiten-Budget“, initiiert werden.

## 7.19	Das PMLE-Verfahren für nicht-lineare Entfaltung

### 7.19.1	Hinweise zur Anwendung in UncertRadio

Das Verfahren der Poisson MLE (PMLE) erfordert, dass die abhängigen Größen in der Entfaltung, z.B. die Impulsanzahlen einer Abklingkurve, Poisson-verteilt sind. Da letztere bei den anderen Methoden der Entfaltung bisher als Nettozählraten verwendet worden sind, werden die Nettozählraten programmintern lediglich in Bruttoimpulsanzahlen konvertiert. Die Bruttoimpulsanzahlen einer Abklingkurve

Nb,i=Rn,i+R0,i+Rbl∙tm ;        uNb,i=Nb,i

werden als nicht-korreliert betrachtet. tm muss für alle Zählraten denselben Wert haben, andernfalls wäre die Form der Abklingkurve der Bruttoimpulsanzahlen gestört.

Soll zum Beispiel eine Y-90-Abklingkurve angepasst werden, wird aus der dazugehörigen Modellgleichung in der Nettozählraten-Darstellung

Rn,i=y1∙X1ti

das Modell für die PMLE-Anpassung:

Nb,i=y1∙X1ti+y2∙1∙tm

Dazu wurde eine zweite Fitfunktion eingeführt, mit dem Fitparameter y2 und X2ti=1. Der Parameter y2 repräsentiert die Summe aus Nulleffekt und Blindwert, R0,i+Rbltm; er wird mit dem PMLE-Verfahren angepasst und kann dabei einen Wert bekommen, der von dem bekannten Wert R0,i+Rbltm abweichen kann.

Besonderheiten:

Dieses Verfahren benötigt also einen Fitparameter mehr als die anderen Verfahren, bei denen die Nettozählraten-Kurven angepasst werden. Es kann also nur verwendet werden, wenn maximal 2 physikalische Komponenten bestimmt werden sollen. Beide physikalischen Komponenten sollten die Eigenschaft haben, dass ihre Kurvenverläufe nicht konstant oder quasi-konstant sind. Falls eine dieser beiden Komponenten den Beitrag eines Radionuklids mit sehr langer Halbwertszeit darstellt, deren Beitrag also im gesamten Zeitbereich der Abklingkurve kaum abnimmt, kann das Fitverfahren nicht zwischen dieser Komponente und der zusätzlichen Komponente für R0,i+Rbltm unterscheiden. In diesem Falle wäre das PMLE-Verfahren nicht anwendbar.

Das PMLE-Verfahren kann in dem Programm derzeit auch dann nicht angewählt werden, wenn, wie im Falle von Sr-Messungen mit zugesetztem Sr-85-Tracer, der Fitparamater für das Sr-85 auf den Status „fixieren“ gesetzt wurde.

Das PMLE-Verfahren ist auch dann nicht auswählbar, wenn zu wenige Messpunkte im Vergleich zur Anzahl der anzupassenden Parameter vorliegen.

Anwendung des Verfahrens:

Die Daten im Dialog „Eingabe der Abklingkurve“ werden ebenso aufgenommen wie bei den anderen Verfahren, daran ändert sich nichts.

Wurde das Projekt bereits für z.B. die Verwendung eines WLS-Verfahrens erstellt, hat das Programm bereits die nötigen Informationen über die anzupassenden physikalischen Komponenten und kann entscheiden, ob die oben genannten Kriterien für die Anwendung des PMLE zutreffen. Falls die Kriterien nicht erfüllt sind, wird in dem Modell-Dialog „Modell der Abklingkurve“ die Auswahl des PMLE-Verfahrens verhindert.

Ist die Anwahl des PMLE-Verfahrens im Modell-Dialog erlaubt, wird nach dessen Selektion das Verfahren wie üblich ausgewertet. Lediglich in der Ansicht der Anpassung () werden Bruttozählraten anstelle von Nettozählraten dargestellt.

### 7.19.2	Grundlagen des PMLE-Verfahrens

Für Abklingkurven der Bruttozählraten, die mit niedrigen Poisson-verteilten Impulsanzahlen gemessen werden, ist das Poisson MLE (PMLE) Fitverfahren besser geeignet als das gewichtete Least-squares Verfahren (WLS). Entsprechende Testergebnisse dazu wurden bereits am Ende des Abschnitts 7.4.3 vorgestellt. Leider ist für dieses Verfahren eine nicht-lineare Entfaltung erforderlich. Dafür wird hier die von H. P. Gavin publizierte Matlab-Routine Lm zur Umsetzung das Levenberg-Marquardt-Verfahrens verwendet. Diese wurde in Fortran konvertiert und in zweierlei Hinsicht modifiziert bzw. erweitert:

- das PMLE mit seiner speziellen Definition des Chi-Quadrats (siehe Abschnitt 7.4.3) erfordert eine Modifikation der Levenberg-Marquardt (LM) Matrix-Algebra;

- zur Stabilisierung des Fittens („penalyzed fitting“) wird ein zusätzlicher Chi-Quadrat-Term einbezogen, der dafür sorgt, dass die Fitparameter sich während der nicht-linearen Iteration nicht zu weit von ihren Startwerten entfernen.

Bezogen auf die von H. P. Gavin in seinem Paper benutzte Nomenklatur skizziert die folgende Tabelle in Kürze die vorgenommenen Erweiterungen der mathematischen Behandlung. In der ersten Spalte sind die Gleichungsnummern bei Gavin aufgeführt. Die Unterschiede zwischen den Formeln für Levenberg-Marquard (links) und denen für die PMLE-Modifikation (rechts) manifestieren sich hauptsächlich in den verwendeten Kovarianz-Matrizen W0 (links) und W1 und W2 (rechts). pfp-pcTWcp-pc stellt den zusätzlichen Term für die Stabilisierung dar. J bezeichnet die Jacobi-Matrix der ersten partiellen Ableitungen der Funktion f nach den Parametern p.

| Gl. | LM-Verfahren nach Gavin, mit Stabilisierung (Penalty) | LM-PMLE-Verfahren nach Gavin, modifiziert für PMLE, mit Stabilisierung (Penalty) |
| --- | --- | --- |
| (2) | χc2p=χ2p+pfp-pcTWcp-pc | χc2p=χLp2+pfp-pcTWcp-pc |
| (6) | ∂χc2∂p=∂χ2∂p+pf2p-pcTWc | ∂χc2∂p=∂χLp2∂p+pf2p-pcTWc |
| (11) | JTW0 J+pfWc∙hgn=JTW0y-f(p) | JTW2 J+pfWc∙hgn=JTW1y-f(p)) |
| (13) | JTW0 J+pfWc+λ diagJTW0 J+pfWc∙hlm=JTW0y-f(p) | JTW2 J+pfWc+λ∙diagJTW2 J+pfWc∙hlm=JTW1y-f(p) |
| (16) | ρihlm=χ2p-χ2p+hlmhlmTλ diagJTW0 J+pfWchlm+JTW0d , JTW0d=JTW0y-f(p)-pfWcp-pc | ρihlm=χ2p-χ2p+hlmhlmTλ diagJTW2 J+pfWchlm+JTW1d , JTW1d=JTW1y-f(p)-pfWcp-pc |
|  | W0=diag(1/yi) Wc=diag(1/u2(pc,i)) | W1=diag(1/fi) W2=diag(yi/fi2) |

Test mit MC-Simulationen

Die Leistungsfähigkeit des Verfahrens wird am Beispiel einer Y-90-Abklingkurve mit 9 Messpunkten gezeigt (Beispiel-Projekt vTI-Y90-16748_BLW_V2_DE.txp). Das Projekt wurde dafür geändert, indem die Bruttoimpulsanzahl des 9ten Punkts von seiner kurzen Messdauer (28200 s) auf die Messdauer von 72000 s hochgesetzt wurde. Die erforderlichen MC-Simulationen wurden mit einer separaten Fortran-Routine durchgeführt. Das Modell für die PMLE-Anpassung der Bruttoimpulsanzahlen Nb,i lautet (y1, Parameter für den Y-90-Anteil; y2: Parameter für die Zählrate des Nulleffekts plus Blindwert (UG)):

Nb,i=y1∙X1ti+y2∙1

X1ti bezeichnet die Y-90-Abklingfaktoren für 9 Zeitabstände ti. Ausgehend von vorgegebenen Werten y1,y2=(1040,  1344) Impulsen, wurden nach obiger Gleichung 9 Werte Nb,i. Nach ihrer Ersetzung durch Poisson-verteilte Zufallszahlen wurden die erhaltenen Werte entsprechend obiger Gleichung gefittet und gefittete Werte y1',y2' berechnet. Dieser Vorgang wurde 1 Million Mal wiederholt und daraus, getrennt nach y1' und y2', statistische Kennzahlen berechnet:

true		vorgegebener Wert,

meanp 	Mittelwert der MC-Werte,

sdp		Streu-Standardabweichung der 106 Werte,

meansd	Mittelwert der aus dem Fitten erhaltenen 106 Werte der Standardunsicherheiten

Der bis hierher beschriebene Vorgang wurde durch fortwährendes Teilen der vorgegeben Ausgangswerte durch zwei insgesamt 8-mal wiederholt. Das Ganze wiederum dreimal für die Fitverfahren PMLE (nicht-linear) sowie PLSQ und WLS (linear) durchgeführt. Die erhaltenen Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Im Mittel wurden die vorgegebenen Werte durch meanp gut reproduziert, lediglich bei den kleineren Impulsanzahlen besteht eine Diskrepanz für das WLS-Verfahren. Eine gute Übereinstimmung zwischen den Werten für sdp (tatsächlich aufgetretene Streuung) und meansd (vom Verfahren berechnete Unsicherheit) bedeutet statistische Konsistenz. Hier ist wiederum nur das WLS-Verfahren für kleinere Impulsanzahlen weniger konsistent.

Die Auswertung für das PLME-Verfahren zeigt zusätzlich, dass allein dieses Verfahren zu niedrigeren, aber statistisch konsistenten Unsicherheiten führt.

## 7.20	Behandlung von Impulsanzahlen und Zählraten

Die nachfolgend beschriebene Besonderheit für nicht normalverteilte Impulsanzahlen und Zählraten bezieht sich nur auf die Monte Carlo-Simulation nach ISO 11929-2019, Teil 2. Nach Teil 1 von ISO 11929 werden die Eingangsgrößen ohnehin als normalverteilt angenommen oder lassen sich mit dem Prinzip der maximalen Entropie dieser Verteilung zuordnen.

Nach GUM Supplement 1 (JCGM 101:2008), Abschnitt 6.4.11, wird für gezählte Ereignisse, z.B. gezählte Photonen, die Poisson-verteilt sind und eine Eingangsgröße X repräsentieren, das folgende Verfahren zur Bestimmung der Verteilung der Eingangsgröße empfohlen. Mit Hilfe des Bayes-Theorems wird der Größe X bei q gezählten Ereignissen unter Verwendung eines konstanten Priors eine Gammaverteilung als Posteriorverteilung zugeordnet, die für die Unsicherheitsermittlung als Eingangsverteilung von X zu verwenden ist:

gXξ=ξqe-ξq!≡Gaξ|q+1,1        für ξ≥0 	(1)

Mittelwert und Varianz sind dann EX=q+1  und VarX=q+1. Dies bezieht sich auf Impulsanzahlen.

In ISO 11929-2019 wird aus einer Poisson-verteilten Impulsanzahl auf die Gammaverteilung der Eingangsgröße „Zählrate“ geschlossen, wobei nicht der konstante Prior verwendet wird, sondern der Prior ρ-1, so dass Mittelwert und Varianz gleich q/t  und q/t2 sind.

In UncertRadio wird dies so gelöst, dass, wie oben nach GUM Supplement 1 angegeben ist, schon die Impulsanzahl n als gamma-verteilt angesetzt wird (Verteilungstyp „(N+x)-Regel“; dies entspricht dem Prior ρ-1). Durch die dann erforderliche Berechnung der Zählrate R, mit einer Gleichung wie z.B. R=n/t, ist diese Zählrate ebenfalls gamma-verteilt. Das bedeutet aber auch, dass eine als gamma-verteilt anzusehende Zählrate (in UncertRadio) immer eine Gleichung wie R=n/t erfordert.

Bei der Aktivitätsmessung kann noch zwischen zwei Varianten unterschieden werden,

- die Messung mit Zeitvorwahl (die Impulsanzahl n ist zufällig verteilt, sie folgt einer Poissonverteilung) und

- der Messung mit Impulsvorvorwahl (die Messdauer t ist zufällig verteilt, sie folgt einer Erlang-Verteilung).

Die Erlangverteilung wird im Lehrbuch von Knoll angeführt (Knoll, G.F., Radiation Detection and Measurement, 2nd edition, (JohnWiley, NewYork,1989), pp. 96-99);

siehe auch:

International Safety Research, Safety Support Series, 2013. Radiation Counting Statistics. Volume 1. Canada.

Pengra, D., 2008:

http://courses.washington.edu/phys433/muon_counting/counting_stats_tutorial_b.pdf

Pishro-Nik, H., Introduction to Probability:

https://www.probabilitycourse.com/chapter11/11_1_2_basic_concepts_of_the_poisson_process.php

.

Vergleich der Erlang- und der Poissonverteilung

Die beiden Verteilungen sind wie folgt definiert, dabei ist ρ der Zählratenparameter:

Poisson-Verteilung	PPoin=ρtne-ρ tn! 	(2)

EPpoi= VarPpoi=ρt

Erlangverteilung	PErlt=ρntn-1e-ρ tn-1!≡Gat|n,ρ 	(3)

EPErl=n/ρ;         VarPpoi=n/ρ2

Die Erlangverteilung ist also eine Gammaverteilung für ganzzahlige n. Man kommt mit Hilfe dieser beiden Formeln auf einen einfachen Zusammenhang:

t PErlt|ρ,n=n Ppoin|ρ,t  	(4)

Wendet man auf beide Verteilungen das Bayes-theorem mit einem Prior von ρ-1 an, ergeben sich wie folgt gleichartige Posterior-Verteilungen für die Zählrate ρ, nämlich eine Gammaverteilung:

Messung mit Zeitvorwahl:

PPoin|ρ,tρ-1PPoin|ρ,tρ-1dρ=PPoin|ρ,tρ-11/n=nρtne-ρ tρ-1n!=tnρn-1e-ρ tn-1!=Gaρ|n,t  	(5)

Messung mit Impulsvorwahl:

PErlt|ρ,nρ-1PErlt|ρ,nρ-1dρ=PErlt|ρ,nρ-11/t=tρntn-1e-ρ tρ-1n-1!=tnρn-1e-ρ tn-1!=Gaρ|n,t  	(6)

Aus den Gleichungen (5) und (6) kann auf folgende Gleichsetzung geschlossen werden, die wiederum zum einfachen Zusammenhang zwischen Erlang- und Poissonverteilung nach Gl. (4) führt:

PPoin|ρ,tρ-11/n=PErlt|ρ,nρ-11/t

oder

t PErlt|ρ,n=n PPoin|ρ,t  	(7)

Verwendet man im Falle der Poissonverteilung einen anderen Prior, ρ-1/2, ergibt sich ebenfalls eine Gammaverteilung, aber nicht dieselbe: Gaρ|n+1/2,t.

Im Falle der Impulsvorwahl (Messdauer variabel) muss in UncertRadio der Messdauer t mit der Wahl des Verteilungstyps „Npreset“ die Erlang-Verteilung zugeordnet werden; mit der dann erforderlichen Gleichung wie R=n/t, wird der Zählrate R intern die Gammaverteilung Gaρ|n,t zugeordnet.

Beispielprojekt: ImpulsVorwahl_DE.txp

## 7.21	Behandlung physikalischer Einheiten

In den Gleichungen zur Berechnung des Werts einer Ergebnisgröße bestehen die als Eingangsgrößen verwendeten Variablen aus einem Zahlenwert und einer physikalischen Einheit. Gelegentlich wird nicht beachtet, dass anstelle der sogenannte Basiseinheiten (wie kg, m, s) daraus abgeleitete Einheiten (wie g, cm, min) verwendet werden. Um den Wert der Ergebnisgröße mit seiner aus Basiseinheiten zusammengesetzten Einheit korrekt zu berechnen, müssen zusätzlich die Skalierungsfaktoren, mit denen abgeleitete Einheiten auf ihre Basiseinheiten bezogen werden, in die Gleichungen eingesetzt werden. Es gibt zwei Konzepte, die hierbei helfen können und in UncertRadio verwendet werden können:

- Einführung sogenannter Schaltvariable oder Trigger, die zur Verwendung von Skalierungsfaktoren in die Gleichungen explizit eingesetzt werden; dazu wird auf Abschnitt 7.21.5 verwiesen. Der Anwendungsbereich von Schaltvariablen geht im Allgemeinen über die Verwendung für Skalierungsfaktoren hinaus.

- Man kann versuchen, die Einheit einer abhängigen Größe aus den Einheiten ihrer Eingangsgrößen auf rechnerischem Wege zu ermitteln. Dieser Weg kann in UncertRadio zumindest als Test auf das jeweilige Projekt angewendet werden. Diese Möglichkeit näher zu beschreiben ist der wesentlich Zweck dieses Kapitels.

Das Ziel ist demnach, für ein Projekt die Zahlenwerte und Einheiten der Eingangsgrößen korrekt festzulegen, die Verwendung von abgeleiteten Einheiten ist möglich. Dann sollte es dem Programm möglich sein, daraus die Einheit der Ergebnisgröße zu berechnen, wobei dafür dann die Konvertierung auf Basiseinheiten erfolgt.

Wenn dieser Weg genutzt werden soll, ist es nötig, Wert auf eine mehr systematisierte Verwendung von Einheiten und ihrer Schreibweise in Texteditoren zu legen. Dazu ist es wichtig, die Einheiten von Eingangsgrößen möglichst vollständig zu benutzen. Um zum Beispiel für eine Aktivitätsmessung zur Einheit „Bq“ als Bestandteil der Einheit der Ergebnisgröße zu kommen, ist es z. B. ganz wichtig:

- das Einheiten-Feld einer Detektornachweiswahrscheinlichkeit nicht leer lassen, sondern dafür die Einheit „1/Bq/s“ ansetzen;

- für einen Kalibrierfaktor eine Einheit wie z. B. „Bq*s/kg“ verwenden;

- Für chemische Ausbeuten können, wenn sie durch Wägung bestimmt wurden, Einheiten wie „g/g“ oder „g/kg“ angegeben werden.

Fehlende Einheiten bei Eingangsgrößen können verhindern, dass die Einheit der Ergebnisgröße richtig „berechnet“ werden kann.

Wichtig: Leider ist es derzeit noch so, dass die automatisierte Form der Berechnung von Einheiten nicht kompatibel mit der Verwendung von Schaltvariablen für Skalierungsfaktoren ist.

### 7.21.1 Zusammenstellung von Basiseinheiten und abgeleiteter Einheiten

Es wird zwischen Basiseinheiten und abgeleiteten Einheiten unterschieden. Ziel dabei ist es, bei der Auswertung eines UncertRadio-Projekts für die Größen, zu denen eine abgeleitete Einheit eingegeben wird, eine Umwandlung zur Basiseinheit vorzunehmen. Ein solcher Wechsel ist mit einem Skalierungsfaktor verbunden, der bei der Umwandlung zu berücksichtigen ist.

Zur UncertRadio-Installation gehören zwei CSV-Dateien, unitsTable_DE.csv und units_other_DE.csv. Diese werden hier wiedergegeben.

unitsTable_DE.csv:

In dieser Tabelle bedeuten:

Spalte A: Basiseinheiten;

Spalte B: ein der Basiseinheit zugeordneter numerischer Wert;

Spalte C: abgeleitete Einheiten;

Spalte D: mit der Einheit in Spalte C verbundener Skalierungsfaktor;

Spalte E und folgende: in der Zeile der Basiseinheit können hier zur Basiseinheit synonyme Namen oder Schreibweisen davon eingegeben werden.

Hinweis: Da CSV Dateien sprachabhängig sind, werden die beiden CSV-Dateien durch Textdateien ersetzt, die nach den beiden CSV-Dateien gezeigt werden.

Hinweis: die Einträge für m2 und m3 wurden inzwischen entfernt und in Units_other.txt transferiert.

Units_other_DE.csv:

Diese Datei enthält nur zwei Spalten, A und B. In Spalte A wird ein „laborgängiger“ Einheitenname eingegeben, in Spalte B wird dazu die korrekte Schreibweise dieser Einheit angegeben.

Die folgenden zwei Textdateien lösen die beiden CSV-Dateien ab:

unitsTable.txt    (nur der erste Teil):

base:Base unit;base#: base unit value; syn:synonym;derv:derived unit;conv: scale factor

base=Bq

base#=11.

derv=mBq

conv=1.00E-03

derv=µBq

conv=1.00E-06

derv=kBq

conv=1.00E+03

base=s

base#=21.

derv=min

conv=60.

derv=h

conv=3600.

derv=d

conv=86400.

base=1/s

base#=0.047619047619

derv=cps

conv=1.0

derv=cpm

conv=0.01666666666667

derv=cph

conv=0.000277777777778

derv=1/min

conv=0.01666666666667

derv=1/h

conv=0.000277777777778

base=kg

base#=41.

derv=g

conv=1.00E-03

derv=mg

conv=1.00E-06

…

units_other.txt   (komplett):

unit=Bq s

ubase=Bq*s

unit=m2

ubase=m^2

unit=m³

ubase=m^3

unit=cm2

ubase=cm^2

unit=cm3

ubase=cm^3

In den meisten Fällen ist der mit dem Wechsel der Einheit der Messdauer verknüpfte Skalierungsfaktor für eine Zählrate R derselbe wie für u(R), solange dabei allein die Poisson-Statistik anwendbar ist. Eine Ausnahme davon bildet die Bruttozählrate aus Kapitel 6.10, die auf eine Summe von Binomial- und Poisson-verteilten Größen zurückgeht. Für einen Kalibrierfaktor w bzw. phi, der sich als verallgemeinertes Produkt darstellen lässt, ist der Skalierungsfaktor für w bzw. phi derselbe wie für u(w) bzw. u(phi).

### 7.21.2 Erläuterung zur Berechnung von Einheiten abhängiger Größen

Das Verfahren für eine abhängige Größe basiert auf der dazugehörigen in UncertRadio eingegeben Gleichung. Die rechte Seite der Gleichung ist allgemein ein arithmetischer Ausdruck von darin enthaltenen Variablennamen. Um Einheiten zu berechnen, werden im ersten Schritt alle Variablennamen durch die Namen der Einheiten ersetzt; ein Variablenname „eps“ für eine Detektor-Nachweiswahrscheinlichkeit wird durch „(1/Bq/s)“ ersetzt; die Klammer darum soll sicherstellen, dass damit richtig gerechnet werden kann. Später werden die darin enthaltenen Teileinheiten, „Bq“ und „s“ durch die in Spalte B der Datei unitsTable.csv angeführten numerischen Basiseinheiten-Werte „11“ und „21“ ersetzt.

Um mit Basiseinheiten-Werten rechnen zu können, müssen noch folgende Modifikationen an der inzwischen erhaltenen Formel ausgeführt werden:

- die rechte Seite einer Gleichung mit der Nummer i besteht aus einzelnen Größen, mit k nummeriert; die Einheit jeder Größe k kann sich aus einer oder mehreren Einheitenteilen zusammensetzen. Die k-te Größe hat den Index oder Adresse nng(k) in der vollständigen Symbol-Liste von UR.

- Außerhalb von Funktionsargumenten werden alle Minus-Zeichen durch Plus-Zeichen ersetzt; damit soll vermieden werden, dass z.B. bei einer einfachen Nettozählrate die Differenz zweier gleicher Einheiten-Werte Null wird;

- Für in der Formel auftretende Funktionen, das sind Log(), Exp() und Sqrt(), werden in deren Argumenten ebenfalls die Variablenamen durch Einheitennamen und auch Basiseinheitenwerte ersetzt. Damit wird das Argument einer solchen Funktion numerisch ausrechenbar.  Für dessen Berechnung wird ein zweiter einfacher Funktions-parser in UncertRadio benutzt, seval genannt, der nicht erst Variablen mit Zahlen ersetzen muss, sondern mit Zahlen direkt rechnet, d.h. mit Zahlen als Bestandteil eines Formel-Strings.

- Wenn das Argument von Log() (meistens 2) keine Einheit enthält, d.h. eine Zahl darstellt, wird der Ausdruck Log(Argument) gleich 1 gesetzt.

- Die Einheit einer Eingangsgröße der Nummer k kann aus mehreren Teileinheiten bestehen, die eine einfache Formel bilden. Für eine Detektornachweiswahrscheinlichkeit eps, kann die Einheit zum Beispiel 1/mBq/min sein. Die Teileinheiten werden in Basiseinheiten gewandelt und aus den dabei zu verwendenden einzelnen Skalierungsfaktoren wird der Skalierungsfaktor uconv(k) für die zusammengesetzte Einheit berechnet: im Beispiel ist uconvnng(k)=1/0,001/60 = 16,66667, wenn die Zieleinheit 1/Bq/s sein soll.

- Um rechnen zu können, wird für das Beispiel von eps ein Einheitenstring gebildet, der sich aus den beteiligten Basiseinheitenwerten zusammensetzt (vgl. unitsTable.csv): „(1/11.0/21.0)“.

- In einer Gleichung i (für eine abhängige Größe) wird jeder einzelne darin enthaltene Variablenname (Nummer k) durch einen solchen String ersetzt. Der Skalierungsfaktor uconvi für die Größe i wird wie folgt bestimmt:

uconvi=sevalstrgv1/sevalstrgv3 	(1)

Hierin ist der String strgv1 der Formelstring der Gleichung i, in dem die Namen der Symbole k durch das Produkt uconvnng(k)∙Messwert(nng(k) als String ersetzt wurden; strgv3 ist der Formelstring der Gleichung i, in dem die Namen der Symbole k nur durch Messwert(nngk) als String ersetzt wurden.

Beispiel für (LAMSR * TS * 60^0) / (1. - EXP(-LAMSR * TS * 60^0)):

strgv1=(( 7.63000000E-10) * ( 2.40000000E+04) * 60^0) / (1. - EXP(-( 7.63000000E-10) * ( 2.40000000E+04) * 60^0))

strgv3=(( 7.63000000E-10) * ( 4.00000000E+02) * 60^0) / (1. - EXP(-( 7.63000000E-10) * ( 4.00000000E+02) * 60^0))

uconv(i) = 1.00000906

- Es wird angenommen, dass im Argument einer Exp-Funktion Größen wie eine Zerfallskonstante lambda (1/s) und eine Messdauer t (s) stehen. Daher wird für das Argument zugelassen, dass neben den darin eingesetzten Basiseinheitenwerte nur noch Skalierungsfaktoren von 60±1, 60±2 oder 86400±1 und gleichzeitig mit Hilfe von Triggervariablen gebildete dazugehörige Faktoren wie 600 usw. auftreten. Wenn also der Wert des Arguments nicht ganzzahlig und ungleich 60±1, 60±2 bzw. 86400±1 ist, wird ein Einheitenfehler angenommen, andernfalls wird der gesamte Exp(Argument)-Ausdruck gleich 1.0 gesetzt (Exp(Argument)=1).

Oft kommt ein Exp()-Ausdruck auch in der Form (1.0 – Exp()) vor. Das Minuszeichen darin wird durch ein Pluszeichen ersetzt. Wenn die Analyse des Exp()-Arguments zu dem Ergebnis geführt hat, dass der Exp()-Term gleich 1 gesetzt werden kann, wird der gesamte Ausdruck (1.0 – Exp()) gleich 1 gesetzt. Dazu muss nur noch, vom Teilstring EXP aus nach links gehend, nach der öffnenden Klammer gesucht werden.

- Bei einer Summe im Argument von Sqrt(), beispielsweise für eine Varianz einer Nettozählrate mit z.B. drei Termen der Einheit (1/s^2), wird sich der Wert 3.0 * (1/s^2) als Argument ergeben. Wenn sich dabei nicht die 3.0 als Faktor ergibt, sondern eine krumme Zahl, hat einer von drei Termen eine andere, vermutlich eine falsche Einheit. Wenn aber eine glatte ganze Zahl als Faktor herauskommt, kann der gesamte Wurzelausdruck durch den Einheitenwert 1 ersetzt werden.

Nach der wie eben beschriebenen Ersetzung von Funktionsausdrücken durch Einheitenwerte-Strings sollte sich ein mit seval direkt ausrechenbarer Formelausdruck (als String RSeiteG2(i)) für eine Gleichung i ergeben. Der sich ergebende Zahlenwert sei

Evalue = seval(RSeiteG2(i)) / uconv(i)  	(2)

Dabei können sich einige Einheiten quasi herausgekürzt haben.

Man steht also vor der Frage, wieviel – und welche – Basiseinheiten sind an dieser Formel letztlich noch beteiligt? Dazu werden in diesem Formelstring, in dem Basiseinheitenwerte wie z.B. „21.0“ für „s“ stehen, die einzelnen Zahlenwertstrings wieder durch die dazugehörigen Basiseinheiten-Namen (Strings) ersetzt. Mit den aus der Datei unitsTable.csv aus den ersten beiden Spalten zu entnehmenden Paaren „Einheitenname, Einheitenwert“ kann dann der komplexere Funktions-parser parsef dazu benutzt werden, partielle Ableitungen des Formelstrings nach den Einheiten zu berechnen. Nur einzelne Einheiten, deren partielle Ableitungen nicht (praktisch) Null sind, tragen zur gesuchten Einheit bei.

Nachdem auf diese Weise die beteiligten Teileinheiten bekannt sind, z.B. „Bq“, „s“ und „kg“, ist noch die Frage zu klären, welche davon – als Teil eines verallgemeinerten Produkts – im Zähler und im Nenner stehen. Bei diesen drei Einheitenwerten, jetzt mit a, b und c abgekürzt, bestehen folgende 23=8 Möglichkeiten:

a±1∙b±1∙c±1 	(3)

Diese 8 Möglichkeiten werden gerechnet; wenn eine daraus den oben erwähnte Wert Evalue ergibt, ist die richtige Kombination hinsichtlich Zähler oder Nenner gefunden: z.B., „Bq*s/kg“, wenn der Wert Evalue gleich 11.0*21.0/41.0 ist.

### 7.21.3 Anpassungen im Verfahren

Zuerst werden die Einheiten aller (unabhängigen) Eingangsgrößen durch die Basiseinheiten ersetzt. Wenn bei einer Eingangsgröße ein Skalierungsfaktor ungleich 1 entsteht, wird der dazugehörige Wert der Größe (temporär) mit diesem Faktor multipliziert.

Im zweiten Schritt werden die Einheiten der abhängigen Größen aus den Einheiten der Eingangsgrößen wie oben beschrieben berechnet.

Die Skalierungsfaktoren für die abhängigen Größen werden nicht aus der Einheitenbehandlung abgeleitet. Nachdem die Eingangsgrößenwerte durch Modifikation ihrer Einheiten geändert wurden, werden stattdessen die Werte der abhängigen Größen intern mit der Funktion Resulta neu berechnet, ohne mögliche Einheitenanpassungen dabei zu berücksichtigen. Die dazugehörigen Einheiten-Konvertierungsfaktoren unit_conv_factor() werden erst danach berechnet: ganz einfach als Quotienten der neu berechneten Größenwerte und ihrer vorherigen Werte. Die Werte der Unsicherheiten werden anschließend mit diesen Fakoren unit_conv_factor() skaliert.

### 7.21.4 Ausführung des Tests der Einheitenberechnung

Das Berechnen von Einheiten der abhängigen Größen kann unter dem Menüpunkt „Bearbeiten – physik. Einheiten testen“ aufgerufen werden. Dazu muss das Projekt so weit entwickelt sein, dass unter dem TAB „Resultate“ Werte verfügbar sind.

Wichtig:

- Die Berechnung von Einheiten führt zur Umrechnung auf die Basiseinheiten. Wenn andere Basiseinheiten gewünscht sind, müssen letztere in der Datei unitsTable.csv umdefiniert werden. Man kann z.B. das kg durch das g als Basiseinheit ersetzen und kg zur abgeleiteten Einheit machen.

- Wenn Trigger-Variable im Projekt vorhanden sind, wird das Aufrufen des Testmodus verhindert. Der Grund ist, dass ein aus diesem Modus heraus als neue Datei gespeichertes modifiziertes Projekt nicht ordentlich funktioniert.

- Wenn der Test noch Fehler anzeigt, muss der Testmodus mit dem expliziten Schließen des Editor-Tabs beendet werden! Damit werden die ursprünglichen Werte wiederhergestellt.

- Wenn keine Einheiten-bezogene Fehler angezeigt werden, erscheint ein zusätzlicher Button. Dieser erlaubt, das ganze Projekt als neue Datei zu speichern. Das ist aber nur dann nötig, wenn Abweichungen beim Wert der Ergebnisgröße angezeigt werden.

Das Programm führt intern die Berechnungen nach Abschnitt 7.21.2 durch und stellt danach im programm-internen Editor eine Gegenüberstellung für die Liste der Symbole dar.

Für abhängige Größen werden die anfangs vorhandenen Einheitennamen durch die „berechneten“ Einheitennamen ersetzt, d.h. das Projekt wird dadurch modifiziert, was zu beachten ist

Für die Ausgabe des Tests berechnet UncertRadio die skalierten Messwerte und Standardunsicherheiten der abhängigen Variablen (MVals_scd und StdUnc_scd) wie folgt.

- Die Spalte „MVal_scd/MVals_org“ zeigt die entstandenen Skalierungsfaktoren unit_conv_factor().

- Die Werte Mvals_scd (abhängig) allein durch Berechnung mit der Funktion Resulta aus den Werten der unabhängigen Eingangsgrößen.

- Alle Werte StdUnc_scd  durch Skalierung der schon bekannten Werte (StdUnc_org)  mit den Faktoren unit_conv_factor().

Die Ausgabe der aus den Berechnungen resultierenden Gegenüberstellung im Editor beginnt jedoch mit einer Fehlermeldung, wenn z.B. für die Einheit einer Größe der Vergleich zwischen dem Wert Evalue (Gl. (2) und Werten nach Gl. (3) (voriger Abschnitt) zu keiner Übereinstimmung führt.

### 7.21.5 Einführung Trigger-Variablen

Das Programm kann keine Hilfe geben, wie zu verfahren ist, wenn der genannte Vergleich misslingt. Ursache kann ein in der Gleichung vorhandener Umrechnungsfaktor sein, der bei Umrechnung auf eine Basiseinheit intern zusätzlich berücksichtigt würde. Solche schon vorhandenen Umrechnungsfaktoren können mit Schaltvariablen (siehe Kapitel 2.2.6) wie folgt „unschädlich“ gemacht werden: Für „Minuten (min)“ oder für „Gramm (g)“ können vorhandene Umrechnungsfaktoren 60 oder 1/1000 wie folgt ersetzt werden (oder man streicht sie gleich ganz und ändert die Einheit der betreffenden Größe in s):

60 	 	60^min_Trigger

1/1000  	1/1000^kilo_Trigger

Diese beiden speziellen Triggernamen werden von UncerRadio erkannt, sie erhalten beide temporär den Wert Null, wenn die Option „physik. Einheiten testen“ ausgeführt wird, oder den Wert 1 im anderen Falle.

Falls in der erwarteten Einheit der Ergebnisgröße, im Falle einer Aktivität, kein „Bq“ vorkommt, sondern nur „1/s“, ist das Problem meistens dadurch zu lösen, dass man der oder den Detektornachweiswahrscheinlichkeiten die Einheit „1/Bq/s“ zuordnet.

Übungsbeispiel:    Janszen-Sr-89-Sr-90_V2_DE.txp

Der Test endet zunächst mit einer Fehlermeldung. Dann nimmt man folgende Änderungen vor:

Die ersten beiden Gleichungen:

a89 = As89 / (ms/1000.)

a90 = AS90 / (ms/1000.)

werden geändert in:

a89 = As89 / (ms/1000.^kilo_Trigger)

a90 = AS90 / (ms/1000.^kilo_Trigger)

Um jetzt noch die gewünschte Einheit „Bq/kg“ zu erhalten, müssen im TAB „Gleichungen“ in der Tabelle der Symbole die vier Symbole für Detektor-Nachweiswahrscheinlichkeiten noch die Einheit 1/Bq/s bekommen.

Die derart geänderte Projektdatei steht als Janszen-Sr-89-Sr-90_V3_DE.txp zur Verfügung.

Wenn man einen Einheitenfehler einsetzt, z.B. in der Symboltabelle im TAB „Gleichungen“ die Einheit von t2m0 von „s“ in „min“ ändert, danach das Projekt bis zum TAB „Resultate“ rechnen lässt und dann den Test aufruft, erhält man eine (zu erwartende) Fehlermeldung, in diesem Fall:

Error messages:

Eq. #=8 Error CLCU:  Units in EXP argument do not match:  seval=-60.0000000 arg(EXP)=-(1.0/21.0) * ( 6.000000E+01*(21.0))

Eq. #=4  RD89 =  RSr - w*RY*f7 - Abl*(etaSr * epsSrSr89 * f1):  no unit found!  Einvor=1 RSide=RSR-W*RY*F7-ABL*(ETASR*EPSSRSR89*F1)

Ähnliche Änderungen waren auch im Projekt Moreno-Sr90_IAEA-135_EN.txp erforderlich.

Die Einheitenangaben „u (uamu)“ wurden durch „u“ ersetzt. In den Gleichungen für die Größen a, w, f2 und epsSr wurden die Schaltvariablen kilo_Trigger bzw. min_Trigger eingesetzt. Eine Einheit „mg Sr“ wurde durch „mg“ ersetzt.

Die derart geänderte Projektdatei steht als Moreno-Sr90_IAEA-135_V2_EN.txp zur Verfügung.

### 7.21.6 Erfahrungen mit der Option zum Berechnen von Einheiten

Die Option zum Testen der physikalischen Einheiten konnte das erste Mal in den „QC-Batch-Test“, d.h. in den Lauf über die Beispielprojekte integriert werden. Dabei wurden einige Projekte identifiziert, die sich durch eine spezielle Wahl von Einheiten auszeichneten, z.B.,

Wuebbeler_Ex2*.txp     (Ohm, Vol, Ampere)

Sterlinski*.txp                (Aktivierung, Einheit ng/g).

Bei den Projekten Kessel*.txp und Calibration-of-weight-Cox*.txp (calibration of masses) wurden Abweichungsfaktoren von 1000 gefunden. Bei den Projekten Calibration-of-weight-Cox*.txp ist die Einheitenermittlung noch zu schwierig. Bei den Projekten Neutron-dose-Cox-2006*.txp ergab sich durch Änderungen der Einheiten eine Änderung des Ergebniswerts von 100 durch 36.

Diese Projekte wurden so belassen.

Ein echter Einheitenfehler wurde bei den insgesamt 4 Projekten sumEval*V2*.txp  (DE+EN) gefunden. Bei der Version V2 wurde seinerzeit zwar die Einheit der Ergebnisgröße auf Bq/m² gesetzt, die dazugehörige Fläche von 400 cm² wurde jedoch nicht in 0,04 m² geändert. Dieser Fehler wurde bei den V2-Versionen dieser Projekte sofort angezeigt. Die vom Programm vorgeschlagenen korrekten Versionen wurde nun als Version V3-Projekte gespeichert.

Bei den Projekten Moreno-Sr90_IAEA-135_V2*.txp wurden die Trigger und die expliziten in den Gleichungen enthaltenen Umrechnungsfaktoren wie 60 oder 1000 entfernt und dann erfolgreich auf die Einheiten getestet. Mit der Einheitenberechnung konnte das Fehlen der expliziten Faktoren wieder ausgeglichen werden. Wert und Unsicherheit der Ergebnisgröße änderten sich am Ende nicht. Die mit dieser Programmoption erzeugten Projekte werden als Version V3 zur Verfügung gestellt.

Ebenso wurde bei dem Projekt Janszen-Sr-89-Sr-90_V3*.txp verfahren. Der kilo_trigger und der Faktor bei der Masse in mg wurden entfernt. Das Fehlen des Faktors 1000 in den Gleichungen wurde durch die Berechnung der Einheiten wieder ausgeglichen. Damit wurde die Version V4 dieser Projekte erzeugt, Wert und Unsicherheit sind gleich denen von der Version V3.